## Sheet2
新增、合同到期医用耗材汇总表
序号 | 产品名称 （注册证名称） | 优化规格型号 | 单位 | 限价（元） | 适配机型/配套耗材 | 分包
1 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 直径2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm ；长度12mm；与IVLGCCDC及IVLGCCD配合使用，用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张；脉冲次数80/120次；适配5F 、6F导引导管；工作压4atm，标称压力6atm，爆破压10atm；导管长度138cm；导管声压输出峰值最低20.8atm。 | 套 | 29750.77 | 型号：IVLGCCDC及IVLGCCD）配合 | 1
2 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 精准定向扩张采用三角形镍钛合金刻痕件，呈120°均匀固定于球囊表面，扩张时能精准切割病变组织，避免随机撕裂，减少血管损伤和夹层风险。尤其适用于支架内再狭窄（ISR）和长段迂曲病变，显著提升管腔获得率。高爆破压与稳定性部分产品额定爆破压可达20atm，确保在高压扩张时球囊安全性。用于成人患者PCI(经皮冠状动脉介入治疗)中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。由球囊、球囊显影环、切割件、导管、导管座及亲水涂层组成。 | 套 | 6200 |  | 1
3 | 导引延长导管 | 4cm多聚物导轨不剐蹭器械；软性头端安全高；铲形标记带便于造影下识别；管身螺旋线圈加固。与导引导管一起使用，以进入冠状动脉和/或外周脉管系统的离散区域，并便于放置介入器械。由头端、主体外护套、不锈钢线圈、近端外护套、推送丝、座、远端标记带和近端标记带组成，导管表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。 | 根 | 5700 |  | 1
4 | 球囊扩张导管 | 由球囊、导管、显影环、应力扩散管、Y形接头、鲁尔接头、输液管和单向阀组成。球囊为顺应性球囊，由聚氨酯制成。涂有亲水涂层。球囊额定膨胀直径（mm）40，导管有效长度（cm）100 | 套 | 3100 |  | 1
5 | 一次性使用血管内成像导管 | 最小导管远端外径2.52F，光纤一体化无焊点，通过性佳；高轴向分辨率15微米，高横向分辨率19微米，辨识度高 配合光学干涉断层成像系统使用，用于在医疗机构中对需要进行腔内介入治疗患者的冠状动脉成像。成像导管适用于直径2.0到3.5mn的血管，光学干涉断层成像系统成像导管分为外管和导管芯两部分。外管由导管头端、显影环、成像窗、远端导管轴、近端导管轴、装配调整管、外壳连接端口、保护帽组成。导管芯由光纤透镜、显影环、扭力传导管、镍钛合金管和光纤连接器组成。 | 套 | 11000 |  | 1
6 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 由造影注射器、连接管路、吸药器和排气管（可无）组成。DSA、CT、MRI检查中，分别为各种型式的高压注射设备配套使用。 | 个 | 44 |  | 1
7 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。反搏导管等相关配套，含有水滑涂层。双鞘管选择;PTFE涂层的硬质导丝引导器;大容量中心管腔，额外独立无菌包装连通气体管路，测试值与标示值的相对偏差的绝对值应在15.0%以内。批内精密度CV≤10.0%、批间精密度≤12.0%。线性范围:[10,800] μg/L，相关系数r≥0.9900；线性偏差在[10,200]μg/L范围内(包含200μg/L)，线性绝对偏差的绝对值应在40μg/L以内；在(200,800]μg/L范围内，线性相对偏差的绝对值应在15.0%以内。被测物浓度在300μg/L时，其吸光度变化值在0.040-0.400之间。 | 套 | 14775 |  | 1
8 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。需含有水滑涂层。直径7F和8F两种，塑料中心腔，同壁设计，止血装置。 | 套 | 9257 |  | 1
9 | 无线体温传感器 | 1.与具备体温监护功能的监护设备配套使用，传递人体体温信号； 2. 提供3种测量部位的不同型号传感器：1）腋动脉型、2）耳道型、3）腔内型（食道、鼻咽、直肠）； 3. 无线体温传感器(腋动脉型)的厚度应不超过6.6mm，重量应不超过10g； 4. 无线体温传感器(腋动脉型)的持续工作时间应不小于360小时，提供技术佐证并加盖投标人鲜章； 5. 无线体温传感器（耳道型）的主机厚度应不超过7mm； 6. 无线体温传感器（耳道型）探头部分应配备记忆海绵耳塞； 7. 无线体温传感器（耳道型）的体液防护功能应满足YY0785-2010标准6.11.3的要求； 8. 无线体温传感器（耳道型）与人体接触的材料的浸提液与同批空白对照液pH之差应不超过1.5； 9. 无线体温传感器（腔内型）可监测食管、鼻咽、或直肠核心温度； 10.无线体温传感器（腔内型）配备发射器（蓝牙信号发射设备）； 11. 无线体温传感器（腔内型）的体液防护功能满足：一次性体温探头浸泡于电导液体中时，指示温度的变化不超过±0.02℃； 12. 传感器温度测量范围至少25℃-45℃； 13. 传感器均为低功耗蓝牙连接，温度信号无线传输距离不小于5米 14. 传感器最大允许误差应在±0.1℃及以内； 15. 传感器体温数据可无线传输到麻醉准备室、手术室、复苏室等围麻醉期各个场地，实现体温连续监测； 16. 传感器可配备麻醉体温管理系统软件； 17. 满足在成人手术、儿童手术、日间手术、腔镜手术4个场景，其测量结果与食道、或鼻咽等核心温度平均差距小于0.2℃。 | 个 | 299 |  | 1
10 | 微导管 | 1. 超低外径的远端结构，最小规格可低至1.5Fr，微锥形1.2Fr头端，0.06mm壁厚，易于通过微通道和迂曲的逆向侧枝2. 圆丝、紧密螺旋、不对称的编织结构，兼顾柔软度和抗折性3. 钨丝编织，射线下通体可视，保障术中精准定位 | 根 | 4800 |  | 1
11 | 锚定球囊扩张导管 | 1.0.027英寸的通过外径，降低推送阻力 2.6atm的命名压，提升操作安全性 3.1135mm的有效长度，操作体验更佳 4.6F指引导管内可兼容市面上主流的单/双腔微导管 | 根 | 3800 |  | 1
12 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | 1.通过外径0.032英寸，通过性良好 2.爆破压16atm，便于球囊更完全扩张。 3.具备8、13、18三种长度 | 根 | 3100 |  | 1
13 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 1.表面附着一根0.011 英寸的镍钛刻痕丝。2.锥形尖端0.016英寸，适配0.014英寸指引导丝。3.非顺应性球囊，额定爆破压22atm。4.包含铂铱合金标记带。 | 根 | 5800 |  | 1
14 | 冠状动脉高压切割球囊导管 | 1.超弹镍钛合金不锈钢刀片嵌入在底座粘合层，底座由胶水粘贴于球囊表面。2.最高爆破压可以达到22atm。3.头端外径0.017英寸。4.通过外径0.043英寸。 | 根 | 4500 |  | 1
15 | 一次性使用延长导管 | 1侧孔数量≥15个,2远端最小管身内径1.10mm-1.45mm。 | 根 | 4800 |  | 1
16 | 一次性使用微导管(双腔） | 远端外径≤2.7F，近端内径≤2.6F，6F指引导管中兼容至少2.0mm球囊铆钉退出。 | 根 | 5380 |  | 1
17 | 一次性使用微导管(单腔) | 头端1.5F，远端外径1.9F，且最小管身内径0.0173英寸，且可扭转。 | 根 | 5300 |  | 1
18 | 一次性使用血管内成像导管 | 由一次性使用血管内成像导管、3ml清洗注射器、DOC护套组成。导管由导管主体外鞘管和内置旋转光纤成像核心组成。与OCT成像系统（ILUMIEN OPTIS）配套使用。 | 套 | 14000 | 与OCT成像系统（ILUMIEN OPTIS） | 1
19 | 葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料 | 由透明敷料和凝胶衬垫组成。该凝胶衬垫含有2%(W/w)的葡萄糖酸氯己定(CHG)。用于在体表覆盖和保护导管部位(覆盖动静脉导管，适用范围血管内导管和经皮器械),将器械固定在健康皮肤上。尺寸8.5cm*11.5cm、10cm*12cm | 个 | 110 |  | 1
20 | 透明敷料 | 由聚氨酯薄膜和低致敏粘胶组成，薄膜周边附带无纺结构及组成布，凹槽设计能够加强固定导管及其他器材，记录胶带方便进行医疗记录。尺寸8.5cm*11.5cm | 个 | 22 |  | 1
21 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 直径2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm ；长度12mm；脉冲次数80次；适配6F导引导管；工作压4atm，标称压力6atm，爆破压10atm；导管长度138cm；导管声压输出峰值最低20.8atm；与Shockwave Medical, Inc.公司生产的血管内冲击波治疗设备（型号：IVLGCCDC或IVLGCCD）配合，用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张； | 根 | 17000 | IVLGCCDC或IVLGCCD | 1
22 | LiquID导引延长导管 | 由手柄、0.018”不锈钢推杆和15cm单腔远端导管组成。型号间的差异在于远端导管的直径不同。导引延长导管为非水合性导管。6F ID（内径） 0.061英寸（1.55mm） OD(外径）0.068英寸（1.73mm） 兼容导引导管≥6F； 7F ID（内径）0.071英寸（1.80mm）OD（外径）0.078英寸（1.98mm）兼容导引导管≥7F | 根 | 5300 | IVLGCCDC或IVLGCCD | 1
23 | 高压冠脉刻痕球囊扩张导管 | 规格：球囊直径1.75-4.0mm，长度10-20mm | 套 | 5900 |  | 1
24 | 切割球囊系统 | 1.由3或4列刀片以分段式结构组成，刀片总高度为0.33mm，工作高度为0.127mm 2.提供5mm,10mm,15mm三种长度，以及覆盖2.0mm至4.0mm范围的多种直径规格 3.产品整体(包括球囊体及全部推送杆)均覆有亲水涂层。 4.球囊材质为非顺应性球囊，低压下均匀扩张。 | 根 | 4900 |  | 1
25 | 血液净化装置体外循环血路 | 通用型管路（专机专用） | 套 | 890 | WLXGX-8888 | 1
26 | 血液净化装置体外循环血路 | CRRT专用管路（专机专用） | 套 | 1500 | WLXGX-8888 | 1
27 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 1.自膨式环上瓣，配合瓣叶高吊缝合，保证瓣叶充分打开，拥有更大的开口面积，瓣架收腰设计，对冠脉留有最大空间。 2.猪心包组织外裙边设计，增加生物相容性，最高14mm封堵区，封堵冗余高，降低PVL发生率，提高手术成功率。 3.可多次回收，精准定位，从容释放; 4.镍钛合金支架，自膨胀顺应性贴合瓣环，C-tap标记缝合点，实现commissure alignment，预留冠脉通路； 5.递送系统内联鞘设计:显著减少输送外径，低至5.5mm的入路要求，减少血管并发症; 6.递送系统双脊设计:提供稳定性，保证递送系统柔顺过弓，瓣膜稳定释放，提高手术操控性，保证手术安全; 7.瓣膜鞘扩口设计:可使瓣膜在释放过程中实现自动居中，均匀且受控地扩张，帮助实现瓣膜的多次可回收和提高瓣膜的精准释放; 8.瓣膜装载系统冲洗装载一体化，安全高效的瓣膜装载设计，提高手术效率; | 套 | 268000 |  | 2
28 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 冲洗装载一体化，安全有效的瓣膜装载设计，提高手术效率。载托盘自带镜面设计，自带冲洗托盘 | 套 | 8000 |  | 2
29 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 稳定的可回收，并更新了胶囊腔设计，实现更小的输送尺寸，Silothane组成的胶囊前端使瓣膜释放和回收更灵活，镍钛合金胶囊框架稳定支撑。PTFE亲水材料组成的瓣膜胶囊里层，可减少系统内部摩擦力，进一步减小输送系统直径，降低血管并发症。 | 套 | 22000 |  | 2
30 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | 瓣膜由一个自膨胀的镍钛合金支架和三片瓣叶(牛心包)、内外双裙边(PET)、夹片(镍钛)通过缝合线(PTFE)缝合而成。支架分为流出端和流入端两个部分，瓣膜采用化学液体灭菌。 | 套 | 215000 |  | 2
31 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | 可回收输送系统主要由导管和手柄组成，包含电池，可实现电动可回收。导管由内部管件和稳定管部分组成，内部管件、外部管件和稳定管部件均与手柄相连，其中内管部件，稳定管部件与手柄连接后保持固定不动，外管部件与手柄连接后，在手柄电动的操作下可实现前进和后退，以完成瓣膜的安装，释放，回收，再释放。 | 套 | 32000 |  | 2
32 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | 预塑形导丝由绕丝和芯丝组成。 | 套 | 5000 |  | 2
33 | 心脏瓣膜球囊扩张导管 | 心脏瓣膜球囊扩张导管由非顺应性球囊和导管以及连接件部件组成。球囊与外管连接：显影点安装在内管上：之后前两者以同轴的方式进行组装，再与两个连接件组装，形成导丝腔和通液腔。使用时，球囊扩张导管通过导丝到达病变部位，通过向通液腔注射足量的造影液，将球囊进行充盈从而完成预扩张和后扩张。 | 套 | 15000 |  | 2
34 | 经导管二尖瓣夹系统 | 1、用于经皮方式降低二尖瓣原发性异常［退行性二尖瓣返流］导致的显著症状性二尖瓣返流（MR≥3+）病例，经心脏团队确诊，存在二尖瓣手术高风险的患者（这些患者的基础疾病不影响降低二尖瓣返流后带来的预期好处）。2、与最大耐受的指南导向药物治疗（GDMT）共同使用时，其适用于治疗症状性、中重度或者重度继发性（或功能性）二尖瓣返流（MR≥III级），该类患者左心室射血分数（LVEF）≥20%且≤50%、左心室收缩末期内径（LVESD)≤70mm且在经受多学科心脏团队（有心力衰竭和二尖瓣疾病治疗经验）确定的最 大耐受GDMT后症状和MR严重度仍保持不变。 | 套 | 270000 |  | 2
35 | 可操控导引导管 | 1、用于经导管二尖瓣手术中将心血管导管和经导管二尖瓣夹系统导入至心脏左侧心腔。2、适用范围：该产品适用于经皮方式降低二尖瓣原发性异常［退行性二尖瓣返流］导致的显著症状性二尖瓣返流（MR≥3+）病例，经心脏团队确诊，存在二尖瓣手术高风险的患者（这些患者的基础疾病不影响降低二尖瓣返流后带来的预期好处）。3、与最大耐受的指南导向药物治疗（GDMT）共同使用时，其适用于治疗症状性、中重度或者重度继发性（或功能性）二尖瓣返流（MR≥III级），该类患者左心室射血分数（LVEF）≥20%且≤50%、左心室收缩末期内径（LVESD)≤70mm且在经受多学科心脏团队（有心力衰竭和二尖瓣疾病治疗经验）确定的最大耐受GDMT后症状和MR严重度仍保持不变。 | 根 | 52000 |  | 2
36 | 传送系统和交换系统 | 房间隔缺损封堵器配套输送鞘管，由A装载器、B止血阀、C输送鞘、D扩张器、E输送钢缆、F塑料夹持器组成 | 盒 | 2250 |  | 2
37 | 小型传送系统 | II代动脉导管未闭封堵器配套输送鞘管，由A装载器、B止血阀、C输送鞘、D输送钢缆、E塑料夹持器组成 | 盒 | 2500 |  | 2
38 | Ⅱ型血管塞 | 1.6层镍钛金属网设计，增加金属丝密度和加速血流阻断；2.取决于设备大小与4-7F鞘管或5-9F导管匹配；3.推送杆长度为135cm； | 盒 | 13333.3 |  | 2
39 | 经导管主动脉瓣系统 | 球扩生物瓣膜，直径分为19、21、23、25、27、29。瓣膜支架材料为六边形钴铬合金，瓣叶材料为牛心包，内裙衬和外裙边材料为聚酯，缝线材料为聚酯和聚四氟乙烯。采用羟基铬抗钙化处理技术，配合专利瓣叶支架缝合技术，实现二次介入治疗时支架扩张性能。 | 套 | 199000 |  | 2
40 | 经导管植入式主动脉瓣膜系统 | 1.由主动脉瓣膜、输送系统、装载工具组成。瓣膜由镍钛合金支架、牛心包瓣叶、PET裙边通过PE缝线缝合而成，瓣膜上含有Pt显影标记。 1）12个挂头连接无张力释放，100%全展开&全回收精准评估。 2）自膨短瓣架，更少植入物，利于患者全生命周期管理尤其即刻或远期手术的开展。 3）牛心包瓣叶，特有三重抗钙化处理工艺，瓣膜耐久性更优 4）兼具经心尖和经股双入路，满足临床不同入路需求。 2.适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有症状的、钙化的、重度退行性主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。 | 个 | 129800 |  | 2
41 | 经导管植入式主动脉瓣膜系统 | 1.输送系统由软头、导丝内管、挂头连接管、解锁管、装载鞘、延长管和手柄组成。100%全回收全释放-保证精准定位同时充分评估瓣膜血流动力学功能与力学响应表现，提高手术安全性，全回收可降低手术风险，缩短学习曲线，具有经心尖和经股两种入路输送系统，满足临床不同入路需求。 2.适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有症状的、钙化的、重度退行性主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。 | 个 | 29800 |  | 2
42 | 经导管主动脉瓣系统 | 适⽤于经⼼脏团队评估认为患者需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科⼿术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。⾃主动脉瓣、配套的输送器及安装使⽤的压握器组成。由镍钛合⾦ ⽀架、裙布、瓣叶、缝合线及显影标记组成。其中瓣架为镍钛合⾦，瓣叶采⽤⽜⼼包制成，内外双层裙边，裙布采⽤PET材料制成，有缘对缘对合技术。23/26瓣架高度为43mm，29/31瓣架高度为49mm. | 套 | 240000 |  | 2
43 | 经导管主动脉瓣系统-输送器 | 输送器主要由导管和⼿柄组成，导管由内管 、外管 、缓冲管和导引 鞘管等部件组成，外管部件远端含有显影标记 。输送器的外径尺⼨为 20F，输送器有效长度1100mm，输送器导引鞘有效长度250mm。输送器具有3D双轴可调弯设计，螺旋切割蛇骨管设计，短胶囊设计，胶囊端20S为68mm,20L为73mm,胶囊T-marker显影环，近端Tip平滑设计，可回收极限位提示音。 | 套 | 40000 |  | 2
44 | 球囊扩张导管 | 球囊扩张导管主要由球囊、显影环、尖端、内管、外管、应力释放管和导管座组成，其中球囊由NYLON12组成，球囊有效长度40mm, 导管有效长度1100mm. | 套 | 14000 |  | 2
45 | 经导管主动脉瓣系统-压握装载系统 | 与瓣膜配套使用 | 套 | 900 |  | 2
46 | 经导管主动脉瓣系统 | 适⽤于经⼼脏团队评估认为患者需要接受主动脉瓣置换但不 适合接受常规外科⼿术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。经导管主动脉瓣系统由主动脉瓣、配套的输送器及安装使⽤的压握装 载系统组成。主动脉瓣由⾃扩张镍钛合⾦⽀架、裙布、瓣叶及缝合线 组成。瓣膜为牛心包，内外双层裙边，具有缘对缘对合技术， 瓣膜采⽤化学液体灭菌，输送器和压握装载系统采⽤环氧⼄烷灭菌 。21瓣架高度为40.5mm，23/26瓣架高度为43mm，29/31瓣架高度为49mm. | 套 | 190000 |  | 2
47 | 经导管主动脉瓣系统-输送器 | 输送器多节段一体化的单根限位筋中管，短胶囊设计，胶囊头端19F为68mm,20F为73mm,输送器有内联鞘版本 | 套 | 30000 |  | 2
48 | 硬导丝 | 由三层结构组成，芯丝和绕丝由304不锈钢材料制成。其外径为0.035inch（0.89mm）工作长度为275cm，整个绕丝涂覆有PTFE涂层，高强度不锈钢芯丝结合不锈钢绕丝与疏水涂层，兼顾支撑与保护，头端预塑型双层弯设计，具有三种弯型尺寸 | 套 | 3600 |  | 2
49 | 经导管主动脉瓣系统-压握装载系统 | 与瓣膜配套使用 | 套 | 900 |  | 2
50 | 经导管主动脉瓣系统 | 经导管主动脉瓣膜系统适用于经心脏团队评估认为有症状，重度主动脉瓣反流（大于等于3级），不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁患者。该产品由主动脉瓣、输送器、装载器和导引鞘组成，主动脉瓣由镍钛合⾦⽀架、猪⼼包瓣叶、PET裙布、钽显影标记和缝合线组成。输送器由锥形头、过渡管、内管、旋转管、调弯管和⼿柄组成。导引鞘由导 管鞘和扩张器组成。瓣膜采⽤化学液体灭菌。输送器、装载器和导引鞘采用环氧乙烷灭菌。瓣膜流入端有24个菱形网格，双锚定机制，一体化定位键，3个不透射线显影点. | 套 | 160000 |  | 2
51 | 经导管主动脉瓣系统-输送器 | 输送器270度可调弯，360度可旋转中管，可以保障缘对缘精准实现，密封套管外经尺寸20Fr,输送器有效长度1256mm, | 套 | 98000 |  | 2
52 | 导管鞘 | 导管鞘由扩张器和导引鞘管组成，导引鞘管内径尺寸20Fr,导引鞘管有效长度850mm. | 套 | 3600 |  | 2
53 | 经导管主动脉瓣系统-压握装载系统 | 与瓣膜配套使用 | 套 | 900 |  | 2
54 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 可回收可控弯输送系统主要由导管和手柄组成，导管由内管部件，外管部件，稳定管部件和内联导管鞘(如有)组成，手柄由电池，手柄部件组成。通过手柄按钮(电动模式)或旋钮 (手动模式)可控制外管组件的向前、向后移动（瓣膜释放与回收）；可通过控弯旋钮控制远端内管弯曲（输送系统调弯）。 内管部件，外管部件，稳定管部件均与手柄连接，其中内部管件近段的加强管、稳定管部件与手柄相连后保持固定不动，内部管件的控弯丝与手柄连接，通在手柄的操作下可实现远端内管的弯曲，外管部件与手柄相连，通过手柄可实现外管组件的前进及后退，以完成瓣膜的精准安装，释放，回收，再释放。其中在控制外管组件的前进及后退时，可使用电动控制或手动控制两种模式；在控制远端内管弯曲时，仅有手动操作模式。按照有无内联导管鞘分类，输送系统可分为有内联导管鞘输送系统和无内联导管鞘输送系统两类。 | 套 | 99800 |  | 2
55 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 瓣膜由一个自膨胀的镍钛合金支架和三片瓣叶(牛心包)、内外双裙边(PET)、夹片(镍钛)通过缝合线(PTFE)缝合而成。支架分为流出端和流入端两个部分。 | 套 | 160000 |  | 2
56 | 经导管主动脉瓣膜系统及可回收输送系统 | 可回收输送系统主要由导管和手柄组成，包含电池，可实现电动可回收。导管由内部管件和稳定管部分组成，内部管件、外部管件和稳定管部件均与手柄相连，其中内管部件，稳定管部件与手柄连接后保持固定不动，外管部件与手柄连接后，在手柄的电动操作下可实现前进和后退，以完成瓣膜的安装，释放，回收，再释放。 | 套 | 30000 |  | 2
57 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统 | 1、瓣膜支架上有三个用于定位并在DSA下显影的黄金MARK点；猪心包自膨瓣膜；环上瓣，覆膜区高度大于15mm；瓣膜流出端3个T头，2长1短。 2、适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。 | 个 | 139000 |  | 2
58 | 经导管主动脉瓣膜置换可回收输送系统 | 1、有Commissural Alignment功能，可实现对合缘未对齐功能。该输送系统由手柄，链接杆、海波管、胶囊腔等组成，Capsule支撑力加强，保证瓣膜的正常回收。18/19 可回收导管输送系统。血管内径5.5mm以上即可通过；与本公司已获批的经导管人工主动脉瓣膜置换系统中的主动脉瓣膜配合使用，适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的，钙化的，重度主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。 | 个 | 98000 |  | 2
59 | 经导管人工主动脉瓣膜置换可回收输送系统 | 输送器直径18F、19F，装载瓣膜的胶囊腔长度55mm-62mm。可以实现瓣膜回收功能。距胶囊腔端口与瓣膜上的3个黄金Mark+显影环→指示瓣膜支架的释放和回收。与本公司已获批的经导管人工主动脉瓣膜置换系统中的主动脉瓣膜配合使用，适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的，钙化的，重度主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。 | 个 | 38000 |  | 2
60 | 球囊扩张导管 | 直径18F、20F、22F、23F、25F（2）、球囊长度40mm（3）、导管长度110cm。（4）、兼容导丝0.035in（5）、八瓣折翼设计，回抱形态稳定。适用于心脏主动脉瓣膜的自体瓣膜扩张。 | 个 | 12000 |  | 2
61 | 导管鞘 | 有可扩张性能的导管鞘，初始直径16F,扩张后内径可达18-24F；用于插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，用于TAVR术中股动脉入路较细的患者。顺应性可减少严重血管并发症风险。初始内径小可应对更多复杂入路。一根鞘管即可匹配多种应用场景以相对较小的初始外轮廓直径进入血管，在体内进行顺应性扩张，为后续器械进入提供空间。待器械通过后，又能再次恢复至接近初始状态。 | 个 | 5200 |  | 2
62 | 7环套扎器 | 7个套扎环，非乳胶材料，钢丝的牵引线，有声音提示音。 | 套 | 2185.00 |  | 3
63 | 带有推送器的一次性使用止血夹 | 爪距：11mm,工作长度：155cm/235cm, | 根 | 701.00 |  | 3
64 | 内窥镜超声活检针及配件 | 用作消化系统取活检用，搭配超声内镜，有19G，22G,25G | 套 | 4800.00 |  | 3
65 | 一次性使用体内注射治疗针 | 透明鞘管，针头：23G/25G,针长4mm,鞘管外径2.3mm,工作场长度240cm | 根 | 580.00 |  | 3
66 | 一次性息肉勒除器 | 工作长度240cm,形状:圆形，圈直径：10mm/15mm/20mm/25mm/33mm, | 把 | 450 |  | 3
67 | 结扎装置 | 开幅15/20/30/40 高度对应36/40/55/70 硅胶管外径2.1mm | 套 | 450.00 |  | 3
68 | 一次性使用导丝 | （0.89mm）0.035"X4500（Z0230硬）最大直径0.035 inch,长度4500mm，软头长度5.5cm | 根 | 2632.00 |  | 3
69 | 肠梗阻导管套件 | 18DBR 3000T0 G/W1.24mm(0.049")3500 | 根 | 3648 |  | 3
70 | 肠梗阻导管套件 | 22SBR 1200T0 G/W1.32mm(0.052")3000 | 根 | 5000.00 |  | 3
71 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 裸架，双球头，支架直径20mm,支架长度60mm，推送器外径3.3mm,有效工作长度2300mm | 套 | 9800.00 |  | 3
72 | 热活检钳 | 钳头直径 2.3，外管长度 1950 | 把 | 900.00 |  | 3
73 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 适用内窥镜外径 9.5-13；4 环 适用内窥镜外径 9.5-13；6 环 | 套 | 2100.00 |  | 3
74 | 一次性使用网兜套圈 | 套圈直径 30，外管直径 2.3，长度 2300 | 套 | 2016.00 |  | 3
75 | 口垫 | 胃镜检查用咬口 | 个 | 1 |  | 3
76 | 一次性内窥镜检查包（口污袋） | 辅助胃镜检查使用 | 个 | 1 |  | 3
77 | 可控式吸痰管 | 直径14Fr | 根 | 8 |  | 3
78 | 中性电极 | ERBE 300s电刀工作站配用 | 片 | 120 |  | 3
79 | 一次性医用垫 | 80x150cm | 张 | 4 |  | 3
80 | 胃黏膜创面保护胶 | 2.5ml | 只 | 980 |  | 3
81 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 大号、中号、小号 | 个 | 1.3 |  | 4
82 | 一次性使用医用垫 | 50*60,60*60 | 片 | 1.5 |  | 4
83 | 空心纤维透析滤过器 | ELISIO-15H | 支 | 90.71 |  | 4
84 | 空心纤维透析器 | SUREFLUX-17E | 支 | 63.6 |  | 4
85 | 空心纤维透析器 | PES-15Mα | 支 | 46.5 |  | 4
86 | 空心纤维透析器 | SUREFLUX-17G | 支 | 46.5 |  | 4
87 | 一次性使用血液灌流器 | 由圆框式滤网、端盖、密封帽、密封圈、密封垫、吸附剂（树脂）和0.9%氯化钠注射液组成。用于清除尿毒症患者体内的中分子毒性物质。树脂装量130 | 支 | 426 |  | 4
88 | 一次性使用血液灌流器 | 由圆框式滤网、端盖、密封帽、密封圈、密封垫、吸附剂（树脂）和0.9%氯化钠注射液组成。用于清除尿毒症患者体内的中分子毒性物质。树脂装量150 | 支 | 599 |  | 4
89 | 一次性使用血液灌流器 | 由圆框式滤网、端盖、密封帽、密封圈、密封垫、吸附剂（树脂）和0.9%氯化钠注射液组成。用于清除尿毒症患者体内的中分子毒性物质。树脂装量230 | 支 | 1111 |  | 4
90 | 一次性使用血液灌流器 | 由圆框式滤网、端盖、密封帽、密封圈、密封垫、吸附剂（树脂）和0.9%氯化钠注射液组成。采用高压蒸汽灭菌，一次性使用。用于清除尿毒症患者体内的中分子毒性物质。树脂装量330 | 支 | 1750 |  | 4
91 | 通气管 | 带穿刺器，长度2.5mm，内径1.25mm外径2.8mm | 根 | 1530 |  | 4
92 | 止血材料 | （长*宽*高）6.1*2.3*1.5cm | 块 | 586 |  | 4
93 | 外科用聚乙烯醇海绵 | （长X宽X高）原尺寸(7.16cm X 0.44cm X 1.27cm);膨胀后（8.0cm X 1.5cm X 2.0cm) | 片 | 76 |  | 4
94 | 气管切开插管 | 双腔直径7.5mm、8.0mm；三腔直径7.5mm、8.0mm | 套 | 280 |  | 4
95 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | 0°长110mm，直径4.0mm | 把 | 1550 |  | 4
96 | 体温计 | 内标式（无汞/大）CR.WF23A，测量部位：口腔/腋下，产品构成：由无汞金属液和玻璃两种原材料组成。有感温泡、毛细孔，玻璃管、标度尺等构成。 | 支 | 15 |  | 4
97 | 电子血压计 | 显示方式：数字式显示方式；测量范围：压力0mmHg-299mmHg（0kPa-39.9kPa）脉搏数40次/分-180次/分，具有Intellisense智能加压技术，袖带佩戴自检正确灯光显示，时间、日期显示。HEM-J7136具有2*60次记忆功能，误动作提示，不规则脉波显示，平均值显示。 | 台 | 420 |  | 4
98 | 输液接头消毒帽 | GM-S | 个 | 5.5 |  | 4
99 | 一次性使用肠内营养泵管 | 由护套、穿刺器、罗伯特夹、软管、滴斗、硅胶管、泵用接头、护帽、Y三通、无针加药丫三通、M型接头、三合一接头、进气座、营养袋、挂钩、挂袋、轮夹、磁环、锁合接头和U三通组成。原料不含增塑剂，紫色管理，管理硬度不低于70邵式A硬度，优质硅胶管，内径公差精度达0.05MM,Y型接口。 | 根 | 48 | 肠内营养泵EP-60 | 4
100 | 一次性使用塑料血袋 | 200ml/400ml | 套 | 32 |  | 4
101 | 压力蒸汽灭菌化学指示PVC标签 | 900片/包 | 包 | 297 |  | 4
102 | 粘胶去除片 | 100片/盒 | 盒 | 150 |  | 4
103 | 潜血实验测试纸 | 30片/盒 | 盒 | 185 |  | 4
104 | 蛋白残留测试笔 | 20支/盒 | 盒 | 1160 |  | 4
105 | 临时冠桥树脂材料 | 67g/支 | 套 | 500 |  | 5
106 | 无托槽隐形矫治器 | EAB II Angeialign Full Angeialign Pro Full Angeialign Kid Angeialign Retainer Angeialign Teen Vivera Retainers 规格：Invisalign System-Standard 规格：Invisalign System-Moderate 规格：Invisalign System-Lite | 副 | 15000 |  | 5
107 | 镍钛弓丝 | 10*1,各号 | 袋 | 20 |  | 5
108 | 合成树脂牙 | 各型号 | 盒 | 160 |  | 5
109 | 光固化垫底材料 | 每支0.33g | 支 | 30 |  | 5
110 | 牙釉质粘合树脂 | 化学固化型（非调拌型），光固化型（普通型），蓝胶套装 | 套 | 200 |  | 5
111 | 高速车针 | 5支/板 | 板 | 60 |  | 5
112 | 红白打样膏 | 红色，5片/盒 | 盒 | 40 |  | 5
113 | 自凝牙托粉 | 100g/瓶 | 瓶 | 20 |  | 5
114 | 自凝牙托水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 20 |  | 5
115 | 吸潮纸尖 | 100支/盒 | 盒 | 20 |  | 5
116 | 一次性吸唾管 | 100支/包 | 包 | 20 |  | 5
117 | 一次性使用牙科毛刷 | 100支/瓶 | 瓶 | 20 |  | 5
118 | 口腔科一次性注射针头 | 100支/盒，0.3*21mm，0.3*25mm | 盒 | 100 |  | 5
119 | 排龈线 | 0#/00#/000# | 瓶 | 90 |  | 5
120 | 暂封膏 | 15g/瓶，红色，白色 | 瓶 | 30 |  | 5
121 | 碘甘油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 10 |  | 5
122 | 成型片 | 大、中、小 | 袋 | 35 |  | 5
123 | 一次性使用无菌手术洞巾 | 20*1 | 包 | 20 |  | 5
124 | 一次性隔离膜 | 10×15cm/片，1200片/卷 | 卷 | 30 |  | 5
125 | CAD/CAM纤维桩 | /颗 | 颗 | 400 |  | 5
126 | 纤维粘结桥 | /个 | 个 | 600 |  | 5
127 | 数字化设计 | /颗 | 颗 | 30 |  | 5
128 | 3Shape模型(小) | /副 | 副 | 50 |  | 5
129 | 3Shape模型(大) | /副 | 副 | 100 |  | 5
130 | BPDPlus完美支架（中） | /个 | 个 | 320 |  | 5
131 | BPDPlus完美支架（小） | /个 | 个 | 240 |  | 5
132 | CAD/CAM全口义齿（半口） | 半口 | 半口 | 600 |  | 5
133 | CAD/CAM全口义齿 | 全口 | 全口 | 1100 |  | 5
134 | 牙合支托 | /个 | 个 | 5 |  | 5
135 | 远中导板式保持器 | 单颌 | 单颌 | 120 |  | 5
136 | 舌侧固定保持器 | 单颌 | 单颌 | 100 |  | 5
137 | 拉杆式阻鼾器 | /件 | 件 | 680 |  | 5
138 | 磨牙压低矫治器 | 单侧 | 单侧 | 140 |  | 5
139 | 导丝 | 用于血管造影术，用于外周血管内的导入和定位导管和介入器械。芯丝由镍钛合金材料制成，整体涂有亲水涂层。长度260cm | 套 | 720 |  | 6
140 | 导丝 | 用于血管造影术，用于外周血管内的导入和定位导管和介入器械。芯丝由镍钛合金材料制成，整体涂有亲水涂层。长度150cm | 套 | 550 |  | 6
141 | 颅内支架 | 由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。分为有头端导丝和无头端导丝两种类型。 | 套 | 45000 |  | 6
142 | 颅内支持导管 | 工作长度132cm,分远端外径5.4F和近段外径6.0F。内径0.060in。15个推送节段,14cm 远端柔顺区域 可变螺距的镍钛扁平线圈。近端不锈钢，远端镍钛缠绕。远端外径5.3F (1.76mm)，近端外径5.6F (1.86mm)，内腔0.058in，5cm远端柔软段，115cm/132cm。用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。用于在症状发作后8小时内，继发于颅内大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性脑卒中患者的血运重建。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。一次性使用颅内血栓抽吸导管 是一种单腔导管，导管杆具有亲水涂层，导管远端有一个不透射线标记，近端有一个鲁尔接头。导管随附一个旋转止血阀（ RHV）和一个带侧孔的 Tuohy Borst阀以及两个剥式导管鞘。 | 根 | 15900 |  | 6
144 | 微导管 | 由微导管和塑形针组成。用于在神经血管中输送诊断试剂(如造影剂)及其他非液态介入器械。 | 条 | 17746 | 密网支架 | 6
145 | 微导丝 | 包括微导丝、导引针和扭矩器。微导丝由绕丝、远端芯丝、近端芯丝组成。涂有亲水涂层。头端形状具有直型、J型和双角型三种。 | 套 | 7600 |  | 6
146 | 选择性导管 | 由硬性根部(2.7F)、柔性中间部(2.4F)超柔性末端部(1.5F/1.8F/2F)组成，导管体和其末端(小环)具有X射线阻射性；导管体由聚酰胺PA12TR90材料制成。用于选择性插管术，适用于对距离长、弯曲多、和小口径的血管实施插管术。 | 根 | 10100 |  | 6
147 | 选择性导管 | 由硬性根部(2.7F)、柔性中间部(2.4F)超柔性末端部(1.5F/1.8F)组成，导管体和其末端(小环)具有X射线阻射性；导管体由聚酰胺PA12TR90材料制成。 | 根 | 6060 |  | 6
148 | 自膨式颅内支架 | 一个自膨式镍-钛形状记忆合金支架及两根不透X线的铂铱合金丝确保沿整个支架长度及直径的可见性。支架预先装载在插入导引管内的推送导丝上。推送导丝为镍-钛形状记忆合金金属丝，涂覆有PTFE涂层，头端有一个铂铱合金不透射线标记 | 套 | 42750 |  | 6
150 | 导丝 | 由302不锈钢丝制造，带聚四氟乙烯涂层。用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔适用范围缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品。最大外径：毫米(英寸):0.71(0.028")、0.81(0.032")、0.89(0.035")、0.97(0.038")。公称长度：15cm、30cm、45cm、50cm、60cm、80cm、90cm、100cm、125cm、150cm、180cm、200cm、220cm、260cm、280cm、300cm。尖端形状：J头、直头。 | 盒 | 300 |  | 6
151 | 网篮导丝 | （套围内径）5mm、10mm、15mm、20mm导丝长度：100cm、125cm、150cm、180cm、200cm。由304不锈钢丝制造的网篮套圈及网篮导丝推杆组结构及组成成，表面涂层采用聚四氟乙烯。用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品。规格：(圈套内径)5mm、10mm、15mm、20mm。导丝长度：100cm、125cm、150cm、180cm、200cm。 | 盒 | 2395 |  | 6
153 | 导丝 | 核心导丝结构，2cm的渐细带状的设计。供普通血管内使用，包括神经血管系统和周围血管系统。可对导丝进行扭转操作，以便对诊断导管或治疗导管进行选择性放置。是可控导丝，芯丝材料为 304 不锈钢，近端部分涂有聚四氟乙烯（PTFE），标称直径为0.010in和0.014in，标称长度有182cm、205cm和300cm可供选择。导丝远端2cm部分具有可成形性，Transend EXPlatinum 导丝和Transend 300cm 导丝配有3cm长的头端铂钨合金弹簧圈。所有导丝均带有芯线和ICE亲水涂层表面。 | 根 | 2185 |  | 6
154 | 外科术中止血装置 | 从植物（马铃薯）淀粉中提取，经过交联等一系列化学反应制备，其主要成分为MPH（多微孔多聚糖） | 个 | 2850 |  | 6
155 | 球囊导引导管 | 直径8F、9F,内径≥0.084英寸，长度85/95cm | 根 | 9500 |  | 6
157 | 微导管 | 用于特殊治疗产品(如栓塞材料、弹簧圈、取栓支架)的输送，以及在上述过程中灌注造影剂到外周及神经血管。由聚碳酸酯的标准鲁尔接头、尼龙弹性体PEBAX的应力缓冲件、导管(聚酰胺/尼龙弹性体PEBAX/聚氨酯、06Cr19Ni10、聚四氟乙烯)、聚氨酯的导管尖端和铂/铱合金的显影圈组成，并附有一根06Cr17Ni12Mo2的塑形针配件。 | 个 | 5250 |  | 6
159 | 远端通路导管 | 适用于将适当尺寸的介入器械插入神经血管系统中的选定血管并进行引导，也用作回撤性器械的通道。 | 个 | 22000 |  | 6
160 | 导引导管 | 预成形管路以实现器械的定位，有一个单腔带有非锥形腔的编织导管以帮助介入器械在血管内顺利通过。由座、应力释放、体部、TransTip、头端等部分组成。座的材料为聚碳酸酯复合物，应力释放的材料为聚烯烃，体部材料为Vestamid68D复合物，头端材料为Pellethane80AE复合物。 | 套 | 968 |  | 6
161 | 导引导管 | 用于在外周、冠状和神经血管系统中将介入/诊断设备导入血管内。 | 套 | 7410 |  | 6
162 | 灌注导管 | 由导管、导管座组成。外表面有亲水涂层，内腔有PTFE涂层。导管体部的远端部分不透X线，远端有一个标记带，材料为铂钨合金 | 套 | 4700 |  | 6
163 | 可操纵导丝 | 用于在神经和外周血管中选择性的安放微导管和其他装置。 | 套 | 3150 |  | 6
164 | 血管重建装置和传送系统 | 由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预先安装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个钽标记带，支架外表面涂有一层聚合物。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。该支架分为有头端导丝和无头端导丝两种类型。 | 套 | 21900 |  | 6
165 | 远端通路导引导管 | 包括导管和可分离导入鞘，其中导管由管身和导管座组成，可分离导入鞘由鞘管和可分离座组成。导管管身材料为内层的聚四氟乙烯(PTFE)、加固层的304不锈钢和外层具有不同硬度的尼龙，外表面有亲水涂层，远端有不透射线标记带。可分离导入鞘鞘管材料为聚四氟乙烯。 | 套 | 15500 |  | 6
166 | 注射器 | 与TRUFILL DCS可释放栓子一起使用，用以栓塞颅内动脉瘤及其他如神经血管系统静脉畸形和动静脉瘘，也可用于外周血管系统的动静脉栓塞。 | 套 | 1650 |  | 6
167 | 可塑形微导管 | 刚度可变的单腔导管，由座(材料：聚酰胺)、应力缓冲器(材料：热塑性弹性体)、导管外层(材料：聚醚酰胺聚合物)、支撑编织层(材料：304V不锈钢)、导管内衬(材料：聚四氟乙烯)、远端标记(材料：90%/10%铂铱合金)组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包装内带有一个蒸汽塑形针 | 根 | 20000 |  | 6
168 | 可塑形微导管 | 刚度可变双腔导管，由医用级聚碳酸酯座、聚氨酯弹性体应力缓冲器、改性聚醚酰胺外层、镍钛合金支撑编织层、超高分子量聚乙烯内衬、纯铂远端标记组成，涂超亲水纳米涂层，包装含温控型蒸汽塑形针。 | 根 | 26550 |  | 6
171 | 封堵球囊导管系统 | 由一根封堵球囊导管和一根0.010英寸的亲水性导丝组成的套装产品。封堵球囊导管为单腔锥形多功能导管，外层涂覆有亲水性涂层；远端带有不可解脱、通过低压充盈的高度顺应性球囊，带有两个不透射线标记带。导管座由聚丙烯材料制成；溢流口由热塑性聚酯弹性体材料制成；导管近端和远端分别由改性尼龙和聚烯弹性体材料制成；导管内衬由聚四氟乙烯材料制成；球囊由热塑性弹性体材料制成；近端和远端不透射线的显影标记带均由铂铱合金材料制成。0.010英寸的导丝表面涂覆有亲水性涂层，由304不锈钢材料组成，X射线显影绕丝由铂钨合金材料制成 | 根 | 14112 |  | 6
173 | 颅内血管支架 | 由支架、保护套和可电解脱的推送金属丝组成。支架主体材料为镍钛合金，不透射线显影点材料为铂铱合金 | 根 | 18000 |  | 6
174 | 颅内支撑导管 | 是一根单腔、有弹性的、由不同硬度的复合材料制成的导管。导管管身带有亲水性涂层；管身使用镍钛合金线圈层加强；可在X线透视下显影。导管内腔可容纳直径不超过0.038英寸的导丝，以辅助导管系统的到位；内衬为PTFE。导管远端有铂金不透射线的标记带；近端带有鲁尔接头，可连接配件和通过该系统注射液体 | 根 | 12000 |  | 6
175 | 漂浮微导管 | 单腔微导管，内带有一根蒸汽塑形针。外部材料为聚醚酰胺聚合物，内衬为聚四氟乙烯和四氟乙烯。塑形针采用304V不锈钢材料制成 | 根 | 4705 |  | 6
176 | 微导管 | 由近端管、远端管、LDPE热缩联轴管、可分离头端组成， 包含注射器适配器和导入鞘组件。近端为鲁尔接头及应力释放管， 带一个硫酸钡不透射线标记带； 远端管带一个铂铱不透射线标记带； 可分离头端的近端与远端管的远端通过LDPE热缩联轴管相连接； 可分离头端带一个铂铱不透射线标记带。主要由304不锈钢、镍钛合金、PEBAX材料制成 | 根 | 17000 |  | 6
177 | 微导管 | 过导丝型单腔微导管，内带有一个蒸汽塑形针。导管近端有标准鲁尔圆锥接头的座以便与其他附件相连接。导管的材料为聚醚酰胺聚合物(PEBAX),支撑编织层为镍钛合金，内衬为聚四氟乙烯。导管的外表面有透明质酸亲水涂层，远端有两个不透射线标记 | 根 | 4400 |  | 6
178 | 微导管 | 过导丝型单腔微导管， 内带有一个蒸汽塑形针。导管管体由带有304V不锈钢支撑线圈的聚醚酰胺聚合物材料制成， 内衬聚四氟乙烯， 管体外表面涂有透明质酸涂层； 座的材料为聚丙烯； 导管远端上有一个或两个铂/铱合金不透射线标记 | 根 | 2366 |  | 6
179 | 液态栓塞系统 | 乙烯-乙烯醇聚合物(EVOH)、二甲基亚砜溶剂(DMSO)和微粉化钽粉材料制成的栓塞产品。配有注射器。 | 根 | 6120 |  | 6
180 | 导丝 | 由导丝、导丝导入器和扭矩装置组成。材料由芯丝、不锈钢、远端线圈、铂钨合金、焊接点、锡银、聚合物护套、含有钨的聚氨酯、外涂覆亲水涂层组成。 | 根 | 4200 |  | 6
181 | 导管 | 由近端管、远端管、LDPE热缩联轴管、可分离头端组成， 包含注射器适配器和导入鞘组件。近端为鲁尔接头及应力释放管， 带一个硫酸钡不透射线标记带； 远端管带一个铂铱不透射线标记带； 可分离头端的近端与远端管的远端通过LDPE热缩联轴管相连接； 可分离头端带一个铂铱不透射线标记带。主要由304不锈钢、镍钛合金、PEBAX材料制成。 | 根 | 7888 |  | 6
183 | 导引导管 | 由超软头端、显影环、导管外层、导管内层、导管中间层（镍钛合金丝）、去应力管、导管座组成，其中导管外层分为导管远端、导管中端和导管近端，导管远端和中端涂有亲水性涂层，内含有配件可撕裂鞘和塑形针。直径：0.040inch-0.088inch，长度：80cm-148cm | 个 | 15900 |  | 6
186 | 神经血管导引导管 | 导管是由末端尖端、管身、保护套管和管座构成，末端尖端和导管管身施加了亲水性涂层。附件包括塑形针、插入器和扩张器。直径4F-7F,长度80-130cm | 套 | 2280 |  | 6
187 | 神经血管导丝 | 由绕丝、锥形芯丝构成，其中绕丝含不透射线的铂镍绕丝和316不锈钢绕丝，芯丝材料为SUS304不锈钢。绕丝表面和芯丝远端覆有亲水涂层或下层涂层，上覆有亲水涂层，芯丝表面近端（仅供300cm型）覆有聚四氟乙烯涂层。用于神经血管系统。 | 套 | 6175 |  | 6
188 | 神经血管导丝 | 由导丝及附件组成，附件包括扭转器、定型针和插入器。导丝由芯丝和绕丝组成；芯丝由SUS304不锈钢材料制成；绕丝分为两段，一段由SUS316不锈钢材料制成，一段由铂镍合金材料制成；绕丝和远端芯丝涂有亲水涂层；300cm型产品芯丝近端涂有PTFE涂层。0.010inch，长度200/300cm | 套 | 4900 |  | 6
189 | 非粘附性液体栓塞剂 | 为无色透明液体，内有黑灰色显影剂悬浮或沉淀；在脑部畸形血管栓塞，达到栓塞畸形血管的目的；1、伊维尔为非粘附性栓塞剂，不粘管但有内聚性，在填塞的同时可行血管造影，允许术者有时间做决定，可操控性好；2、可溶于极性溶剂，在畸形血管内弥散流动，自外向内逐渐固化，铸型填充在病变部位达到栓塞的目的；3、钽粉粒径更小，有利于钽粉均匀的弥散于共混溶液中，从而增加共混溶液的悬浮稳定性，在术中推注时，沉降更慢，显影更清晰，更加安全，为术者赢得决策时间。 | 套 | 6500 |  | 6
190 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 粉剂为蓝色粉末无可见杂质，溶解时间≤1min；溶液为无色或微黄色透明液体无可见异物，装量≥标称值93%，固化时间≤3s，破裂强度≤300mmHg，溶胀率107%，酸碱度8.6。喷涂后3-5秒形成立体网状黏性水凝胶，水密封合，成胶无放热不板结，4-8周完全降解无残留；配专用长导管适配深部手术，蓝色凝胶便于评估封合范围与厚度。含量为2ML | 套 | 4800 |  | 6
191 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 粉剂为蓝色粉末无可见杂质，溶解时间≤1min；溶液为无色或微黄色透明液体无可见异物，装量≥标称值93%，固化时间≤3s，破裂强度≤300mmHg，溶胀率107%，酸碱度8.6。喷涂后3-5秒形成立体网状黏性水凝胶，水密封合，成胶无放热不板结，4-8周完全降解无残留；配专用长导管适配深部手术，蓝色凝胶便于评估封合范围与厚度。含量为3ML | 套 | 7792 |  | 6
193 | 颅内压测量及脑室外引流导管装置 | 由动流导管(带导针)、颅内压传感器、带压力调节瓶的引流装置、积液袋(带连接管路)组成 | 套 | 8599 |  | 6
194 | 生物型硬膜修补膜 | 双层非同质化牛源性生物膜。双层牛源性植入物，将牛心包膜和牛剥离皮片采用冻干工艺贴合而成，无化学粘连，10.0×12.5cm | 套 | 31065 |  | 6
195 | 生物型硬膜修补膜 | 双层非同质化牛源性生物膜。双层牛源性植入物，将牛心包膜和牛剥离皮片采用冻干工艺贴合而成，无化学粘连，2.5×2.5cm | 套 | 4446 |  | 6
196 | 生物型硬膜修补膜 | 双层非同质化牛源性生物膜。双层牛源性植入物，将牛心包膜和牛剥离皮片采用冻干工艺贴合而成，无化学粘连，5.0×5.0cm | 套 | 7256 |  | 6
197 | 生物型硬膜修补膜 | 双层非同质化牛源性生物膜。双层牛源性植入物，将牛心包膜和牛剥离皮片采用冻干工艺贴合而成，无化学粘连，7.5×7.5cm | 套 | 15200 |  | 6
198 | 生物型硬膜修补膜 | 双层非同质化牛源性生物膜。双层牛源性植入物，将牛心包膜和牛剥离皮片采用冻干工艺贴合而成，无化学粘连，2.5×7.5cm | 套 | 6950 |  | 6
199 | 静脉剥离导丝及附件 | 由316不锈钢制导丝剥离器，带有FEP涂层； POM材料手柄；POM剥离器头，直径分别为9，1和15mm；POM螺帽。用于外剥脱和内剥脱。 | 套 | 725 |  | 6
200 | 颅骨固定钉 | 11mm，钛合金双面固定 | 个 | 290 |  | 6
201 | 颅骨固定钉 | 16mm，钛合金双面固定 | 个 | 290 |  | 6
202 | 神经补片 | 4×5cm，不可吸收人工合成材质 | 片 | 562.8 |  | 6
203 | 神经补片 | 6×8cm，不可吸收人工合成材质 | 片 | 1286.4 |  | 6
204 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 柔性球囊牵开直径18±2mm，预定位球囊牵开直径6±2mm，管状脑压板总长70±5mm | 套 | 10700 |  | 6
205 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 柔性球囊牵开直径18±2mm，管状脑压板总长70±5mm | 套 | 9480 |  | 6
206 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 预定位球囊牵开直径8±2mm，管状脑压板总长70±5mm | 套 | 12700 |  | 6
207 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 预定位球囊牵开直径8±2mm，管状脑压板总长28±2mm | 套 | 10700 |  | 6
208 | 导管鞘 | 直头，内径0.088in，9.5cm 远端柔顺区，10cm亲水涂层，70、80、90cm三种长度，4cm基座长度，无创头端，不锈钢编织管身。用于将介入设备导入外周、冠状动脉和神经血管系统。由鞘管轴、导管座、应变消除部分、长扩张器以及带延长管的止血阀组成。 | 套 | 13000 |  | 6
209 | 导丝 | 由导丝，扭控器和导丝导引器组成，导丝为可控型，远端镍钛海波管，尖端具有直形和预成形两种；远端1cm柔软头端，远端1cm不锈钢扁平带，导丝头尾直径0.014in (0.36mm)，导丝长度215cm与300cm，远端锥度长度35cm，可视性铂钨线圈长度7cm；用于常规血管内应用，包括神经血管和外周血管，用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内的其它介入器械。远端部分具有不透X射线功能，且涂有亲水聚合物涂层，导丝近端涂有聚四氟乙烯涂层。 | 根 | 7500 |  | 6
210 | 导丝 | 导丝为0.014in。远端是镍钛合金的海波管结构,一体式渐细核心丝微构技术。头端显影成分为铂钨合金，头端可塑性长度1cm,不透射线标识10cm，远端锥度长度35cm，有标准版，柔软版以及预塑形版。长度为200cm、300cm。用于常规血管内应用，包括神经血管和外周血管，用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内的其它介入器械。由导丝，扭控器和导丝导引器组成，导丝为可控型，尖端具有直形和预成形两种；导丝远端部分具有不透X射线功能，且涂有亲水聚合物涂层，导丝近端涂有聚四氟乙烯涂层。􂉏􀒉􂜟􂎲􁉲􀇄􀀃􀀃 | 根 | 5736 |  | 6
211 | 颅内支架系统 | 智能杂合环设计（开闭环），全尺寸通过ID=0.0165-0.017in微导管释放，载瘤血管直径 2.0mm-4.5mm。支架直径：3mm,4mm,4.5mm；支架工作长度：15mm,21mm,24mm,30mm;短缩率2.9%-6.3%,开环远端 12组网丝，闭环近端 12组网丝，支架中部远端8组/16丝，支架丝宽度57 µ。开环粗长梁，支架中部近段12组/24丝开环细短梁，支架丝宽度31 µ。每组间有4个连接点，支架两端各有3个荧光标记点。网孔内切圆大小为0.60-1.10mm (1.8-3.4F)，递送导丝长度185cm，递送导丝外径0148” (近端), 0.007”(远端)。由自扩张支架、递送导丝及导管鞘组成，配有扭矩装置一个。是一个自扩张、开孔式开放环镍钛合金支架，近端和远端各带有三个不透射线标记带。支架递送导丝分为有远端尖端和没有远端尖端两种。支架已预装在支架递送导丝上，并带有一个起保护作用的导管鞘。􂜟 | 根 | 45000 |  | 6
212 | 颅内支架系统 | 镍钛管激光切割设计，两端为2个连接点，中间为3个连接点，支架直径2.5, 3.0, 3.5, 4.0 and 4.5mm，支架长度10, 15, 20 and 30mm，网丝厚度0.0017-0.0034in (43-86 微米)，网丝宽度0.0022-0.0031in (56-79 微米)，网孔尺寸0.66 – 1.55mm (2.0 - 3.5F)，支架两端各有4个标记带，铂铱合金，19mm 显影 0.010in 的头端， 45° 预塑形，185cm 导丝设计，支架推送导丝近端0.018in，渐细到远端的 0.010in。由自扩张支架、递送导丝及导管鞘组成。支架由镍钛合金材料制成，近端和远端各带有四个不透射标记带，中央支架节段之间形成3联结构。 | 根 | 20966 |  | 6
213 | 球囊导引导管 | 外径8F(106in/2.7mm)，内径084in (6.4F/2.1mm)，长度85cm, 95cm，内附BGC球囊导引导管，扩张器 (辅助导引)，RHV止血阀/ 带延长管止血阀 ，鲁尔接头流控阀，延长管。内杆远端与标记带的距离2mm。为同轴管腔、编织加固的硬度可变导管，导管远端带有一个不透射线标记，近端带有一个分支形鲁尔座。导管远端带有一个与导管齐平的顺应性球囊。附带一个扩张器。 | 根 | 11000 |  | 6
215 | 微导管 | 远端 2.7F (0.91mm)/近端 2.9F (0.97mm)。直头和预塑形头端，标准型: 6cm 远端和 5 个渐进的柔顺区域，柔顺型: 18cm 远端和4个渐进的柔顺区域，适用于神经血管的诊断试剂（如造影剂），治疗试剂和非液态介入器械（如支架）。包括微导管和配件。微导管由座、应力缓冲器、导管内层、管杆和金属补强组成，带有铂铱合金不透射线标记，涂覆亲水涂层。制造材料为：座：尼龙；应力缓冲器：热塑性硫化橡胶；导管内层：PTFE 和 Pebax；末端和中部管杆：Pebax；近端管杆：尼龙；金属补强：不锈钢 | 根 | 4541 |  | 6
216 | 微导管 | 0.0165in (0.42mm），远端 1.7F (0.6mm)/ 近端 2.4F (0.8mm)，2个增强区域和4个硬度区域，有直头及5种预塑形头。配有撕脱鞘。用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠脉血管以及神经系统的血管。为单腔型导管，内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙；应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax；管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。 | 根 | 3000 |  | 6
217 | 微导管 | 外径2.7/2.4F，内径0.021in，有效长度150cm；用于在诊断和/或治疗过程中将液体和/或其他器械或药剂选择性输送至外周血管，冠状动脉和神经血管的目标部位。由微导管和旋转止血阀组成。微导管带有铂铱合金不投射线标记，导管外部涂覆亲水涂层。微导管由三层结构组成，内衬材料为蚀刻PTFE；中间层材料为不锈钢编织线：外层的远端和中间管杆，以及近端管杆结合区的材料为不同硬度的Pebax；外层近端管杆材料为尼龙混合物；硬力缓冲器材料为聚烯烃；座的材料为热塑性聚氨酯。旋转止血阀有聚碳酸酯，硅橡胶和PTFE制成。 | 根 | 5500 |  | 6
219 | 患者程控器 | 含体外程控器；数字摄像机。(内含摄像机，电源适配器) | 套 | 9000 |  | 6
220 | 患者程控系统 | 用于病人对植入式脉冲发生器进行有限值的参数调整，开关，读取相应参数等 | 套 | 25000 |  | 6
221 | 可充电植入式神经刺激器套件 | 含双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器，密封塞，扳手，磁性开关；与适配的电极导线，延伸导线配合使用，对脑内特定核团进行刺激。脉冲发生器可充电。使用寿命不少于20年，异频刺激：左右两侧可设置完全不同频率，应对帕金森病患者左右两侧不同症状，进行精准治疗。刺激幅值-电压模式：0.05-9.5V；步长：0.05V，刺激幅值-电流模式：0.05-11.5mA；步长：0.05 mA刺激频率范围：1Hz-1600Hz 脉冲宽度：60us-960us；步长：30us，远程程控，可视化无线程控，两根电极左右异频刺激，可电压，频率，脉宽各不相同，针对帕金森病患者左右侧不同症状提供精准治疗。 | 套 | 220000 |  | 6
222 | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 含双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器，密封塞，扳手，磁性开关；与适配的电极导线，延伸导线配合使用，对脑内特定核团进行刺激。脉冲发生器可充电。神经刺激器的使用寿命3-5年。异频刺激：左右两侧电极可设置完全不同频率，应对帕金森病患者左右两侧不同症状，进行精准治疗。刺激幅值-电压模式：0.05-9.5V：步长：0.05V，刺激幅值-电流模式：0.05-11.5mA；步长：0.05 mA，刺激频率范围：1Hz-1600 Hz，脉冲宽度：60us-960us；步长：30us；远程程控，无线程控，左右电极异频刺激，可电压，频率，脉宽各不相同，针对帕金森病患者左右侧不同症状提供精准治疗。提供13组程序组进行编辑设置。 | 套 | 110120 |  | 6
223 | 体外充电器套件 | 由体外充电器，充电座及充电器固定带组成 | 套 | 12800 |  | 6
224 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件 | 4极，触点1.5mm，直径：1.27mm。长度可根据需要至少提供三种规格供选择，提供不同触点间距0.5mm,1.5mm,1.0mm供选择； 1)电极导线(包括电极导线，长导丝，长空心套管),2)限深器, 3)电极保护套，4)颅孔电极锁附件包(颅孔环，颅孔电极锁，电极锁安装夹，颅孔盖),5)穿刺器(穿刺杆，穿刺头),6)空心管，7)鳄鱼夹筛选导线，8)旋扣筛选导线，9)短导丝，与适配的植入式脑深部电刺激脉冲发生器和延伸导线配合使用，对丘脑底核等核团进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗 | 套 | 13000 |  | 6
225 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 1)延伸导线，2)隧道器，3)导芯，4)载线器，5)保护套(透明保护套，白色保护套),6)扳手，7)备用螺钉；与适配的植入式脑深部电刺激脉冲发生器和电极导线配合使用，对丘脑底核进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗 | 套 | 6550 |  | 6
226 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 4极和8极，8极搭配一侧2根电极导线；1)延伸导线，2)隧道器，3)导芯，4)载线器，5)保护套(透明保护套，白色保护套),6)扳手，7)备用螺钉；与适配的植入式脑深部电刺激脉冲发生器和电极导线配合使用，对丘脑底核进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗。 | 套 | 8640 |  | 6
227 | 导管鞘 | 由鞘管、扩张器、Y阀组成。其中，鞘管主要由鞘管管体、鞘管座、显影环、应力释放管和止血阀组成。6F规格内径≥0.089inch. 规格型号有适用于经桡的5F（可以通过6F桡动脉鞘）和经股的6F,有效长度80cm到105cm.拥有直头、MP和MPC不同头端设计 | 条 | 10700 |  | 6
228 | 递送辅助微导管 | 由导管座、应力缓冲管、管体、显影环和位于其远端部位的远端囊体组成，配有附件导入鞘。最大外径0.050”/0.065”，适配5F/6F的中间导管 | 条 | 8800 |  | 6
230 | 微导管 | 由微导管座、应力缓冲管、管体、显影环和亲水涂层组成，配有附件导入鞘和塑形针。规格0.017inch,0.021inch,0.027inch，长度150cm，153cm，155cm. 头端长度≤1mm，远端柔软段长度≥15cm | 条 | 5820 |  | 6
231 | 微导丝 | 由头端、远端芯丝、连接环、近端芯丝、亲水涂层组成。内配有附件导引套管和扭矩各一个。远端30mm铂钨显影弹簧设计。超长30CM的亲水涂层。直径0.012inch，0.014inch，长度200cm，300cm | 条 | 5600 |  | 6
232 | 一次性使用吸引连接管 | 由压力延长管、直通接头、开关阀、连接套管和母鲁尔接头或鲁尔转接头组成，用于体外连接负压吸引装置和吸引导管，供临床吸引用。 | 个 | 3800 |  | 6
233 | 远端通路导管 | 由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层、末端头端和显影环组成，内还有附件导入鞘管和塑形针。规格型号外径5F到8F，长度105cm-125cm。配有金属导入鞘 | 个 | 16300 |  | 6
234 | 弹簧圈解脱控制器 | 由外壳、电路板、电池组成。用于颅内动脉瘤栓塞手术过程中，与适配的弹簧圈产品提供电量，解脱弹簧圈。 | 个 | 3000 | 与微创神通弹簧圈配套使用 | 6
236 | 颅内覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送系统组成。支架由L605钴铬合金制成，覆有膨体聚四氟乙烯膜，缝线的材料为尼龙6和尼龙66。支架结构分为W-S型和W-M型。输送系统为RX型球囊扩张导管，涂有亲水涂层，球囊的材料为Pebax7033。直径3.5-4.5mm，长度7-16mm。用于颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤；用于部分其他方法难治的颅段颈动脉、椎动脉瘤；选择性应用于颈动脉海绵窦段以下动脉瘤；使用的病变段血管直径为3.5-4.5mm；使用的颅内颈动脉瘤瘤径宽度小于10mm；建议应用于BOT耐受良好患者。 | 套 | 108000 |  | 6
238 | 颅内远端导管 | 是一种单腔导管，由导管主体、座和扩散应力管组成，导管主体由内层、金属中间层以及不同硬度的外层组成。导管远端涂有亲水涂层，并带有不透射线标记，头端可蒸汽塑形。内还有附件导入器和塑形针。导管直径有5F，6F且内径有0.070in大内腔；长度有115cm，125cm，135cm的长度保证到达更高。导管中间层采用不锈钢双丝编织设计，管腔保持能力强，无惧负压抽吸。管体具备16段过渡设计及40cm超滑亲水涂层，保证顺畅推送，高效到位。 | 条 | 19500 |  | 6
239 | 颅内支撑导管系统 | 由导管主体、座和扩散应力管组成，导管主体由内层、金属中间层以及不同硬度的外层组成，导管远端涂有亲水涂层。配有塑形针和导入器。内腔：0.072inch大口径内腔，头端直型与角型，5、6F两种尺寸，105、115、125cm长度。 | 个 | 15000 |  | 6
242 | “鹅颈”式抓捕器套件 | 包括一个抓捕器(带导引套管和扭转器)和一根导管。抓捕器由抓捕器杆、抓捕环组成；抓捕器杆芯由镍钛合金制成，外层为聚四氟乙烯；抓捕环由钨丝金环制成 | 根 | 6750 |  | 6
244 | 气管切开插管套件 | 标准型、选配型 普通型带囊6.5mm-9.0mm;吸痰型带囊5.5mm-9.0mm; 吸痰配内插管型带囊5.5mm-9.0mm | 套 | 2300 |  | 6
245 | 消融电极解剖器 | 镊尖宽度小于0.3双侧出水 | 个 | 1200 |  | 6
246 | 一次性使用不粘双极电凝镊 | 镊尖宽度大于0.3 | 个 | 304 |  | 6
247 | 颅内支持导管 | 直径5F/6F,长度80/85/90/95/105/115/125/130/135，内径包含0.055/0.068/0.070/0.072/0.079/0.088英寸等不同规格，长度从80-135,且有直头、多功能头端、SIM等不同头端形状 | 根 | 19300 |  | 6
249 | 神经血管导丝 | 由核心芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈构成，外径10/14inch,分柔软版和标准版，头端形状直头、预塑形等头端，长度200cm/300cm | 套 | 6500 |  | 6
250 | 一次性使用微导管 | 0.021及0.027英寸内径，长度110-153cm | 根 | 5100 |  | 6
251 | 远端通路导管 | 具有经桡和经股双适应症，直径5F/6F,各直径分别有95/105/115/125/130/135等不同长度。 | 套 | 18900 |  | 6
252 | 远端通路导引导管 | 内径0.070/0.078,各直径分别有95/105/115等不同长度，且每个规格均有直头、MPC、MPD等不同头端形态 | 根 | 8500 |  | 6
253 | 脑棉片 | 型号：II型 规格：2.5*8cm | 包 | 30 |  | 6
254 | 脑棉片 | 型号：II型 规格：6.5*11cm | 包 | 30 |  | 6
255 | 颅脑手术薄膜 | 由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线（或无）、PE袋（或无）、无纺布（或无）组成。 | 片 | 8.5 |  | 6
256 | 一次性不粘微控滴水双极电凝镊(手术解剖器) | HBSJ-3C:短粗型,镊尖宽度1.2±0.3mm;HBSJ-4X:细长型,镊尖宽度0.9±0.3mm | 套 | 675 |  | 6
257 | 动力手术设备配套工具 | 直径2.35-3mm，长度55-90mm；采用9Cr18材质，保证强度和柔韧度。铣刀表面采用真空离子纳米镀技术，更光亮耐磨，耐腐蚀，刃口锋利，切削速度快。采用双层无菌包装。 | 套 | 1400 |  | 6
258 | 动力手术设备配套工具 | 采用3Cr13材质，保证强度和柔韧度。钻头整体采用全金属制成。采用双层无菌包装。 | 套 | 1980 |  | 6
259 | 一次性使用头皮夹 | 由立面孔、上齿、下齿、外壳、侧面孔、底面组成，分为小号和大号两种规格。头皮夹应采用符YY/T0114-2008的聚乙烯材料制成。 | 包 | 22 |  | 6
241 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 球囊扩张支架直径2.5-5mm，长度8-20mm；输送系统有效长度1400mm、最小导丝直径0.014inch，最大profile小于1.30mm，最小导管直径5F；命名压8atm，额定爆破压14atm（直径大于4mm）和16atm（直径小于4mm）；支架载药量8.5±2.1μg/mm。 | 个 | 37240 |  | 7
143 | 取栓支架 | 四种尺寸，分别为：直径3mm,推送导丝直径0.015in,支架长度36mm，工作长度20mm，远端显影点2；直径4mm,推送导丝直径0.018in,支架长度32mm，工作长度20mm，远端显影点3;直径4mm,推送导丝直径0.018in,支架长度44mm，工作长度30mm，远端显影点3;直径6mm,推送导丝直径0.018in,支架长度40mm，工作长度25mm，远端显影点3。用于缺血性卒中患者出现症状8小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流，对于不适用于用静脉使用组织型纤溶酶原激活剂（IV t-PA）进行治疗或使用t-PA治疗失败的患者可考虑使用取栓系统的治疗方法。由一个柔韧、锥形的镍钛合金芯线和末端可用于去除血栓的预成形部分组成。末端镍钛合金预成形部分在输送过程中是可折叠的。在预成形部分的头端有一个不锈钢线圈提供额外支撑，在末端有一个不透射线的铂钨合金线圈。为减少摩擦，系统涂有亲水涂层，便于系统穿过微导管。 | 根 | 24000 |  | 7
149 | 输送导管 | 用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入进入外周、冠状和颅内三大血管系统；0.088超大管腔，头段独立4㎝柔软段，安全高到位；7㎝专利亲水涂层段，更易通过迂曲血管；顺次3节段设计，从近到远，由硬到软，兼顾支撑及顺应性；前循环可达高颈段，岩骨段水平段，后循环可达椎动脉V2段；由输送导管、扩张器、连接管及Y型连接器组成 | 根 | 10000 |  | 7
152 | 一次性使用栓塞保护伞 | 用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。由装在输送导丝上的过滤器筛网和输送及回收鞘管组成。 | 套 | 15400 |  | 7
156 | 取栓支架 | 用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IVt-PA)或IVt-PA治疗失败的患者，用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。由支架、推送金属丝、远端不透射线显影标记和近端不透射线显影标记组成，预装于保护鞘内，推送金属丝外表面涂覆有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层，支架和推送金属丝均由镍钛合金制成。 | 个 | 19629 |  | 7
158 | 栓子捕获钢丝系统 | 用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置，并捕获栓子，从而降低栓塞的风险。由栓子捕获钢丝组件、释放鞘、回收鞘、扭转/锁定器械、过滤网篮导入器、可撕脱的导丝导入器等组成。钢丝组件中钢丝由带PTFE涂层的304L不锈钢组成，钢丝支柱标记带为90%/10% 的铂铱合金，钢丝篮筐由镍钛合金组成，其上的标记带(远端/近端)为80%/20%的铂/铱。滤器由聚氨酯合金组成。释放鞘、回收鞘由HDPE等组成。扭转/锁定器械、过滤网篮导入器由聚碳酸酯等组成。导丝导入器由Fluortek Neoflon FEP-30 白w/硫酸钡组成。 | 套 | 15210 |  | 7
169 | 一次性颅内血栓抽吸导管 | 是一根单腔、有弹性的、由不同硬度复合材料制成的导管，带有Y型导入鞘附件。导管内层材料是聚四氟乙烯和Engage聚烯烃弹性体。导管含有加固层，由线圈和编织层组成，材料是镍钛合金。导管外层材料包括聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚烯烃弹性体等。导管远端带有SurnodicsSerene涂层，并带有不透射线铂铱标记带 | 根 | 29000 |  | 7
170 | 颅内取栓支架 | 由一个预装在支架导入鞘内的取栓支架连接一根推送金属丝组成。取栓支架为自膨式结构。取栓支架和推送金属丝均选用镍钛合金材料制成。显影点选用90%铂/10%铱合金材料制成。显影点位于取栓支架近端、远端及支架主体上 | 套 | 25000 |  | 7
172 | 颅内取栓支架 | 由一个预装在保护套内Solitaire FR取栓支架连接一条推送金属丝组成。其中取栓支架和推送金属丝均选用镍钛合金材料制成。不透射线标记为90%铂/10%铱合金材料制成 | 根 | 32124 |  | 7
182 | 颅内取栓支架 | 由自膨式取栓支架、推送金属丝和导入鞘组成。支架近端、远端和主体带有铂铱合金显影标记 | 套 | 25000 |  | 7
184 | 远端闭合双层网篮取栓支架 | 由位于锥型镍钛合金输送系统远端的镍钛合金可回收支架样组装件组成。支架样组装件为双层结构，包括镍钛合金外架，内通道及位于远端的导丝样软头端。输送系统为镍钛合金芯丝，含有PTFE涂层，远端带有Pebax护套。预装在导入工具中。支架最大直径6mm，长度45mm | 套 | 20999 |  | 7
185 | 一次性使用栓塞保护伞 | 由过滤器筛网和输送及回收鞘管两个组件组成。过滤器筛网由镍钛合金丝编织而成，安装在输送导丝上，输送导丝远端、筛网两端、筛网网口均有不透射线标记。鞘管一端为输送端，另一端为回收端，中间通过白杆相连。输送端的头端包含不透射线标记、导引导丝入口、输送导丝出口、透明段。回收端的远端包含不透射线标记、输送导丝出口。伞体直径：3mm-6mm，导丝长度：190cm/320cm | 套 | 18000 |  | 7
192 | 颅内药物洗脱支架系统 | 含有药物涂层支架及快速交换球囊导管输送系统。药物涂层支架以316L不锈钢支架为基体，表面涂覆底部涂层和含药高分子可降解涂层。底部涂层材料为聚甲基丙烯酸」酯(PBuMA),该涂层不可降解；生物降解药物涂层由雷帕霉素药物和乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)组成，为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.30ug/mm2;载药量范围为41μg-162μg。输送系统由T1P头、球囊(尼龙)、球囊内管、铂铱合金显影标记、球囊外管、护套和接头等组成，球囊外管涂覆亲水涂层。 | 套 | 42000 |  | 7
214 | 取栓支架 | 直径4mm,推送导丝直径0.018 in,总长180 cm，不透射线标志数量1，头端导丝长度41mm，血栓捕获面积20mm。管状激光雕刻闭环支架设计；用于缺血性卒中患者出现症状8小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流，由一个柔韧、锥形的镍钛合金芯线和末端可用于去除血栓的预成形部分组成。末端镍钛合金预成形部分在输送过程中是可折叠的。在预成形部分的头端有一个不锈钢线圈提供额外支撑，在末端有一个不透射线的铂钨合金线圈。系统涂有亲水涂层，便于系统穿过微导管。远端收口，近段连接推送导丝。 | 根 | 26000 |  | 7
218 | 支架系统 | 开环自膨支架，镍钛合金材质，支架梁厚度76微米，支架梁宽度71微米，支架节段数4-10，节段长度0.075 - 0.081in，连接点3个，兼容至1.5 T 和 3.0 T核磁扫描，双锥形头端(近端和远端两端渐细) ，内腔：近端阻隔带和近端渐细，近端轴杆不锈钢海波管。外腔：Hydro pass® 亲水涂层，3.5F 螺旋型加强推送导管，预装的旋转止血阀。支架直径2.5mm，3.0mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm;支架长度9mm,15mm,20mm。用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA或中风的患者；由支架和输送系统组成。支架由镍钛合金制成，两端各有4个铂铱合金不透射线标记；输送系统由外导管和内导管组成。􂎲􁉲􀇄􀀃 | 根 | 32850 |  | 7
229 | 颅内取栓支架 | 由显影圈、显影丝、取栓支架、显影环、支撑弹簧、热缩管和推送导丝组成，推送导丝表面涂覆有聚四氟乙烯涂层。支架推送杆直径＜0.016inch，允许球囊沿支架推送杆输送。全长度显影，全螺旋排列、非对称双波形网格结构. 3.5mm 小规格支架可以通过 0.017 英寸微导管 | 套 | 23000 |  | 7
235 | 颅内动脉支架系统 | 由支架和输送系统组成。支架由316L不锈钢激光切割而成。输送系统为快速交换式球囊扩张导管，球囊的材料为Pebax7033。直径：2.5mm-5.0mm，长度：8mm-23mm，快速交换，球扩释放 | 套 | 13000 |  | 7
237 | 颅内取栓支架 | 由取栓装置（含支架与推送杆）和导入鞘组成。取栓装置由支架和推送杆连接组成，材料均由镍钛合金制成。支架的主体有不透射线的显影丝，支架远端有不透射线标记。可实现支架全身显影和远端显影。直径：3mm-6mm，长度：10mm-40mm，兼容17/21微导管 | 套 | 16500 |  | 7
240 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 支架系统为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素(Rapamycin)和可降解的外消旋聚乳酸(PDLLA)组成,储存在凹槽内。输送系统为快速交换式的球囊扩张导管。直径：2.25-5.0mm，长度：07-23mm | 个 | 37600 |  | 7
243 | 栓塞保护器 | 连接在不锈钢丝上的镍钛抓捕丝贯穿着的抓捕网和SpiderFX导管组成。抓捕网材料为镍钛合金，带有与镍钛合金共价结合的Applause肝素分子涂层。钝性冲洗针头在手术准备时用来冲洗导管的递送端。不锈钢丝外部涂覆PTFE涂层。 | 根 | 14100 |  | 7
248 | 取栓支架 | 支架直径3、4、5、6mm，支架长度15-30mm，系统总长度≥1900mm，远近端皆有显影标记 | 根 | 19400 |  | 7
260 | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架 | 镍钛合金管材经激光雕刻自膨闭环；适配血管直径2.0mm-4.5mm，适配血管长度14mm-60mm；具备中段带显影环的规格；可通过.017微导管释放 | 盒 | 37800 |  | 7
261 | 远端通路导管 | 直径：4F(内径0.044英寸），有效长度115/132/150cm;直径：5F（内径0.060英寸），有效长度105/115/132cm;直径：6F（内径0.072英寸），有效长度105/115/132cm；直径：8F（内径0.088英寸），有效长度 80/90/100cm； | 根 | 15000 |  | 7
262 | 导管鞘 | 0.088大内腔，兼容多导管系统；S型直头和M型45°弯头端供血管超选选择；70-125cm管身采用7节段设计，超顺应，强支撑，高到位。 | 盒 | 9500 |  | 7
263 | 阿奇霉素药敏纸片 | 15ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 21 |  | 8
264 | 白假丝酵母 | BNCC259769 ATCC14053 | 盒 | 1200 |  | 8
265 | 大肠埃希氏菌 | BNCC269342 ATCC25922 | 盒 | 1200 |  | 8
266 | 多西环素药敏纸片 | 30ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 18 |  | 8
267 | 多粘菌素B药敏纸片 | 300IU/片，20片/瓶 | 瓶 | 71 |  | 8
268 | 呋喃妥因药敏纸片 | 300ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 18 |  | 8
269 | 磺胺甲噁唑药敏纸片 | 300ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 18 |  | 8
270 | 霍氏肠杆菌 | BNCC337850 ATCC700303 | 盒 | 1200 |  | 8
271 | 金黄色葡萄球菌金黄亚种 | BNCC139843 ATCC29213 | 盒 | 1200 |  | 8
272 | 克拉霉素药敏纸片 | 15ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 21 |  | 8
273 | 链霉素药敏纸片 | 10ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 18 |  | 8
274 | 链霉素药敏纸片 | 300μg/片，20片/瓶 | 瓶 | 71 |  | 8
275 | 磷霉素药敏纸片 | 200μg/片，20片/瓶 | 瓶 | 36 |  | 8
276 | 铅黄肠球菌 | BNCC339497 ATCC700327 | 盒 | 1600 |  | 8
277 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | BNCC234942 ATCC17666 | 盒 | 1200 |  | 8
278 | 替卡西林/克拉维酸药敏纸片 | 75/10 μg/片，20片/瓶 | 瓶 | 36 |  | 8
279 | 铜绿假单胞菌 | BNCC337940 ATCC27853 | 盒 | 1200 |  | 8
280 | 头孢他啶药敏纸片 | 30μg/片，20片/瓶 | 瓶 | 21 |  | 8
281 | 妥布霉素药敏纸片 | 10ug/片，20片/瓶 | 瓶 | 21 |  | 8
282 | 新生霉素药敏纸片 | 5μg/片，20片/瓶 | 瓶 | 36 |  | 8
283 | ALDH2基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 | 盒 | 3240 |  | 8
284 | CD14检测试剂 IOTest CD14-PE | 100测试/瓶 | 瓶 | 3500 |  | 8
285 | CD3检测试剂 IOTest CD3-APC | 100测试/瓶 | 瓶 | 3500 |  | 8
286 | CD45检测试剂 CD45-PC5.5 | 100测试/瓶 | 瓶 | 3500 |  | 8
287 | CD64检测试剂（流式细胞仪法)CD64-FITC | 100测试/瓶 | 瓶 | 3500 |  | 8
288 | HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE检测试剂盒（流式细胞仪法）10test®HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE | 50测试/瓶 1ml/瓶 | 瓶 | 3600 |  | 8
289 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-APC）10Test CD19-APC | 100测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
290 | CD28检测试剂（CD28-FITC) | 50人份/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
291 | CD4检测试剂（CD4-APC) | 50人份/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
292 | 程序性死亡蛋白-1（PD-1/279）检测试剂（流式细胞仪法） | 50人份/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
293 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 50ml | 盒 | 200 |  | 8
294 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 100ml | 盒 | 350 |  | 8
295 | 12项细胞因子检测试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 | 16000 |  | 8
296 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 32测试/盒 | 盒 | 960 |  | 8
297 | 人类HLA-B*5801基因检测试剂盒 (荧光PCR法 ) | 25测试/盒 | 盒 | 6750 |  | 8
298 | 抗血小板抗体检测试剂盒（流式细胞仪法-荧光素） | 20人份/盒 | 盒 | 6200 |  | 8
299 | IL-2RA检测抗体试剂（流式细胞仪法） | 100人份 | 盒 | 1750 |  | 8
300 | IL-2RA抗体试剂（流式细胞仪法） | 100人份 | 盒 | 1750 |  | 8
301 | 测序反应通用试剂盒 | 96测试/盒 | 盒 | 8600 |  | 8
302 | CLENZ 清洗液 500ML | 500mL | 盒 | 900 |  | 8
303 | CytoFLEX 每日质控荧光微球 | 2ml | 盒 | 6000 |  | 8
304 | 碱性清洗液 | 1L | 盒 | 1200 |  | 8
305 | 流式细胞分析用溶血剂 OptiLyse C Lysing Solution | 200测试/瓶 | 瓶 | 1720 |  | 8
306 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)Cyto-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 | 50测试/瓶 | 瓶 | 5100 |  | 8
307 | 绝对计数用微球试剂盒 | 200测试/瓶 | 瓶 | 5200 |  | 8
308 | 淋巴细胞检测试剂盒(流式细胞仪法)Cyto-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 | 50测试/瓶 | 瓶 | 4850 |  | 8
309 | 细胞质控品IMMUNO-TROL CELLS | 60测试/盒 | 盒 | 4254 |  | 8
310 | CD11b检测试剂（流式细胞仪法-PC5) | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
311 | CD127检测试剂（流式细胞仪法-PC7） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
312 | CD14检测试剂（流式细胞仪法-APC) | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
313 | CD14检测试剂（流式细胞仪法-ECD） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
314 | CD15检测试剂（流式细胞仪法-FITC) | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
315 | CD16检测试剂 （流式细胞仪法-PE） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
316 | CD27检测试剂（流式细胞仪法-PC7) | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
317 | CD33检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
318 | CD38检测试剂（流式细胞仪法-ECD) | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
319 | CD3检测试剂（流式细胞仪法-APC-A750) | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
320 | CD45检测试剂（流式细胞仪法-ECD） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
321 | CD45检测试剂（流式细胞仪法-KRO） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
322 | CD4检测试剂（流式细胞仪法-FITC） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
323 | HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-PB） | 50测试/瓶 | 瓶 | 1750 |  | 8
324 | 瓷珠菌种保存管 | 25支/盒 | 盒 | 450 |  | 8
325 | 多粘菌素B | 20片/瓶 | 瓶 | 50 |  | 8
326 | 腐生葡萄球菌 | BNCC295160 ATCCBAA-750 | 盒 | 3000 |  | 8
327 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 96人份/盒 | 盒 | 5760 |  | 8
328 | 样本萃取液（多种氨基酸检测） | 96人份/盒 | 盒 | 25270 |  | 8
329 | 样本萃取液（多种神经酰胺检测） | 96人份/盒 | 盒 | 28650 |  | 8
330 | 样本萃取液（儿茶酚胺测定） | 96人份/盒 | 盒 | 11520 |  | 8
331 | 样本萃取液（药物浓度监测） | 96人份/盒 | 盒 | 6950 |  | 8
332 | 一次性使用试管 | 250支/包 | 包 | 210 |  | 8
333 | 一次性使用拭子（简易拭子） | 5000支/箱 | 箱 | 2500 |  | 8
334 | 呼吸道合胞病毒A型和B型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 盒 | 2500 |  | 8
335 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 盒 | 4750 |  | 8
336 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 盒 | 1077.6 |  | 8
337 | 接种棒 | 10支/包 | 包 | 100 |  | 8
338 | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） | 50人份/盒 | 盒 | 17700 |  | 8
339 | 核酸提取或纯化试剂-Ex-DNA全血基因组（3.0） | 64T/盒（预封装）16T/板×4板 | 盒 | 1150 |  | 8
340 | 核酸提取或纯化试剂-Ex-DNA全血基因组（3.0） | 32T/盒（预封装）8T/板×4板 | 盒 | 580 |  | 8
341 | 核酸提取或纯化试剂-Ex-DNA全血基因组（3.0） | 20T/盒（DT6）1T/条×20条 | 盒 | 360 |  | 8
342 | 多粘菌素B药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 160 |  | 8
343 | 美罗培南药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 120 |  | 8
344 | 青霉素药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 120 |  | 8
345 | 头孢曲松药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 142.56 |  | 8
346 | 头孢他啶药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 120 |  | 8
347 | 万古霉素药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 144 |  | 8
348 | 亚胺培南药敏条（E试验法） | 10测试/桶 | 桶 | 120 |  | 8
349 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 含有复合培养基和聚合物吸附珠。复合培养基:蛋白胨维生素和氨基酸、碳/生物提取物混合物、抗凝剂 SPS源、微量元素和溶于纯化水中的其他复合氨基酸及碳水化合物基质。培养瓶中包含混有N2、02和C02的负压环境。 | 瓶 | 55 | BACT/ALERT@微生物培养监测系统 | 8
350 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 含有复合培养基和聚合物吸附珠。生物提取物混合物、抗凝剂 SPS、维生素和氨基酸、碳源、微量元素和溶于纯化水中的其他复合氨基酸及碳水化合物基质。培养瓶中包含混有N2和C02的负压环境 | 瓶 | 55 | BACT/ALERT@微生物培养监测系统 | 8
351 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 含有复合培养基和聚合物吸附珠。复合培养基包括蛋白胨/生物提取物混合物、抗凝剂、维生素和氨基酸、碳源和微量元素。培养瓶中包含混有N2、02和C02的负压环境。 | 瓶 | 55 | BACT/ALERT@微生物培养监测系统 | 8
352 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2 AST-N399 | 20测试/盒 | 测试 | 67.5 |  | 8
353 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2 AST-XN18 | 20测试/盒 | 测试 | 67.5 |  | 8
354 | 链球菌药敏卡片VITEK2 AST-ST03 | 20测试/盒 | 测试 | 67.5 |  | 8
355 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法） | 20人份/盒 | 人份 | 143.55 |  | 8
356 | 免洗外科手消毒液 | 苄索氯铵含量为0.09-0.11%（w/w）,葡萄糖酸洗必泰含量为0.04-0.06%（w/w）,乙醇含量为58-69%（w/w），有多种护肤成分（维生素E醋酸酯，二丙二醇，天然聚糖等护肤成份）在长效，广泛，杀菌的同时对皮肤有保护作用。适用于外科手消毒，液体，广谱快速杀菌，取液器采用非手触式，有电动和脚踩两种方式。具有阀门精准控制，每泵出液量2ml，无喷溅，无挂液。对人体皮肤无害，添加无刺激且拥有护肤成分. | 包 | 460 |  | 9
357 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：7-0，长度60cm。双针一包一根。 | 包 | 100 |  | 9
358 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：4-0，长度90cm。双针一包一根。 | 包 | 79 |  | 9
359 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：6-0，长度75cm。双针一包一根。 | 包 | 88 |  | 9
360 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：3-0，长度90cm。双针一包一根。 | 包 | 76.95 |  | 9
361 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：5-0，长度90cm。双针一包一根。 | 包 | 80 |  | 9
362 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：8-0，长度2*60cm。直包装，一包两根. | 包 | 980 |  | 9
363 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：7-0，长度2*75cm。直包装，一包两根。 | 包 | 980 |  | 9
364 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：6-0，长度5*60cm。直包装，一包五根。 | 包 | 980 |  | 9
365 | 非吸收性聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：2-0，长度90cm。双针一包一根，针长26mm。 | 包 | 73 |  | 9
366 | 非吸收性聚丙烯缝线 | 1.材质为聚丙烯、聚乙烯、聚乙二醇二硬脂酸盐（PEG Distearate）和 3,3'-硫代二丙酸双十八酯（DSTDP）。缝合针材质为 302 或 304 号不锈钢。非吸收性聚丙烯缝线为 A 类非吸收性缝线，单股、无涂层、经铜酞菁蓝染为蓝色，适用于一般软组织的缝合与结扎，包括心血管、神经外科和眼科手术。 2.线径：2-0，长度90cm。双针一包一根，针长37mm。 | 包 | 73 |  | 9
367 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：4-0，线长75cm，线体为蓝色，垫片规格：3mm*3mm硬质。双针一包一根。 | 包 | 64 |  | 9
368 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，线长10*75cm，线体为蓝色和未染色，垫片规格：3mm*7mm硬质。双针一包十根。 | 包 | 610 |  | 9
369 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，线长10*75cm，线体为蓝色和未染色，垫片。规格：3mm*7mm硬质。双针一包十根。 | 包 | 610 |  | 9
370 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，线长90cm，线体为蓝色。双针一包一根。针长25mm。 | 包 | 47 |  | 9
371 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：3-0，线长90cm，线体为蓝色。双针一包一根。 | 包 | 68 |  | 9
372 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，线长90cm，线体为蓝色。双针一包一根。针长20mm. | 包 | 48 |  | 9
373 | 可吸收缝合线 | 1.由一条具有单向倒钩的可吸收缝合线、一端的外科手术缝合针以及另一端焊接的线圈组成。线体上的倒钩与焊接的线圈设计允许整个装置在不需打结的情况下完成伤口的组织对合处理。可吸收缝合线，由乙二醇酸与亚丙基碳酸酯的共聚而成，该产品是灭菌的、惰性的、无胶原化的、无抗原性。2.线径：1-0，长度45cm，绿色。一包一根。 | 包 | 670 |  | 9
374 | 可吸收缝合线 | 1.由一条具有单向倒钩的可吸收缝合线、一端的外科手术缝合针以及另一端焊接的线圈组成。线体上的倒钩与焊接的线圈设计允许整个装置在不需打结的情况下完成伤口的组织对合处理。可吸收缝合线，由乙二醇酸与亚丙基碳酸酯的共聚而成，该产品是灭菌的、惰性的、无胶原化的、无抗原性。2.线径：2-0，长度45cm，绿色。一包一根。 | 包 | 630 |  | 9
375 | 可吸收缝合线 | 1.由一条具有单向倒钩的可吸收缝合线、一端的外科手术缝合针以及另一端焊接的线圈组成。线体上的倒钩与焊接的线圈设计允许整个装置在不需打结的情况下完成伤口的组织对合处理。可吸收缝合线，由乙二醇酸与亚丙基碳酸酯的共聚而成，该产品是灭菌的、惰性的、无胶原化的、无抗原性。2.线径：3-0，长度15cm，绿色。一包一根。 | 包 | 670 |  | 9
376 | 可吸收缝合线 | 1.由一条具有单向倒钩的可吸收缝合线、一端的外科手术缝合针以及另一端焊接的线圈组成。线体上的倒钩与焊接的线圈设计允许整个装置在不需打结的情况下完成伤口的组织对合处理。可吸收缝合线，由乙二醇酸与亚丙基碳酸酯的共聚而成，该产品是灭菌的、惰性的、无胶原化的、无抗原性。2.线径：4-0，长度15cm，绿色。一包一根。 | 包 | 630 |  | 9
377 | 聚酯不可吸收缝合线 | 瓣膜成型线，交叉颜色易区分 | 根 | 120 |  | 9
378 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 荷包线 | 根 | 190 |  | 9
379 | 外科胶 | 由α-氰基丙烯酸正丁酯和微量水分组成，经膜过滤灭菌，一次性使用。 澄清、透明，对射线透明，氰基丙烯酸酯的典型气味，与水相似，用于开放手术的硬脑膜/硬脊膜的加固密封，防止脑脊液漏；经鼻蝶手术的加固密封，防止鼻漏；脑血管的栓塞治疗，对于动静脉畸形，动静脉瘘及高血运肿瘤术前栓塞。具有粘合性能及密封性能，对组织粘合及形成薄膜进行密封加固。适用于开放手术以及血管内手术 | 支 | 2938 |  | 9
380 | 组织固定液 | 用于新鲜组织样本的固定、细胞学标本的固定，保持细胞固定的形态。A型：组织固定液由乙酸乙脂、乙醇、丙三醇、冰乙酸、胰蛋白酶等组成。B型：组织固定液由10%中性福尔马林（即4%中性甲醛）、磷酸盐缓冲液、胰蛋白酶等组成。 | 包 | 4.5 |  | 9
381 | 医用无菌防护套 | 由聚乙烯薄膜、棉绳带(或松紧带)制成，可在袋体上开口，或安上透视罩(PC+PE) | 片 | 17 |  | 9
382 | 电外科手术器械 | 支持REM回路监测系统；与支持RECQM的电刀配套使用；适用于体重大于13.6KG的患者；导线长度大于2.5m | 个 | 96 |  | 9
383 | 电外科手术器械 | 支持REM回路监测系统；与支持RECQM的电刀配套使用；适用于体重为2.72-13.6KG的患者；导线长度大于2.5m | 个 | 150 |  | 9
384 | 电外科手术器械 | 手控按键式电刀笔；不锈钢六角形锁定刃状电极；支持搭配带有REM回路监测系统的负极板使用；导线长度大于3米 | 个 | 115 |  | 9
385 | 电外科手术器械 | 摇杆式手控电刀笔；与所有直径为2.4mm的电极兼容；可重复使用50次；导线为硅质导线，长度≥4.5mm | 个 | 1200 |  | 9
386 | 非吸收性不锈钢缝线 | 不锈钢缝合线由316L不锈钢制成，符合《ASTM标准》中的F1382级标准“用于手术植入的不锈钢条和不锈钢丝”。不锈钢缝合线适用于腹部伤口的缝合、疝的修复及胸骨缝合。线径2，长度5*45cm。一包五根，双针一包一根。 | 包 | 193 |  | 9
387 | 非吸收性不锈钢缝线 | 不锈钢缝合线由316L不锈钢制成，符合《ASTM标准》中的 F1382级标准“用于手术植入的不锈钢条和不锈钢丝”。不锈钢缝合线适用于腹部伤口的缝合、疝的修复及胸骨缝合。线径4，长度2*45cm。一包两根。 | 包 | 100 |  | 9
388 | 非吸收性不锈钢缝线 | 不锈钢缝合线由316L不锈钢制成，符合《ASTM标准》中的 F1382级标准“用于手术植入的不锈钢条和不锈钢丝”。不锈钢缝合线适用于腹部伤口的缝合、疝的修复及胸骨缝合。线径5，长度4*45cm。一包四根。 | 包 | 166 |  | 9
389 | 非吸收性不锈钢缝线 | 不锈钢缝合线由316L不锈钢制成，符合《ASTM标准》中的 F1382级标准“用于手术植入的不锈钢条和不锈钢丝”。不锈钢缝合线适用于腹部伤口的缝合、疝的修复及胸骨缝合。线径7，长度2*45cm。一包两根。 | 包 | 107 |  | 9
390 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.是由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的非吸收性无菌手术缝线。该缝线由高分子量、长链、线性聚酯纤维制成，其重要组成部分是周期性出现的芳香环。采用硅酮涂层，以增加表面润滑性，从而提高操作特性、使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，8*75cm，单一包装中包含4根蓝色缝线和4根白色缝线，垫片规格为：3mm*6mm硬质垫片3mm*6mm软质垫片。一包八根。 | 根 | 1480 |  | 9
391 | 非吸收性聚酯缝线 | 1.是由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的非吸收性无菌手术缝线。该缝线由高分子量、长链、线性聚酯纤维制成，其重要组成部分是周期性出现的芳香环。采用硅酮涂层，以增加表面润滑性，从而提高操作特性、使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，75cm，蓝色，垫片规格为：3mm*6mm硬质垫片3mm*6mm软质垫片。双针一包一根。 | 根 | 265 |  | 9
392 | 非吸收性尼龙缝线 | 线体结构为尼龙编制不可吸收，线体涂层为硅酮，线长：7*75cm，线径：3-0，线体颜色为黑色。一包七根 | 包 | 19 |  | 9
393 | 非吸收性尼龙缝线 | 线体结构为尼龙编制不可吸收，线体涂层为硅酮，线长：7*75cm，线径：2-0，线体颜色为黑色。一包七根。 | 包 | 19 |  | 9
394 | 非吸收性尼龙缝线 | 线体结构为尼龙编制不可吸收，线体涂层为硅酮，线长：7*75cm，线径：1-0，线体颜色为黑色。一包七根 | 包 | 19 |  | 9
395 | 非吸收性尼龙缝线 | 线体结构为尼龙编制不可吸收，线体涂层为硅酮，线长：7*75cm，线径：1，线体颜色为黑色。 | 包 | 19 |  | 9
396 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.缝线成分为LACTOMERTM, 乙交酯/丙交酯的共聚物。这是一种由乙交酯/丙交酯（来源于羟基乙酸和乳酸）制成的合成聚脂。是多股编织缝线，涂层为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。2.线长90cm，线径2-0，线体为紫色。双针一包一根。 | 包 | 61 |  | 9
397 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.缝线成分为LACTOMERTM, 乙交酯/丙交酯的共聚物。这是一种由乙交酯/丙交酯（来源于羟基乙酸和乳酸）制成的合成聚脂。是多股编织缝线，涂层为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。2.线长90cm，线径1-0，线体为紫色。双针一包一根。 | 包 | 60 |  | 9
398 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.缝线成分为LACTOMERTM, 乙交酯/丙交酯的共聚物。这是一种由乙交酯/丙交酯（来源于羟基乙酸和乳酸）制成的合成聚脂。是多股编织缝线，涂层为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。2.线长5*45cm，线径3-0，线体为紫色，一包五根。 | 包 | 117 |  | 9
399 | 合成可吸收性外科缝线 | 1. 缝线成分为LACTOMERTM, 乙交酯/丙交酯的共聚物。这是一种由乙交酯/丙交酯（来源于羟基乙酸和乳酸）制成的合成聚脂。POLYSORBTM是多股编织缝线，涂层为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。 2.线径：4-0，长度75cm，线体未染色。一包一根。 | 包 | 42 |  | 9
400 | 合成可吸收性外科缝线 | 1. 缝线成分为LACTOMERTM, 乙交酯/丙交酯的共聚物。这是一种由乙交酯/丙交酯（来源于羟基乙酸和乳酸）制成的合成聚脂。POLYSORBTM是多股编织缝线，涂层为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。 2.线径：3-0，长度75cm，线体未染色。一包一根。 | 包 | 47 |  | 9
401 | 合成可吸收性外科缝线 | 1. 缝线成分为LACTOMERTM, 乙交酯/丙交酯的共聚物。这是一种由乙交酯/丙交酯（来源于羟基乙酸和乳酸）制成的合成聚脂。POLYSORBTM是多股编织缝线，涂层为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。 2.线径：3-0，长度75cm，线体为紫色。一包一根。 | 包 | 46 |  | 9
402 | 可吸收伤口缝合线 | 1.线径：3-0，长度45cm，未染色 一包一根 2.由一条具有单向倒钩的可吸收缝合线、一端的外科手术缝合针以及另一端的环形线圈组成。线体上的倒钩与环形线圈设计允许整个装置在不需打结的情况下完成伤口的组织对合处理。可吸收伤口缝合线，由合成聚酯制造而成，主要成分为乙交酯，对二氧环乙酮和三亚甲基碳酸酯。 | 包 | 670 |  | 9
403 | 可吸收伤口缝合线 | 1.线径：4-0，长度58cm，未染色 一包一根 2. 由一条具有单向倒钩的可吸收缝合线、一端的外科手术缝合针以及另一端的环形线圈组成。线体上的倒钩与环形线圈设计允许整个装置在不需打结的 情况下完成伤口的组织对合处理。可吸收伤口缝合线，由合成聚酯制造而成，主要成分为乙交酯，对二氧环乙酮和三亚甲基碳酸酯。 | 包 | 670 |  | 9
404 | 眼科手术刀 | 由刀片和刀柄组成。刀片材料为40Cr13不锈钢。独立灭菌包装。 | 把 | 180 |  | 9
405 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 由电极刀头、手柄、电缆线或吸引“或滴水管组成，可选配辅助袭”，插一保护套(X)、吸引装置(F)、照明装置(2)、滴水装置(M)，可选配件，高频选接线(GPX)、一次性手术电极清洁片(QJ)、疏通棒(ST)、三通阀（STF)、可拔插电极刀头，流量调节阔，电极刀头采用不锈钢、铜、钨、银合金、金合金，或在金属表面镀银(y)或镀涂层(聚四氟乙烯膜(M)、或特氟龙2(N)、镀金(K)或镀非晶碳膜(T>或二氧化钨膜(J))。电缆线采用铜芯电线表面裹聚氯乙烯等绝缘材料， | 盒 | 102 |  | 9
406 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 由电极刀头、手柄、电缆线或吸引“或滴水管组成，可选配辅助袭”，插一保护套(X)、吸引装置(F)、照明装置(2)、滴水装置(M)，可选配件，高频选接线(GPX)、一次性手术电极清洁片(QJ)、疏通棒(ST)、三通阀（STF)、可拔插电极刀头，流量调节阔，电极刀头采用不锈钢、铜、钨、银合金、金合金，或在金属表面镀银(y)或镀涂层(聚四氟乙烯膜(M)、或特氟龙3(N)、镀金(K)或镀非晶碳膜(T>或二氧化钨膜(J))。电缆线采用铜芯电线表面裹聚氯乙烯等绝缘材料。 | 盒 | 125 |  | 9
407 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 由电极刀头、手柄、电缆线或吸引“或滴水管组成，可选配辅助袭”，插一保护套(X)、吸引装置(F)、照明装置(2)、滴水装置(M)，可选配件，高频选接线(GPX)、一次性手术电极清洁片(QJ)、疏通棒(ST)、三通阀（STF)、可拔插电极刀头，流量调节阔，电极刀头采用不锈钢、铜、钨、银合金、金合金，或在金属表面镀银(y)或镀涂层(聚四氟乙烯膜(M)、或特氟龙4(N)、镀金(K)或镀非晶碳膜(T>或二氧化钨膜(J))。电缆线采用铜芯电线表面裹聚氯乙烯等绝缘材料。 | 盒 | 1600 |  | 9
408 | 一次性使用吸引管 | 一次性使用吸引管由吸引头和连接管组成，吸引头的型式分双套、单套、带塞头单套，连接管可分单接头和双接头二种，吸引管按尺寸不同分若干规格。 | 个 | 9 |  | 9
409 | 一次性使用吸引管 | 一次性使用吸引管由吸引头和连接管组成，吸引头为杨克氏头，连接管可分单接头和双接头二种，吸引管按尺寸不同分若干规格。 | 个 | 8 |  | 9
410 | B型利钠肽测试卡片 （干式电化学法） | 25卡片/盒 | 片 | 160 | 手持式血液分析仪，型号300-G | 9
411 | 激活凝血时间测试卡片（干式电化学法） | 25卡片/盒 | 片 | 50 | 手持式血液分析仪，型号300-G | 9
412 | 急诊11项测试卡片 （干式电化学法） | 25卡片/盒 | 片 | 130 | 手持式血液分析仪，型号300-G | 9
413 | 心肌肌钙蛋白I测试卡片（干式电化学法） | 25卡片/盒 | 片 | 70 | 手持式血液分析仪，型号300-G | 9
414 | 血气生化八项测试卡片（干式电化学法） | 25卡片/盒 | 片 | 60 | 手持式血液分析仪，型号300-G | 9
415 | 血气生化多项测试卡片（干式电化学法） | 卡片型号：EG7+，25卡片/盒 | 片 | 56 | 手持式血液分析仪，型号300-G | 9
416 | 一次性使用术后局部麻醉镇痛系统 | 结构构造分为三个部分：输注泵、渗透导管、渗透导管导引鞘。其作用原理是，输注泵用来储存并连续输送麻醉药物，通过连接导管将药物输送到预埋于伤口位置的渗透导管，给药过程在术后可以持续48小时。渗透导管长度40-120mm，导管数量1-3根，标称容量100-250ml | 个 | 2800 |  | 9
417 | 集成式膜式氧合器 | 具有Xcoating涂层技术，使用范围15-40KG，＞50KG，30-60KG | 套 | 4100 |  | 9
418 | 人工心肺机体外循环管道 | 1.配合勃林格负压辅助静脉引流控制器促进静脉血引流使用。 2.由负压连接导管，材质为聚氯乙烯（PVC）、水蒸气收集接头，材质为聚碳酸酯（PC）组成。 3.水蒸气收集接头容量为90ml，水蒸气收集接头可固定在设备上，不侧翻； 4.负压连接管路直径为9mm； 5.管道为全密闭管道，不需要来回夹持管道； | 套 | 495 | 勃林格负压辅助静脉引流控制器促进静脉血引流使用 | 9
419 | 一次性使用无菌保护罩 | 由PE膜和辅助材料或无纺布和辅助材料组成，其中无纺布为SMS无纺布、复膜无纺布(PP无纺布+PE膜)、木浆水刺无纺布，辅助材料为棉带、橡筋、双面胶、铝条、塑料套、硅胶圈。PE袋+塑料套，PE膜+PP，圆形，Φ10.5cm | 个 | 7.5 |  | 9
420 | 一次性病理标本袋 | 小号、中号、大号、特大号 | 个 | 2.5 |  | 9
421 | 临时心脏起搏电极导线（国产） | 由直针、线体、电极、线圈、弯针和保护套组成。主动固定式线圈；减少导线植入过程中的创伤；无需缝线固定；分段式直针：可掰断设计，便于直针与患者电缆嵌合固定；起搏位点：单触点起搏，提供起搏稳定阈值；导线有效长度：500-600mm | 包 | 370 |  | 9
422 | 临时心脏起搏器电极导线（进口） | 单极 | 包 | 380 |  | 9
423 | 临时心脏起搏器电极导线（进口） | 双极 | 包 | 930 |  | 9
424 | 血管流量计探头 | 2mm、3mm、4mm | 个 | 24900 |  | 9
425 | 一次性使用压力传感器 | 持续灌注流速(300mmH2O压力下，传感器持续灌注流量):3±1ml/H。使用压力范围: -50~300mmHg。灵敏度:5±0.5RV/V/mmHg。与一次性使用压力传感器配套的设备应为其提供6V直流电。激励频率: 直流(DC)到5000HZ。激励阻抗:小于3000。输出阻抗:大于2002Ω。相位偏移:小于5°。 推荐与一次性使用压力传感器配套电缆线、安装卡座 市面上大部分导联线接头均可配置联系。冲击:小于2000g。零点偏移: 小于1 mmHg。温度漂移误差(预热后4小时内偏离初始传感器零输出最大值):小于2mmHg。灵敏度的温度效应:小于2%。光照的灵敏度误差: 小于1 mmHg。工作制为 连续运行方。对进液的防护程度: IPX0。传感器电缆长度 33cm。 零点热效士0.3mmHg/C°。使用温度范围 15-40°C | 套 | 75 |  | 9
426 | 一次性使用麻醉穿刺针 | 材质采用304医用不锈钢奥氏体，有较好的钢性、韧性，不易折弯。针尖前8mm处采用先进的RAC专利技术，32个以上棱形超声波反射区设计，增强回声，显影清晰发亮光，增强显影区360环绕，显影无死角。针尖短斜面背刃设计可防止损伤神经血管，25~30"针尖角度可保障针尖位处神经周围或筋膜间隙，保障有效给药，提高麻醉质量。穿刺针针管具有刻度标识，刻度线应清晰、无断线；可根据不同穿刺部位灵活调整穿刺深度，把握穿刺精准度。针柄防滑设计，带标识醒目的刃口指示点，确保针座与针尖斜切面一致，明确进针穿刺朝向。配有超声探头保护套，配有延长管≥500mm，方便注射药物。 | 支 | 350 |  | 9
427 | 一次性使用无创脑电传感器 | 由电极片、电极导线和连接器组成，电极片由棉、导电胶、海绵组成。交流阻抗：不超过1.2KΩ。直流失调电压：不大于10mV。复合失调不稳定性和内部噪声：小100μV（峰-峰）。除颤过载恢复：除颤过载恢复放电后第5秒电压值不大于100mV，此后每10秒平均变化率不大于±1mV/s。偏置电流耐受度：不大于70mV。拉伸强度：脑电传感器电极导线应能够承受不小于14N的拉力。 | 只 | 305 |  | 9
428 | 一次性血氧探头 | 一体式、一体式-XY1、一体式-XY2、一体式-XY3、一体式-XY4、一体式-XY5. | 条 | 125 |  | 9
429 | 一次性使用无菌可视双腔支气管插管 | 规格为28fr、32fr、35fr、37fr、39fr、41fr全规格，满足各个年龄段手术需求。摄像头有防水、防雾涂层处理，摄像头最低点到支气管球囊后端之间的距离约为25毫米，插管操作过程中影像视场角度更大，视野更广阔，清晰度高，定位精准，避免移位。能够持续监测。及时发现分泌物及隆突范围间状况，及时处理度高，定位精准，避免移位。包装内含双腔插管、多功能接头、吸痰管和导丝，将插管所需要的相关组件一次性配齐，拆包即用。多功能接头采用“十字阀设计”，直接推动即可切换通气，操作便捷。像素100万，防雾，冷光源镜头工作12h温度≤41℃，视场角90°，分辨率应不小于3.13LP/mm,焦距20mm-35mm，照度≥800Lux，输入电压5v电流50mA。 | 支 | 1980 |  | 9
430 | 多功能气管插管 | 多功能气管插管材质采用pvc材质，不含DEHP。适用于全身麻醉、人工通气或其他辅助呼吸时插入人体咽部维持气道通气。多功能气管插管(以下简称气管插管)按照其功能的不同分为吸痰型和给药型两种型号:每种型号按照气管插管公称内径的不同分为6.0#、6.5#、7.0#、7.5#、8.0#五个规格。 吸痰型气管插管，由主体管、机器端接头、吸痰接头、主体管套囊、指示气囊、连接管、单向阀、充气管及吸病孔组成。声门下分泌物的吸引。吸痰切口，具有吸引声门下分泌物的功能，减少VAP的发生，操作简单方便。型号有6.0#、6.5#、7.0#、7.5#、8.0#。 给药型气管插管由主体管、机器端接头、给药接头、主体管套囊、给药套素、指示气囊、连接管、单向阀及充气结构及组成。通过加药腔注射麻醉药物、消炎药物、清洗液等使药液起到粘膜表面麻醉、抗炎、抗分泌、清洗等效果，减少病人呛咳、恶心呕吐等不适反应和感染机率，注射润滑剂，在拔管时减少对呼吸道的损伤。型号有6.0#、6.5#、7.0#、7.5#、8.0#。 | 根 | 99 |  | 9
431 | 血气测定试剂盒（电极法） | 100测试/盒。传感器：pH、二氧化碳(pCO₂)、氧(pO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、主要组成成分葡萄糖(Glucose)和乳酸(Lactate)传感器。试剂：200校准液(200 Cal)、低亚硫酸盐零校准液(Low Sulfite ZeroCal /LSZC)、试剂C(Reagent C)和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数(pH)、二氧化碳分压(PCO₂)、氧分压(PO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、预期用途葡萄糖(Glucose)、总血红蛋白(tHb)、氧合血红蛋白(FO₂Hb)、脱氧血红蛋白(FHHb)、高铁血红蛋白(FMetHb)、碳氧血红蛋白(FCOHb)、胆红素(nBili)、乳酸盐(Lactate)。 | 盒 | 6300 | RAPIDPoint500(血气分析仪) | 9
432 | 血气测定试剂盒（电极法） | 250测试/盒。传感器：pH、二氧化碳(pCO₂)、氧(pO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、主要组成成分葡萄糖(Glucose)和乳酸(Lactate)传感器。试剂：200校准液(200 Cal)、低亚硫酸盐零校准液(Low Sulfite ZeroCal /LSZC)、试剂C(Reagent C)和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数(pH)、二氧化碳分压(PCO₂)、氧分压(PO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、预期用途葡萄糖(Glucose)、总血红蛋白(tHb)、氧合血红蛋白(FO₂Hb)、脱氧血红蛋白(FHHb)、高铁血红蛋白(FMetHb)、碳氧血红蛋白(FCOHb)、胆红素(nBili)、乳酸盐(Lactate)。 | 盒 | 14850 | RAPIDPoint500(血气分析仪) | 9
433 | 血气测定试剂盒（电极法） | 400测试/盒。传感器：pH、二氧化碳(pCO₂)、氧(pO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、主要组成成分葡萄糖(Glucose)和乳酸(Lactate)传感器。试剂：200校准液(200 Cal)、低亚硫酸盐零校准液(Low Sulfite ZeroCal /LSZC)、试剂C(Reagent C)和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数(pH)、二氧化碳分压(PCO₂)、氧分压(PO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、预期用途葡萄糖(Glucose)、总血红蛋白(tHb)、氧合血红蛋白(FO₂Hb)、脱氧血红蛋白(FHHb)、高铁血红蛋白(FMetHb)、碳氧血红蛋白(FCOHb)、胆红素(nBili)、乳酸盐(Lactate)。 | 盒 | 17800 | RAPIDPoint500(血气分析仪) | 9
434 | 血气测定试剂盒（电极法） | 750测试/盒。传感器：pH、二氧化碳(pCO₂)、氧(pO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、主要组成成分葡萄糖(Glucose)和乳酸(Lactate)传感器。试剂：200校准液(200 Cal)、低亚硫酸盐零校准液(Low Sulfite ZeroCal /LSZC)、试剂C(Reagent C)和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数(pH)、二氧化碳分压(PCO₂)、氧分压(PO₂)、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca++)、氯离子(Cl)、预期用途葡萄糖(Glucose)、总血红蛋白(tHb)、氧合血红蛋白(FO₂Hb)、脱氧血红蛋白(FHHb)、高铁血红蛋白(FMetHb)、碳氧血红蛋白(FCOHb)、胆红素(nBili)、乳酸盐(Lactate)。 | 盒 | 24375 | RAPIDPoint500(血气分析仪) | 9
435 | 一次性使用右心吸引头 | 由插头、不锈钢管身、握手、后接头组成。 | 套 | 60 |  | 9
436 | 一次性使用左心吸引头 | 由吸引管、原接头、插芯组成。 | 套 | 61 |  | 9
437 | 心肌保护停跳液 | 为瓶装的溶液，每1000mL溶液中含有0.8766g氯化钠、0.6710g氯化钾、0.1842g 2-酮戊二酸-氢-钾、0.8132g六水氯化镁、3.7733g一水一盐酸组氨酸、27.9289g组氨酸、0.4085g色氨酸、5.4651g甘露醇、0.0022g二水氯化钙。注射用水，阴离子Cl-50mval。在25℃（77.0℉），pH值7.02-7.20，在4℃（39.2℉），pH值7.40-7.45，渗透压310±20mOsmol/kg。 | 瓶 | 1350 |  | 9
438 | 血液浓缩器 | 成人和儿童 1.用于患者的血液浓缩，纠正患者血液中溶质和体液失衡。2.由中空纤维膜、外壳、端盖、封口胶和Q型圈组成。中空纤维膜的材料为聚砜，外壳和端盖的材料为聚碳酸酯，封口胶的材料为聚氨酯，0型圈的材料为硅树脂。3.采用预冲洗方式的膜来加速预冲程序，从而缩短血液浓缩预充，过程高效且温和，不破坏血液细胞。4.儿童超滤的膜面积应为0.25㎡、成人应满足0.6和1.0 ㎡ 两种规格。5.血室预充容量：儿童19ml.成人54ml和81ml 两种规格 6.儿童超滤的平均超滤率应为10.80，成人超滤的平均超滤率应分17.60/28.35(ml/h/mmHg) | 个 | 1000 |  | 9
439 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 由弹簧圈、递送丝、导引鞘和旋转止血阀组成，弹簧圈和递送丝通过互锁臂连接。弹簧圈由铂钨合金制成，嵌合有纤维毛，弹簧圈端互锁臂由铂铱合金制成。用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。次级弹簧圈外径：3mm-20mm，弹簧圈长度：4cm-40cm | 套 | 10735 |  | 10
440 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 包括一个弹簧圈（山铂-钨合金制成），并以机械方式（互锁臂）连接到一根弹簧圈输送金属丝上。这一组合装置包含在一个导入护套内， 弹簧圈中含有聚脂纤维，互锁臂材料为铂铱合金。输送金属丝由304不锈钢、铂钨合金、聚四氟乙烯等材料制成，导入护套材料为聚丙烯。用来阻塞或减缓外周血管系统血流速度的改良型可分离式互锁弹簧圈。不适用于神经血管。弹簧圈外径：2mm-22mm，弹簧圈长度：2.3cm-60cm | 套 | 9130 |  | 10
441 | 腔静脉滤器 | 由过滤器、导丝、推送杆和输送鞘组成。滤器由符合ISO5832-7标准要求的钴铬镍钼铁合金材料制成，呈对称结构。具有长期性或永久性肺栓塞风险的患者提供有效保护而设计的。为抗凝治疗禁忌症的病人，抗凝治疗并发症的病人、抗凝治疗无效或不足的病人、大范围肺栓塞而常规治疗有限的紧急处理。 | 套 | 20250 |  | 10
442 | 腔静脉滤器及其导引系统 | 由导引系统（导丝、导鞘、扩张器、推送器）和过滤器（装在弹筒内）组成。过滤器由符合ISO5832-7的Phynox合金制成。为永久性或长期性肺栓塞风险的患者提供保护。 | 套 | 14400 |  | 10
443 | 栓塞弹簧圈 | 由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。直径2-20mm，长度2-20cm | 套 | 1425 |  | 10
444 | 栓塞弹簧圈 | 由栓塞弹簧圈和输送系统组成。由铂钨合金弹簧圈和PET纤毛组成，输送系统包括导入器、封堵丝、推送杆及锁止阀。均一致密纤毛，PET材料，18系统直径 :2/3/4/5/6/7/8/10mm，长度 : 2-3-5-7-14cm，35系统直径 : 3/4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/20mm，长度 : 7-14-20cm | 套 | 1950 |  | 10
445 | 灌注系统 | 由灌注导管、Y接头、双向防回流阀、闭塞导丝（或闭塞球导丝）、注射器组成。直径4F-5F，长度45-135cm，灌注长度5cm-50cm | 个 | 1610 |  | 10
446 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 由软尖端、球囊、约束结构 、导管轴、压力释放管、Y型连接器、不透射线标记等组件组成，直径2.5mm，3mm,3.5mm,4mm，4.5mm，5mm，5.5mm，6mm。杆长120cm，135cm,150cm。CS约束结构由镍钛合金制成，通过由尼龙12制成的连接段固定在球囊上。球囊长度40mm-120mm | 个 | 16900 |  | 10
447 | 外周自膨式支架系统 | 用于治疗自体股浅动脉（SFA）和/或近端腘动脉内参考血管直径为4.5-7.5mm、长度达140mm的症状性原发或再狭窄病变时，改善管腔直径。该产品包含5F、0.035"导丝兼容的，整体交换型（OTW）、单手操作的Entrust输送系统和支架。 | 个 | 26300 |  | 10
448 | 药物涂层外周球囊扩张导管 | 用于对股浅动脉（SFA）和腘动脉近端（PPA）的外周动脉阻塞性疾病进行经皮腔内血管成形术（PTA）治疗。产品为双腔药物涂层外周球囊扩张导管，球囊导管主要由鲁尔接头、连接管、双腔管、球囊和不透射线标记组成。 | 个 | 22800 |  | 10
449 | 刻痕球囊扩张导管 | 为整体交换型非顺应性球囊，由末端、球囊、显影环、刻痕件、内腔管、双腔管、导管加强件和座构成。直径2-8mm，长度20-80mm，推送杆50，90，130 | 个 | 11900 |  | 10
450 | 可调弯导管 | 由手柄和导管组成，导管采用不锈钢编织网结构，内层为PTFE内膜，外层为PEBAX塑料管，并涂覆亲水涂层（涂层区域为管体有效长度2/3）；导管远端嵌有的金属环与手柄内部的滑块通过金属丝连接，转动手柄驱动轮，导管远端可在一定角度范围内弯曲。直径6F，长度(cm)45,70,90,130 | 个 | 1980 |  | 10
451 | 血管鞘 | 由扩张器、鞘管、鞘管座、止血阀、侧壁连接管、扩张器、导丝、穿刺针组成。直径5-16F，长度13cm | 套 | 188 |  | 10
452 | 支持导管 | 兼容0.014”、0.018”以及0.035”导丝，工作长度有65、90、135和 150cm。远端有不透射线标记，长度1cm，间距 1cm，共计长度30cm。双重标记定位10cm和20cm不透射线标记。在距离远端尖端5-6mm 处有一个1mm长度的不透射线标记带。 | 套 | 5086 |  | 10
453 | 药物球囊扩张导管 | 为OTW型球囊扩张导管，由球囊、显影环、内管、外管、应力扩散管和Y型连接件组成，外管表面涂有聚乙烯吡咯烷酮涂层。球囊由聚酰胺制成，表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为 3.0 μg/mm²，载体为碘普罗胺。直径2-7mm，长度120-150cm | 个 | 18500 |  | 10
454 | 导丝 | 由芯丝和绕丝组成，表面覆有聚四氟乙烯涂层。芯丝和外层弹簧的材质为304不锈钢，头端内层弹簧材质为24K黄金。15cm长软头， 不锈钢带弹簧 (外弹簧15 cm) ，黄金弹簧 (内弹簧4 cm、7cm ) ，长度900-1800mm，头端第一弯曲半径75/55，第二弯曲半径15(mm)，导丝直径0.035 | 个 | 1859 |  | 10
455 | 髂动脉分叉支架系统 | 由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架以及其各自配套的输送器组成。髂动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，通过PET缝线缝合，支架连接点钢套采用316L不锈钢制成，支架显影点材料为钽；髂内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成，支架显影点材料为钽。主体延展支架近端直径12mm，14mm，16mm，18mm，长度060mm-120mm | 个 | 17979 |  | 10
456 | 髂动脉分叉支架系统 | 由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架以及其各自配套的输送器组成。髂动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，通过PET缝线缝合，支架连接点钢套采用316L不锈钢制成，支架显影点材料为钽；髂内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成，支架显影点材料为钽。主体支架近端直径12mm，14mm，16mm，18mm，长度060mm-130mm | 个 | 54000 |  | 10
457 | 髂动脉分叉支架系统 | 由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架以及其各自配套的输送器组成。髂动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，通过PET缝线缝合，支架连接点钢套采用316L不锈钢制成，支架显影点材料为钽；髂内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成，支架显影点材料为钽。主体支架近端直径12mm，14mm，16mm，18mm，长度140mm-150mm | 个 | 55002 |  | 10
458 | 髂动脉分叉支架系统 | 由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架以及其各自配套的输送器组成。髂动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，通过PET缝线缝合，支架连接点钢套采用316L不锈钢制成，支架显影点材料为钽；髂内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成，支架显影点材料为钽。主体支架近端直径12mm，14mm，16mm，18mm，长度160mm-170mm | 个 | 56940 |  | 10
459 | II代动脉导管未闭封堵器 | 1.细长管型PDA封堵器；2.独特的双封堵盘设计，允许静脉顺行/动脉逆行两种入路；3.满足术后即刻可行全身MRI检查的PDA封堵器，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更精准、安全、有效；4.采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上 | 套 | 16900 |  | 11
460 | 房间隔缺损封堵器 | 1、房间隔缺损封堵器型号满足单双号，最小型号至腰部直径6mm；2、满足术后即刻可行全身MRI检查，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更精准、安全、有效； 3、采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上。 | 套 | 25180 |  | 11
461 | 动脉导管未闭封堵器 | 由金属网(符合GB 24627-2009标准的NiTi合金丝网),上端头(或结构及组成无)、下端头(符合GB 4234.1-2017标准的牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢),阻流体(聚对苯二甲酸乙二醇酯无纺布),缝合线(聚对苯二甲酸乙二醇酯)组成。适用于先天性心脏病动脉导管未闭，以及主动脉与肺动脉之间的其他血管异常通道关闭。 | 盒 | 8330 |  | 11
462 | 房间隔缺损封堵器 | 由金属网、端头(上、下端头或只有下端头)、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为结构及组成00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布(Polyester),缝合线为涤纶。环氧乙烷灭菌。适用范围该产品适用于先天性心脏病房间隔缺损的封堵。A04mm、A05mm、A06mm、A07mm、A08mm、A09mm、A10mm、A11mm、A12mm、A13mm、A14mm、A15mm、A16mm、A17mm、A18mm、A19mm、A20mm、A21mm、A22mm、A23mm、A24mm、A25mm、A26mm、A27mm、A28mm、A29mm、A30mm、A32mm、A34mm、A36mm、A38mm、A40mm、A42mm、A44mm，A'04mm、A'05mm、A'06mm、A'07mm、A'08mm、A'09mm、A'10mm、A'11mm、A'12mm、A'13mm、A'14mm、A'15mm、A'16mm、A'17mm、A'18mm、A'19mm、A'20mm、A'21mm、A'22mm、A'23mm、A'24mm、A'25mm、A'26mm、A'27mm、A'28mm、A'29mm、A'30mm、A'32mm、A'34mm、A'36mm、A'38mm、A'40mm、A'42mm、A'44mm | 盒 | 9900 |  | 11
463 | 封堵器输送系统 | 由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈结构及组成钢。产品分为普通型和加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝。用于先天性心脏病介入治疗器材的输送。普通型：内径：5F(1.67mm)、6F(2.00mm)、7F(2.3mm)、 8F (2.7mm)、9F(3.0mm)、10F(3.3mm)、12F(4.0mm)、14F(4.7mm)、16F(5.3mm）长度：50cm~100cm角度：45°、180°；加强型：内径：5F(1.67mm)、6F(2.00mm)、7F(2.3mm)、 8F (2.7mm)、9F(3.0mm)、10F(3.3mm)、12F(4.0mm)、14F(4.7mm)、16F(5.3mm）长度：50cm~100cm角度：45、180° | 盒 | 1000 |  | 11
464 | 卵圆孔未闭封堵器 | 由金属网、端头(上、下端头或只有下端头)、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为结构及组成00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布(Polyester),缝合线为涤纶。适用范围该产品适用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。 | 盒 | 20000 |  | 11
465 | 派瑞林涂层房间隔缺损封堵器 | 由上端头、金属网、阻流体和下端头组成，金属网由镍钛合金制成，上下端头由00Cr18Ni14Mo3制成，阻流体为聚结构及组成酯无纺布，由PET缝合线在中腰、底部和顶部各缝膜一层；封堵器上涂覆有派瑞林涂层。用于先天性心脏病房间隔缺损心脏病患者的介入治疗。 | 盒 | 48320 |  | 11
466 | 室间隔缺损封堵器 | 由金属网(符合GB 24627-2009标准的NiTi合金丝网),上端头(或结构及组成无)、下端头(符合GB 4234.1-2017标准的牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢),阻流体(聚对苯二甲酸乙二醇酯无纺布),缝合线(聚对苯二甲酸乙二醇酯)组成。用于先天性心脏病室间隔缺损的封堵。V04mm、V05mm、V06mm、V07mm、V08mm、V09mm、V10mm、V11mm、V12mm、V13mm、V14mm、V15mm、V16mm、V17mm、V18mm、V04mm肌、V05mm肌、V06mm肌、V07mm肌、V08mm肌、V09mm肌、V10mm肌、V11mm肌、V12mm肌、V13mm肌、V14mm肌、V15mm肌、V16mm肌、V17mm肌、V18mm肌、V'04mm、V'05mm、V'06mm、V'07mm、V'08mm、V'09mm、V'10mm、V'11mm、V'12mm、V'13mm、V'14mm、V'15mm、V'16mm、V'17mm、V'18mm、V'04mm肌、V'05mm肌、V'06mm肌、V'07mm肌、V'08mm肌、V'09mm肌、V'10mm肌、V'11mm肌、V'12mm肌、V'13mm肌、V'14mm肌、V'15mm肌、V'16mm肌、V'17mm肌、V'18mm肌 | 盒 | 10600 |  | 11
467 | 左心耳封堵器 | 采用自膨式镍钛诺（镍钛合金）结构，其近端面具有聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 多孔膜.远端全闭合塞式封堵器，前端无任何突起；18根骨架钢梁确保组织贴靠；双排精密倒钩，表面覆膜结构。 | 套 | 80000 |  | 11
468 | 灌注泵管组件 | 用于盐水灌注消融导管、灌注泵和心脏消融系统配合使用，在进行心脏消融手术时为患者输送灌注溶液。环氧乙烷灭菌。与MetriQ灌注泵配合使用。包含一个用于连接到冲洗源的穿刺器/滴斗、一截套在蠕动泵头上的蠕动管路、一个标准鲁尔接头以及一个四通旋塞阀。 | 套 | 423 | MetriQ灌注泵 | 11
469 | 三维标测导管 | 用于对心脏结构进行电生理标测（记录或刺激）。与心脏电生理三维标测系统RhythmiaHDx配合使用。用于对心脏结构进行电生理标测（记录或刺激） | 套 | 35500 | 三维标测系统RhythmiaHDx | 11
470 | 三维定位参考电极 | 用于连接心脏电生理三维标测系统以提供位置参考和患者体表信号。由1个定位参考背部电极和10个心电电极组成。 | 套 | 4655 | 三维标测系统RhythmiaHDx | 11
471 | 诊断用电极导管 | 用于临时性心内感应、记录和刺激，以及在心律失常的评价过程中进行临时起搏。由导管（末端嵌有铂电极）、手柄和连接器组成 | 套 | 2000 |  | 11
472 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 没有起搏导线，植入于心室的心脏起搏器，不需要植入两个起搏器，具有能够感知心房，同时触发起搏心室的房室同步收缩的功能。体积小：0.8CC，重量：1g，还具有3.0 T MRI兼容功能 | 台 | 171864 |  | 11
473 | 植入式心脏起搏器 | 1.体积较小9.7CC，重量：21.5g，囊袋压力小，适合亚洲患者；2.房颤干预功能，减少房颤的发生；3：3.0 T MRI兼容。 | 台 | 41800 |  | 11
474 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 1，具有能够治疗心力衰竭的心脏再同步治疗功能的植入式心律转复除颤器；2，有生理性弧度设计，可以减少30%囊袋皮肤张力，减少囊袋感染风险；3，同时可以自动优化房室间期，提高心功能反应率；4，升级的检测肺水肿滁留的心功能监测功能，可以提前预警心力衰竭症状；5，3.0 T MRI兼容，6，可以兼容左束支起搏，提高心功能反应率 | 台 | 125075 |  | 11
475 | 植入式心脏除颤电极导线 | 与目前在院产品CD2377-36QC/CD3367-40Q/CD3371-40Q相匹配的除颤电极导线，用硅橡胶回填的薄断面扁平线圈除颤电极用于防止组织向内生长。电极导线主体绝缘管采用 Optim™ 绝缘和硅橡胶，以实现长期生物相容性和生物稳定性。电极导线主体经 Fast-Pass™ 涂层处理，以增加电极导线植入过程中的光滑度。 | 支 | 24000 | CD2377-36QC/CD3367-40Q/CD3371-40Q | 11
476 | 植入式心脏再同步起搏器 | 左室采用VectSelect起搏配置，4个起搏向量（双阴极），全心腔自动化的CRTP，EGM 储存,心律失常事件声音报警，无线遥测。 | 台 | 75000 |  | 11
477 | 植入式左心室起搏电极导线 | 与目前在院产品CD3367-40Q/CD3371-40Q相匹配的左室四极电极，Optim导线绝缘材料；多种型号，弯度及起搏点间距不同，为患者提供更好的选择，提升疗效。可以实现MPP起搏的电极； | 支 | 19338 | CD3367-40Q/CD3371-40Q | 11
478 | 植入式心脏复律除颤器 | 目前最小体积的单腔ICD之一，生理性形状兼具低头设计，DF-4除颤导线接口，方便囊袋制作，增加患者舒适感，也减少囊袋的感染；增加独家远场形态学鉴别及导线噪音识别功能，进一步降低误放电风险；监测功能，有效预警术后再次心梗事件；最大释放能力36J；1.5T全身兼容核磁ICD | 台 | 85500 |  | 11
479 | 植入式心脏复律除颤器 | 目前最小体积的双腔ICD之一，生理性形状兼具低头设计，DF-4除颤导线接口，方便囊袋制作，增加患者舒适感，也减少囊袋的感染；增加独家远场形态学鉴别及导线噪音识别功能，进一步降低误放电风险；监测功能，有效预警术后再次心梗事件；最大释放能力36J；1.5T全身兼容核磁ICD | 台 | 105000 |  | 11
480 | 植入式心脏起搏器 | 小体积，生理性外形的单腔核磁起搏器，全身扫描、MRI 3.0T, SAR值4W/kg, 目前兼容核磁标准最高的起搏器，成像更清晰适用于特定人群与特定部位的MRI扫描；便捷激活器，可简化MRI检查流程，理论寿命14.3年。 | 台 | 45000 |  | 11
481 | 植入式心脏起搏器 | 1.单腔起搏器体积7.5cc 2.具有睡眠呼吸暂停监测（SAM）拓展心血管疾病管理范围 3.拥有双传感器:MV+G 4.具有心室自动阈值和心室自动感知功能，电极导线阻抗趋势 5.SmartCheckᵀᴹ更加生理性的休息频率 | 台 | 33840 |  | 11
482 | 植入式心脏起搏器 | 1.单腔起搏器体积7.5cc 2.通过预防房颤事件减少 房颤负荷 3.通过结合加速计和每分钟通气量 传感器从生理上调节心率 4.配备SmartCheckT和自动植入检测功能，参数值经过优化旨在简化植入和随访程序 | 台 | 31123.6 |  | 11
483 | 植入式心脏起搏器 | 1.具有心室自动感知，导线阻抗趋势，心室自动阈值功能 2.单腔起搏器体积7.5cc 3.拥有G传感器 4.有SmartCheckᵀᴹ更加生理性的休息频率 | 台 | 15590 |  | 11
484 | 植入式心脏起搏器 | 1.具有心室自动阈值功能 2.单腔起搏器体积7.5cc. 3.具有心室自动感知导线阻抗趋势功能 4.有SmartCheckᵀᴹ更加生理性的休息频率 | 台 | 14157 |  | 11
485 | 输送鞘 | 尺寸5F-14F，,由输送鞘管、扩张器、装载器、止血阀、输送钢缆及穿刺导丝组成。根据鞘管的头端弯曲角度以及部件的种类分为 A 、 P 、 AQ 、 PQ 、 AH 、 ZH 、 ZW 、 G 共8种结构。用于血管内器械的输送。1.输送鞘是由输送鞘管、扩张器（鞘芯）、装载器（导引鞘）、输送钢缆和止血阀组成。2.输送鞘管是由三部分组成：内层PTFE膜；中间不锈钢丝编织网；外层PEBAX塑胶管，通过热重熔工艺将三层材料加工成一个抗折性好的鞘管，然后再通过胶水连接把鞘管与接头部件粘连起来。3.扩张器和装载器都是由HDPE管直接注塑鲁尔接头而制成 4.PTFE内层确保器械输送顺畅 5.不锈钢螺旋中间层提供支撑力，抗折性、柔韧性理想 6.PEBAX外层提供优异的生物相容性，减少术中组织损伤 7.止血阀可调设计，可防止气栓、减少漏血 | 套 | 999 |  | 11
486 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 为单盘网状结构，由支撑网、封头、栓头、阻流膜和缝合线组成，所有金属表面镀氮化钛镀膜。支撑网采用镍钛合金制成，封头、栓头采用316L不锈钢制成，阻流膜采用聚四氟乙烯制成，缝线采用聚酰胺﹣6制成。用于介入治疗先天性心脏病动脉导管未闭。1.有7种型号规格，尺寸从0406到1416；2.阻流膜为聚四氟乙，封堵效果好，可使用小规格输送鞘，减少血管损伤；3.自膨胀的镍钛丝网覆以聚合物补片：4.封堵器表面有氮化钛涂层，可减小血栓形成，加速内皮化进程；5.可定制特殊规格 | 套 | 15500 |  | 11
487 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 为双盘网架结构，由支撑网、封头、栓头、阻流膜和缝合线组成，所有金属表面镀氮化钛镀膜，支撑网采用镍钛合金制成，封头、栓头采用316L不锈钢制成，阻流膜采用聚酯无纺布( PET ）膜制成，缝线采用聚酰胺﹣6制成。用于介入治疗先天性心脏病房间隔缺损。1.有17种型号规格，尺寸：8-40m,2.阻流膜为 PET 膜，封堵果好，可使用小规格输送鞘，减少血管损伤：3.自膨胀的镍太丝网覆以聚合物补片4.封堵器表面有氮化钛涂层，可减小血栓形成，加速内皮化进程。5.可定制特殊规格 | 套 | 22290 |  | 11
488 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 为室间隔缺损封堵器，工形双盘对称结构，由支撑网、封头、栓头、阻流膜和缝合线组成，所有金属表面镀氮化钛镀膜。支撑网采用镍钛合金制成，封头和栓头采用316L不锈钢制成，阻流膜采用聚四氟乙烯制成，缝线采用聚酰胺﹣6制成.用于介入治疗先天性心脏病室间隔缺损；从4-14，有膜部室缺封堵器和肌部室缺封堵器；且流膜为聚四氟乙烯，自膨胀的镍钛丝网覆以聚合物补片；封堵器表面有氮化钛涂层； | 套 | 24035 |  | 11
489 | 分段控弯导引系统 | 由可调弯鞘管、扩张器、装载器、止血阀和穿刺导丝（可选）组成.为器械进入心脏血管及其腔室建立通路。1.组成部分：分段控弯鞘管、扩张器、输送钢缆、装载器、止血阀组成。分段控弯鞘管由PTFE、不锈钢、Pebax、镍钛合金等组成；2.为防止损伤血管和心脏内壁，头端柔性TIP头，双显影环间距10mm，集定位与测量功能与一体；3.A弯30°-50°可调节，实现鞘管头端与左心耳开户口的最佳轴向；B弯45°-80°确保穿刺点与左心耳开口的同轴性，避免二次穿刺，节约手术时间，高效完成左心耳封堵；4.鞘管中层编织网结构提供可靠的支撑性和扭控性；5.手柄设计符合人体工学，自锁式旋钮调弯轻松自如。 | 套 | 25000 |  | 11
490 | 左心耳封堵器 | 直径16-36外盘22-401.左心耳封堵器由固定盘和密封盘组成，固定盘和密封盘由连接件连接。固定盘和密封盘均有阻流膜，密封盘表面镀有 TiN 薄膜。2.固定盘和密封盘具有阻流膜，密封盘表面由TiN薄膜；3.固定盘一体化设计，增设稳定线提高器械稳固性和耐疲劳性能，帮助固定盘打开更充分，避免支撑杆因受力不均引起的心耳损伤；4.固定盘由阻流膜全包覆，减少金属裸露，与心耳壁呈柔性接触，降低对心耳壁刺激；5.倒刺钝化末端，降低心包积液发生率，兼顾植入安全性与锚定稳固性；6.固定盘具有多重稳定的锚定机制，即倒刺、U型锚定钩及固定盘径向支撑力，8个U型倒钩，8个固定锚使得封堵器在左心耳中更加稳固；7.固定盘上由多个相互独立的支撑杆组成；8.固定盘圆周一圈缝合线；9.密封盘扁平设计。 | 套 | 72000 |  | 11
491 | 电生理导管 | 固定弯2极 弯型为F 管径6F 有效长度115cm 接口类型为插针式用于记录心室电位及用于起搏器手术中充当临时起搏器。易放置不易位移，更快、稳定、安全放置 | 条 | 520 |  | 11
492 | 电生理导管 | 固定弯4极 管径6F 有效长度115cm 用于记录心室电位、刺激心室。易放置不易位移，更快、稳定、安全放置 | 条 | 1110 |  | 11
493 | 电生理导管 | 固定弯十极 管径5/6F 有效长度65cm 用于记录心房电位、刺激心房。易放置不易位移，更快、稳定、安全放置 | 条 | 1542 |  | 11
494 | 电生理导管 | 环肺静脉电极 管径7F 电极数10 有效长度115cm 用于记录肺静脉电位标测，也可用于心房电位标测。易到位肺静脉，且能稳定记录电位，有效提高手术效率。 | 条 | 9171 |  | 11
495 | 电生理导管 | 固定弯2极 管径6F 有效长度115cm 弯型为F/A 接口类型为直连 用于记录心室电位及用于起搏器手术中充当临时起搏器。易放置不易位移，更快、稳定、安全放置 | 套 | 560 |  | 11
496 | 可控弯导引鞘组 | 冷冻鞘 用于冷冻消融术中搭配消融导管使用。 弯型LB 内径12F 外径15F 有效长度65cm 提高手术效率，缩短手术时间，支撑球囊贴靠更稳定。 | 条 | 5464 |  | 11
497 | 可控弯电生理消融导管 | 用于电生理手术中消融。管身7F 电极数4 电极间距2-5-2 有效长度115cm。减少血栓与焦痂，提高消融安全性，降低心脏负担。 | 套 | 17900 |  | 11
498 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型A/E弯 长度89/98cm 搭配各类可调弯鞘用于房间隔穿刺。穿刺能力强，特殊设计减少体内栓塞时间，免塑弯减少术中器械脱落风险。 | 条 | 2900 |  | 11
499 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型A/E/D 长度71cm 搭配固定弯鞘用于房间隔穿刺。穿刺能力强，特殊设计减少体内栓塞时间，免塑弯减少术中器械脱落风险。 | 套 | 2280 |  | 11
500 | 一次性使用固定弯环形标测导管 | 电极数量10，有效长度146cm 导管直径3F 弯型：L弯、R弯。支撑性强、肺静脉口部点位更容易被记录、肺静脉电位记录清晰详细、更易实现肺静脉完全封堵、更易注射造影剂、更好指导术中消融策略 | 条 | 15709 |  | 11
501 | 传送鞘管 | 与AMPLATZER的封堵器产品配合使用。由传送鞘管，扩张器和冲洗接头组成。传送鞘管由管体，座，编织丝，管内涂层，标记带构成。扩张器由管体，座，鲁尔旋帽构成。冲洗接头由座，鲁尔旋帽构成。用于为心脏和心脏的冠状血管系统或外周血管系统提供一条用于传送装置的通道。 | 套 | 9000 |  | 11
502 | 左心耳封堵器 | 由封堵器和输送装置组成。封堵器由镍钛合金丝网构成，包括一个圆瓣和一个圆盘，两者通过中间腰部连接。圆瓣和圆盘都缝有聚酯衬袋。圆瓣上带有稳定丝，封堵器两端均带有螺丝紧固件，并且稳定丝和封堵器两端均带有不透射线标记。输送装置包括装载器，装载器座，冲洗接头，鞘接头，止血阀，输送缆，装载缆，输送缆夹钳和装载缆夹钳。 该产品是一种经皮，经导管装置，用于防止非瓣膜心房纤颤患者出现来自左心耳(LAA)的血栓栓塞并有长期口服抗凝禁忌，或者口服华法林仍发生卒中或相应事件者。 | 套 | 68000 |  | 11
503 | 传送系统和交换系统 | 由传送系统和交换系统组成。产品部件包括传送鞘管，连接器/止血阀，单通旋塞，主控钢丝，塑料钳，扩张器和装载器。传送系统与交换系统部件组成完全相同，只是交换系统中的扩张器内径更大。 的传送系统设计用于帮助连接，装入，传送和展开 AMPLATZER封堵器；交换系统设计用于取出AMPLATZER传输鞘管并随后交换一根相同或更大直径的AMPLATZER传送鞘管。 | 套 | 2250 |  | 11
504 | 卵圆孔未闭封堵器 | 由镍钛合金丝网，标记带，末端螺丝，聚酯片和聚酯线组成。镍钛合金丝网由镍钛记忆合金制造，标记带由铂/铱合金制造，末端螺丝由不锈钢制造，聚酯片和聚酯线由聚对苯二甲酸乙二酯制造。 用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史(TIA)而且通过超声心动图诊断为在做咽鼓管充气动作时有自右向左分流的患者的所有类型PFO(即传统的和有隔膜动脉瘤的情况). | 套 | 27988 |  | 11
505 | 动脉导管未闭封堵器 | 1、满足术后即刻可行全身MRI检查的PDA封堵器，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更精准、安全、有效；2、采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上 | 套 | 16060 |  | 11
506 | 多孔型房间隔缺损封堵器 | 1、适用于继发性多孔型房间隔缺损；2、满足术后即刻可行全身MRI检查，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更精准、安全、有效；3、采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上 | 套 | 35515.2 |  | 11
507 | 导管鞘 | Truseal 与FLX配套使用，Truseal鞘管管身由内层为⾦属编织层和标记环导的多层聚合物组成。导管鞘带有弹性体侧管和聚合物止血阀，包括一个聚合物材质的扩张器。人体工程学手柄面积增加35%，带来更好力矩掌控；鞘管近端增加抗扭折性，从容应对挑战解剖；双螺纹密封结构，锁合旋转圈数小于1圈，更快止血和鞘管交换。 | 套 | 8000 |  | 11
508 | 可撕开导管鞘 | 直径：6F、7F 、8F 、8.5F 、9F、 9.5F、 10F 、10.5F、11F、12F、12.5F；长度：13cm、25cm；带侧端口和不带侧端口，带止血阀，该产品由导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝和注射器组成，可撕开鞘适用于起搏器导线和导管的引入。 | 个 | 600 |  | 11
509 | 电极导线导引鞘组 | 导引鞘规格2.4mm(7.2F),其最小内径为（2.4±0.2）mm,最大外径（2.9±0.2），公称长度有32cm,34cm,39cm,43cm四种长度，有S,M,L,B,C,D,E7种弯型。扩张器规格为2.3（6.9F），其最大外径为（2.3±0.2）mm,最小内径为（1.3±0.2）mm,有效长度39.5cm,41.5cm,46.5cm和52.5cm. | 支 | 5950 |  | 11
510 | 心脏导引导管 | 作为进口鞘组，搭配专门为左束支区域起搏研发的可带钢丝引导的起搏电极导线，支撑性更高，增加手术成功率。导管内径为7F，外径为9F，扩张器与0.035英寸导丝兼容。导管轴内侧涂覆亲水涂层，涂覆范围为整个导管轴，涂层主要成分为聚乙烯吡咯烷酮。 | 支 | 9500 |  | 11
511 | 植入式无导线心脏起搏器输送及回收导管系统 | 有效长度105cm,回收器环内径：16.5mm，有吸收X线的标记，可用于无创识别。由304不锈钢和440不锈钢，硫酸钡，镍钛合金，聚碳酸酯，硅胶，聚醚聚氨酯等材料制成。其结构包括回收导管头端，导引导管，过阀工具，3个冲洗口，导引导管固定装置，回收导管手柄，调弯制动杆，调弯控制杆，对接释放按钮，抓捕器收拢旋钮，抓捕器控制手柄。 | 支 | 108000 |  | 11
512 | 植入式无导线心脏起搏器输送及回收导管系统 | 有效长度105cm,具有吸收X线的标记，用于无创识别。本品由不锈钢，硫酸钡，镍钛合金，聚碳酸酯，硅胶，聚醚聚氨酯等材料制成。其结构包括对接帽，对接栓，保护套筒，4个冲洗口，无导线起搏器控制旋转释放按钮，调弯控制杆，调弯制动杆，无导线起搏器控制旋钮，无导线起搏器释放旋钮。 | 支 | 53000 |  | 11
513 | 一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管 | 一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管与Carto 3系统集成，实现全程三维可视化，能够还原左房解剖、通过TPI功能指示贴靠程度、PF Visitag追踪消融损伤，有助于提高手术效率，并减少射线的使用。Carto系统上的 TPI 软件通过一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管电极的阻抗测量来监测导管与组织贴靠 ，以确认有效放电。 | 根 | 81900 | 适用机型：D141701IL | 11
514 | 皮下植入式心律转复除颤器 | （1）完全皮下植入，无需经静脉途径即可实现除颤器置入以预防心脏性猝死。 （2）独有SmartPass功能，减少T波过感知。尺寸:高x宽x深：83.1 mm x 69.1 mm x 12.7 mm.质量：130g。体积：59.5立方厘米。ERI至 EOL：如果最大能量充电/电击次数未超过6次则可用治疗时间为3个月。皮下植入式心律转复除颤器外壳材料：密封钛，带氮化钛涂层。接头阻块头部：植入级聚合物，电池：锂-二氧化锰(Li-Mn02) | 台 | 168000 |  | 11
515 | 皮下植入式心脏除颤电极导线 | （1）皮下植入式心律转复除颤器配件。 （2）通过隧道工具植入皮下，为非空心设计，没有中空线圈，设计可承受CPR压力和运动牵拉。长度：45cm，远端尖端大小：3.84 mm。线圈大小：9Fr，除颤电极线圈距离尖端20mm，除颤表面积：750 mm2，绝缘材料：聚亚胺酯；电极材料、感知导体和连接器针脚：MP35NTMa。 除颤电极线圈外径：3.0 mm，电极除颤阻抗：25-200Ω | 根 | 30000 |  | 11
516 | 传送导管 | （1）共有4款形状，兼容多款起搏电极导线进行传导系统起搏手术。右侧植入设计，，配合SDL，更精准的定位、更易旋入，更陡峭的学习曲线 （2）是一次性使用经皮导管，用于推送各种类型的导管和起搏或除器电极导线。配备有扩张器，用于进入血管系统。传送导管的近端装有止血阀，远端不透射线以辅助显影。设计为可切开，因此在放置器械后可将其移除。提供不同弯度的导管以适应名种静脉解剖和不同的电极导线定位。传送导管内径6.5F，外径8F，扩张器与0.035"导丝兼容。 | 根 | 9500 |  | 11
517 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 1、消融导管展开形态为网篮形或花瓣形 2、消融导管最大展开直径≥35mm 3、消融导管头端具备20个电极 4、杆身直径12F | 根 | 68000 | 心脏脉冲电场消融仪FARASTAR | 11
518 | 一次性使用可调弯导管鞘 | 可调弯鞘管，直径在13F及以上，管身透明，X射线下可见marker提示鞘管前端 | 根 | 8000 | 心脏脉冲电场消融仪FARASTAR | 11
519 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 三维可视环状PFA导管，适用于房颤消融，目前国内临床使用数量最多。 三个型号的直径均相同，弯型大小不同(D弯适用于常规心房，F弯适用55mm以上大心房) | 根 | 60800 | 心脏脉冲电场消融仪LEAD-PFA | 11
520 | 一次性使用体表参考电极 | 电极 适配LEAD-PFA心脏脉冲电场消融仪及配套的三维标测系统，用于定位心脏。 手术必备配套耗材 | 根 | 5464 |  | 11
521 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 用于所有心律失常手术，一般放置于冠状窦，心房起搏验证S、M、L弯分别适用于不同大小的心房 | 根 | 2597 | 心脏脉冲电场消融仪LEAD-PFA | 11
522 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 用于所有心律失常手术，一般放置于冠状窦，心房起搏验证可三维下显影，放置更容易、安全，LeadMapping三维系统上显示更稳定 | 根 | 1890 | 心脏脉冲电场消融仪LEAD-PFA | 11
523 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 用于房性手术中，进行心脏建模与标测可调弯导引鞘组 鞘组Intro-71MIntro-71SIntro-71特有打弯指示，双向对称可调弯8.5F内径，顺畅通行市面上常见消融导管 | 根 | 8000 |  | 11
524 | 一次性使用磁定位压力监测脉冲电场消融导管 | 适用于室上速消融的PFA产品，型号2PT、3PT差异在于磁感应器数量不同,3PT型号可精确显示导管杆身形态变化及出鞘长度。B\D\F弯型适用于不同心脏大小及不同解剖位置的消融。 | 根 | 51000 |  | 11
525 | 一次性使用磁定位压力监测脉冲电场消融导管 | 适用于室上速消融的PFA产品，型号2PT、3PT差异在于磁感应器数量不同,3PT型号可精确显示导管杆身形态变化及出鞘长度。 | 根 | 35000 |  | 11
526 | 双极临时起搏导管 | 导管直径5Fr；使用长度 110cm；球囊扩张 1.0cc；球囊直径 9mm；电极间距 10mm；污染防护 110cm；双极临时起搏导管针对经静脉临时心脏起搏而设计，脉冲发生器能将起搏电刺激传递到心脏。它还可以将心脏的电信号传递到记录装置。 | 根 | 3000 |  | 11
527 | 房间隔穿刺导丝 | 优化的房间隔穿刺术由房间隔穿刺导丝 AccuSafe和Navigo可调弯鞘管组成。 房间隔穿刺导丝 AccuSafe是特殊设计的镍钛合金导丝，可替代房间隔穿刺针用于房间隔穿刺，产品设计具有预制成“J”形的可弯曲锋利尖端，当完成定位，向前推送AccuSafeTM导丝即可轻松穿过房间隔，之后继续推送导丝将其头端将变成预制的“J”形，且导丝变径设计，远端柔软和记忆J头可以避免其尖端损伤心房游离壁，近段加硬，支撑性强，不需更换普通导丝即可安全地直接引导穿刺鞘管进入左心房（left atrium, LA）后送入左侧肺静脉（left pulmonary vein, LPV）。 | 根 | 3990 |  | 11
528 | 植入式无导线心脏起搏器输送及回收导管系统 | 传送鞘管旨在为静脉系统提供通路，以便植入诊断器械和其他介入器械。其止血阀可最大程度地减少空气引入并插入和/或交换过程中保持止血，并连接至扩张器用于平稳的传送鞘管头端过渡和固位，从而防止血管创伤。长度50 cm；内径8.0 mm。 | 支 | 12600 |  | 11
529 | 一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管 | 1、由头端，管身，手柄，连接线缆和光电混合插头组成。7.5F管身、2mm电极、3mm间距，集成四个电极、电磁传感器和实时压力传感器，压力传感器可实时检测头端接触压力的大小和方向：电磁传感器可配合磁电定位导航系统提供定位信息。导管通过调节手柄控制管身内部的拉线，可使调弯段朝导管轴线弯曲，使导管头端到达心脏内任意病灶部位。导管通过光电混合插头与三维心脏电生理标测系统连接，可对导管在心腔中位置进行定位，记录心脏内电生理信号，指导手术；2、可以与心脏脉冲电场消融仪连接，2号环电极与端电极配合，形成放电回路，端电极与组织接触，释放脉冲能量，实现消融目的。具有组织选择性高、消融速度快、避免热损伤等潜在优势3、心脏脉冲电场消融仪配合使用，用于治疗药物难治性，复发性，症状性阵发性房颤。 | 根 | 45500 |  | 11
530 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 1、由电极、环形头端、管身、手柄、连接器和连接电缆等核心部件构成。7F直径，单向180度打弯，2mm电极，4mm间距，其中，电极、环形头端和管身作为直接作用于心脏的应用部分，其设计尤为关键。导管的环形头端装有多个环电极，这种设计使其能够同步实现心内电信号的刺激与记录功能，并与专用的心脏脉冲电场消融仪协同工作，释放脉冲能量进行消融。导管内部集成的磁定位传感器，使其能够与三维心脏电生理标测系统无缝对接，实现导管在心腔内的实时三维可视化定位，为精准操作提供了基础。 2、该导管的通过释放超短的高压电脉冲，在心肌细胞膜上形成不可逆的电穿孔，从而导致细胞凋亡，达到隔离异常电信号传导的目的。杆身搭载磁sensor，配合HT Viewer可实现高效建模、多电极标测及消融。三种消融模式可选：全电极放电、仅贴靠电极放电（自动选择）、指定电极放电。 | 根 | 35000 |  | 11
531 | 一次性使用电定位可调弯导引鞘管 | 1、由电极鞘、扩张器和导丝组成完整系统，电极鞘外表面集成的定位电极，可与指定三维心脏电生理标测系统连接，实现鞘管在三维模型中的实时可视化显示。电极鞘手柄配备精确调弯旋钮，可控制鞘管头端弯曲形态以适应不同解剖结构，鞘管头端的侧孔设计辅助排气，配合止血阀和三通开关便于术中操作管理，整体表面涂覆的亲水涂层有效降低输送阻力。 2、在三个方面体现明显优势：精准性方面，三维可视化使鞘管定位和形态调整更加精确直观；安全性方面，实时观察鞘管形态可避免头端过度顶靠心壁，降低心脏穿孔风险；效率方面，清晰的空间信息有助于快速建立理想操作轨道，缩短手术时间。 | 根 | 4700 |  | 11
532 | 一次性使用磁定位可调弯标测导管 | 1、由电极鞘、扩张器和导丝组成完整系统，电极鞘外表面集成的定位电极，可与指定三维心脏电生理标测系统连接，实现鞘管在三维模型中的实时可视化显示。电极鞘手柄配备精确调弯旋钮，可控制鞘管头端弯曲形态以适应不同解剖结构，鞘管头端的侧孔设计辅助排气，配合止血阀和三通开关便于术中操作管理，整体表面涂覆的亲水涂层有效降低输送阻力。 2、该产品在三个方面体现明显优势：精准性方面，三维可视化使鞘管定位和形态调整更加精确直观；安全性方面，实时观察鞘管形态可避免头端过度顶靠心壁，降低心脏穿孔风险；效率方面，清晰的空间信息有助于快速建立理想操作轨道，缩短手术时间。 | 根 | 4500 |  | 11
533 | 一次性使用磁定位环形标测导管 | 1、采用7F管身与2.7F柔软分支的构造，末端配置空间均匀分布的五臂星形结构，每个分支上分布有1mm电极并以2mm间距排列，结合头端集成的磁定位传感器，可与三维心脏电生理标测系统协同工作，实现导管在心腔内的实时可视化定位。 2、其可调弯手柄设计支持D、F两种预置弯形，适应不同心脏解剖形态，内部滴注腔道可连续灌注肝素化生理盐水，有效预防术中血栓形成。 3、通过多电极同步采集能力显著提升了标测效率，其星形结构设计可一次性获取大范围心腔电信号，快速构建高分辨率三维电解剖模型，降低了对X射线透视的依赖。这些特性使其成为现代电生理手术中实现高效、精准、安全标测的关键工具，适用于需要精细基质标测的复杂心律失常病例。 | 根 | 9400 |  | 11
534 | 一次性使用磁定位星形标测导管 | 1、采用7F管身与2.7F柔软分支的构造，末端配置空间均匀分布的五臂星形结构，每个分支上分布有1mm电极并以2mm间距排列，结合头端集成的磁定位传感器，可与三维心脏电生理标测系统协同工作，实现导管在心腔内的实时可视化定位。 2、其可调弯手柄设计支持D、F两种预置弯形，适应不同心脏解剖形态，内部滴注腔道可连续灌注肝素化生理盐水，有效预防术中血栓形成。 3、通过多电极同步采集能力显著提升了标测效率，其星形结构设计可一次性获取大范围心腔电信号，快速构建高分辨率三维电解剖模型，降低了对X射线透视的依赖。这些特性使其成为现代电生理手术中实现高效、精准、安全标测的关键工具，特别适用于需要精细基质标测的复杂心律失常病例。 | 根 | 19000 |  | 11
535 | 一次性使用压力监测射频消融导管 | 1、消融更高效，QMODE+消融模式 可实现高功率短时程(vHPSD)消融，90 W/4S,与传统压力导管相比，使用ODOT MICRO导管进行消融可将手术时间缩短36% 2、温度监测，更安全 导管头端内表面内置6个温度感受器温度感受器靠近导管头端-组织表面，可织温度可展示实时温度和导管贴靠方向 3、提高手术成功率: 高功率短时程(vHPSD)消融可达到89%单圈隔离成功率。手术完成后，100% 的患者（n=46)实现了肺静脉隔离。采用OMODE+消融模式进行消融术后，86%的患者在12个月时未复发房性心律失常。 4、新增3个微电极，用于提高信号分辨率 微电极信号可在标测和消融期间实时显示在CARTO3系统上，可基于微电极的双极电压生成电压图，可识别疤痕与健康组织之间的间隙和边界区域，包括识别疤痕组织内的通道。 | 根 | 31800 | 适用机型：FG-5400-00 | 11
536 | 一次性使用磁定位桨型标测导管 | 1、智能视野 局部传导矢量箭头，实时发现传导GAP/Block局部矢量箭头随每一跳实时采集感知单极电位变化 细长箭头显示正常传导，短粗箭头提示相对缓慢传导2、全向标测 Multipolar全极标测功能，获取真实激动信号阵列排布等极间距(2.4x2.4 mm，中心-中心) 3、独特桨板状设计，无额外刺激早搏，3cm2全电极平贴覆盖心肌真实降噪，独家科技实现精准降噪 导管中心搭载TRUErefTM电极，减少远场干扰，更小的电极宽(460um) 更细的电极分支(1.8F) | 根 | 29800 | 适用机型：FG-5400-00 | 11
537 | 一次性使用星型标测导管 | 1、OCTARA的标测时间短于PENTARA OCTARAYTM标测导管的标测时间比PENTARAYT标测导管短56% 2、快速还原精细结}构，提升建模体验、更大的覆盖面积、更柔软的分支(2F)、三个杆身电极确保弯型可见 3、TRUE SPEED高效标测 一半的时间获得数倍的标测信息、采点容量扩容至30万+，分支增长33%(3-3-3型号)，电极数增至52个 4、TRUE CLARITY真实降噪 独家科技实现精准降噪5、更小的电极宽度(460um) | 根 | 29800 | 适用机型：FG-5400-00 | 11
538 | 电极导线锁紧装置 | 用于经静脉途径拔除心脏起搏器或埋藏式心脏复律除颤器的电极导线，其作用是将钢丝插入电极导线中心腔并抵达顶端后锁定，使两者成为一个整体，以便于整体用力拔除电极导线，避免电极拉伸、断裂以及头端分离。 | 根 | 14500 |  | 11
539 | 植入性电极导线激光拔出鞘套件 | 产生波长为308 nm的脉冲式紫外激光束，经激光鞘管，传递至鞘管末端，发放的激光束通过光化学作用（破坏分子间连接）、光热学作用（细胞破裂、气化），分离鞘管头端0.05mm范围内与电极导线粘连的组织，并结合锁定钢丝回拉、鞘管前推的反作用力来拔除电极导线 | 根 | 45000 | CVX-300准分子激光器 | 11
540 | 植入性电极导线旋切扩张鞘 | 用于需要经静脉去除电极导线周围粘连组织的患者，以帮助移除心脏电极导线 1.高效切割：能够在遇到结晶状钙组织时持续推进，有效切割粘连组织。2.操作安全：内嵌式旋切刀片仅伸出鞘外0.5mm，最大程度上避免了对周围组织的损伤。 3.适应性强：适用于各种复杂情况，包括超长期植入严重钙化及粘连紧密的电极导线 4.灵活性高：鞘身柔软，能够沿血管走向前行，适应不同的血管解剖结构。 | 根 | 57000 |  | 11
541 | 植入式心脏事件监测器 | 适用于监测和诊断评价出现不明病因症状的患者，以及存在心律失常风险的患者，也适用于已诊断为房颤（AF）或者疑似患有房颤的患者。患者可接受临床 3.0T 场强的磁共振成像检查。 | 台 | 16000 |  | 11
542 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度40-60mm直径20-46mm | 套 | 25000 |  | 12
543 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度80mm，直径20-46mm | 套 | 28000 |  | 12
544 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度100mm，直径20-46mm | 套 | 31500 |  | 12
545 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度120mm，直径20-46mm | 套 | 40000 |  | 12
546 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度140mm，直径20-46mm | 套 | 49500 |  | 12
547 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度160mm，直径24-46mm，锥形，椎4 | 套 | 52000 |  | 12
548 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度180mm，直径28-46mm | 套 | 53000 |  | 12
549 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度200mm，直径28-46mm | 套 | 54000 |  | 12
550 | 大动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成。大弯侧纵向加强筋设计，支架近端有O型和8字两个Mark点，覆膜远端大弯侧“V”形Mark。长度180/200mm，直径28-46mm，锥形，椎10，椎8，椎6 | 套 | 55000 |  | 12
551 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和髂动脉延长支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、支架连接处钢套（316LVM不锈钢）和显影点（钽）组成。腹主动脉分叉支架裸段和髂动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，由鞘管、鞘芯、手柄、推杆等零部件组成。用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。近端独特mini支撑波，近端裸支架倒刺设计，短分支侧三个O型Mark，鞘管18-20F，主体支架长度100mm/110mm | 个 | 63619 |  | 12
552 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和髂动脉延长支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、支架连接处钢套（316LVM不锈钢）和显影点（钽）组成。腹主动脉分叉支架裸段和髂动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，由鞘管、鞘芯、手柄、推杆等零部件组成。用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。近端独特mini支撑波，近端裸支架倒刺设计，短分支侧三个O型Mark，鞘管18-20F，主体支架长度120mm/130mm | 个 | 64295 |  | 12
553 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和髂动脉延长支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、支架连接处钢套（316LVM不锈钢）和显影点（钽）组成。腹主动脉分叉支架裸段和髂动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，由鞘管、鞘芯、手柄、推杆等零部件组成。用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。近端独特mini支撑波，近端裸支架倒刺设计，短分支侧三个O型Mark，鞘管18-20F，主体支架长度140mm/160mm | 个 | 64924 |  | 12
554 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和髂动脉延长支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、支架连接处钢套（316LVM不锈钢）和显影点（钽）组成。腹主动脉分叉支架裸段和髂动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，由鞘管、鞘芯、手柄、推杆等零部件组成。用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。近端独特mini支撑波，近端裸支架倒刺设计，短分支侧三个O型Mark，输送鞘16-18F，髂支长度040mm/060mm/070mm/080mm/090mm/100mm/120mm/140mm | 个 | 16296 |  | 12
555 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送器组成。覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和髂动脉延长支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、支架连接处钢套（316LVM不锈钢）和显影点（钽）组成。腹主动脉分叉支架裸段和髂动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，由鞘管、鞘芯、手柄、推杆等零部件组成。用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。近端独特mini支撑波，近端裸支架倒刺设计，短分支侧三个O型Mark，输送鞘16-18F，髂支长度160mm/180mm | 个 | 29289 |  | 12
556 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。吻合器型号：60、45、35 | 个 | 2400 |  | 12
557 | 一次性直线切割吻合器及组件 | 适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。钉仓型号：80B、80G | 个 | 962 |  | 12
558 | 主动脉带瓣管道 | 主动脉带瓣管道转轴可上提，使瓣叶开放角度更大。人工血管要有胶原蛋白涂层，无需预凝，有助于缩短手术时间。缝合环要有增强设计，易于临床植入，更贴合自体瓣环的结构。 | 根 | 20425 |  | 12
559 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 主要由覆膜血管内支架和输送系统组成。覆膜血管内支架主要由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)、镍钛合结构及组成金丝和金标记带组成。输送系统包括输送导管和展开套管，可与直径0.035"的导丝兼容。 | 个 | 112000 |  | 12
560 | 冠状动脉分流栓 | 1分流栓由三部分构成:分流管、细线及标签。细线连接分流管和标签。分流管两端凸起部位为球囊。X射线下可被探测到的标签上标有产品的型号规格，即球囊的外径。根据分流栓球囊外径不同分为多种型号规格。 2分流管；医用硅橡胶。细线；医用手术线。硅胶粘合剂；硅胶。标签；医用硅橡胶、医用硫酸钡。 3.分流管是硅胶管，两端为球囊外形，球囊胶合在分流管上，与之合为一体 4.细线连接分流管和标签，细线是医用黑色非吸收涤纶线、医用白色非吸收涤纶线两种细线，可根据临床需求调整不同细线颜色，更清晰分辨手术缝线和分流栓细线的区别，标签是不可透射的医用硅胶。 5.分流栓主体颜色为蓝色在手术室灯光照射下，与血液融合后不反光、不刺眼。 | 包 | 780 |  | 12
561 | 无菌钛夹 | 由钛钉、穿线环、套线、弯柄引针组成。其中钛钉由TAlG纯钛组成。穿线环由聚氨脂组成。套线由304不锈钢组成。弯柄引针由420不锈钢组成。无菌钦夹与一次性使用无菌夹子装置配合使用，适用于心脏瓣膜手术中缝线打结固定。 | 个 | 350 |  | 12
562 | 一次性使用无菌夹子装置 | 由刀片、冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成。与钛夹配合使用，适用于心脏瓣膜手术缝线打结固定。 | 个 | 4250 |  | 12
563 | 一次性使用无菌双极射频消融笔 | 由射频笔头、电极、连接杆、手柄、电极电缆及连接插头组成。用于非内窥镜心、胸外科手术中心脏电生理检查（起搏、标测）。 | 个 | 9000 |  | 12
564 | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | 由钳夹、电极、连接管、手柄、推杆、按钮、电缆和连接插头组成。用于非内窥镜心、胸外科手术中对组织的消融。 | 个 | 17640 |  | 12
565 | 心脏固定器 | 由支座、连接臂、手柄、固定头，吸引管和吸引延长管组成。拥有8个负压吸引头，产品头端可折叠角度达到90°。 | 套 | 14980 |  | 12
566 | 心脏固定器 | 由支座、连接臂、手柄、固定头，吸引管和吸引延长管组成。 | 套 | 12000 |  | 12
567 | 吹雾管 | 由手持件和管路组成。手持件：可弯曲不锈钢管长150mm±5mm，手柄长170mm±5mm，管路长度1000mm±10mm，使用气液混合技术，吹雾管始终能够提供稳定的喷雾效果，保证吻合口的清晰显露，为临床医生提供一个清晰的手术视野。柔性不锈钢管能够根据手术的不同部位，任意地弯曲角度，满足非接触对吻合口清洗和暴露的需求。可调流量设计。 | 个 | 850 |  | 12
568 | 近端吻合辅助系统 | 由止血器(伞状)、输送器套件和打孔器组成。 止血器（伞状）：伞收尾处直径15mm±2mm 输送器套件：长度160mm±5mm，输送导管外露长65mm±5mm 打孔器：旋切设计，内径3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm，长160mm±5mm 由专门的心外科手术医生用于CABG手术中，在无钙化的升主动脉区域进行近端吻合时使用，用来保持术中止血状态，从而在不需要对主动脉进行阻断的情况下完成建立近端吻合。 采用近端吻合的 No-Touch 无触碰技术，专为冠状动脉旁路移植术（CABG）设计；无需使用动脉侧壁钳，通过自动打孔和伞状支撑的创新设计，有效降低因钳夹主动脉导致的小栓子的产生，降低围术期卒中风险；减少对升主动脉的操作和损伤，尤其对有主动脉钙化风险的患者，能有效避免因主动脉操作而引起主动脉破裂和急性主动脉 夹层的发生；采用自动打孔方式，不需要荷包缝合穿刺定位，打孔位置选择更加灵活，选择最佳位置打孔可提高近端吻合质量；有效提高冠脉搭桥近端吻合效率 ; | 套 | 11000 |  | 12
569 | 心表组织固定器 | 后置走气吸附设计减少头部视野遮挡。柔性连接臂长≥170mm，提供优异的稳定性和灵活性，可根据手术的需要，任意调整连接臂的角度，满足各种手术部位的吻合。 固定器底座可全面适配多型号牵开器，底座与连接臂为球型连接设计，具备 3D 空间旋转功能，满足多样化的手术需求，提升手术操作的灵活性。 三叉头连接口，根据手术的需要，吸盘头可 360°转动，固定视野清晰，无遮挡。 头端U型吸盘、可微塑形设计，单边四孔设计，单边接触面宽10mm±2mm，长30mm±6mm，非全包设计可微塑形。 | 个 | 12190 |  | 12
570 | 心表组织固定器 | 由两个独立卡座的心表组织固定器+心尖固定器组成。柔性连接臂长≥170mm，提供优异的稳定性和灵活性，可根据手术的需要，任意调整连接臂的角度，满足各种手术部位的吻合。 固定器底座可全面适配多型号牵开器，可根据手术需求水平 360°旋转，提升可操作性。 头端1：U型吸盘、全包、可微塑形设计，单边四孔设计，单边接触面宽10mm±2mm，长30mm±6mm，非全包设计可微塑形。 头端2：头端三角设计，中心圆直径45mm±5mm。 | 个 | 14850 |  | 12
571 | 心表组织固定器 | 细杆型转换臂，杆部长度≥180mm，满足微创小切口手术不同的杆部长度。拥有整体杆部直径6mm、7mm两种规格。整体杆部直径6-7mm。圆球形锁扣 - 硬臂设计。可进行水平 360°旋转，提升可操作性。 头端U型吸盘、非全包、可微塑形设计，单边三孔设计，单边接触面宽10mm±2mm，长20mm±6mm，非全包设计可微塑形。 头端三角设计，中心圆直径45mm±5mm。满足微创小切口手术 | 个 | 12500 |  | 12
572 | 血管打孔器 | 由内刀轴、外刀口、管身、T型把手、按把、内置弹簧保护套组成 打孔器孔径3.5mm、4.0mm、4.5mm，长195mm±5mm 锋利的剪切刀口,确保血管切口边缘整齐,光滑圆润，血管损伤小。切割血管过程顺畅，为术者提供了舒适的操作性。前端口的锥形设计增加吻合周围的可见性。四种不同切割尺寸，满足相应吻合口大小需求本品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 包 | 850 |  | 12
573 | 左心耳夹闭系统 | 由心耳夹和输送系统组成。心耳夹由弹性环、内套管、夹臂管、PTFE热缩管、涤纶外套管和缝合线组成；可重复开合进行定位。输送系统由心耳夹固定架、连杆、控制线、手柄和推杆组成，拥有双剪线口. | 套 | 25000 |  | 12
574 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 由腹主动脉覆膜血管内支架和C3输送系统两部分构成。支架带有不透射线金标记，由覆膜部分(主要材质为膨体聚四结构及组成氟乙烯和氟化乙丙烯)和镍钛合金丝制成，被包束于输送系统的前端，从主动脉端向骼动脉端展开。C3输送系统主要由输送导管体，导管座，展开手柄等部件构成。 | 个 | 70889 |  | 12
575 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 由覆膜血管内支架和输送系统组成。覆膜血管内支架含四种模块式组件：其中两种主要组件分别为主干-同侧分支支架(主体)和对侧分支支架。另外两种辅助组件为主动脉结构及组成延伸段和骼动脉延伸段。覆膜支架由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)和氟化乙丙烯(FEP)材料制成，其外表面布满起支撑作用的镍钛合金丝。输送系统主要由聚碳酸酯、聚乙烯、医用不锈钢及铂金材料制成。 | 个 | 16000 |  | 12
576 | 胸普外科修补膜 | 满足有孔型和无孔型两种型号。由⽜的⼼包膜组织经环氧化物交联处理和改造制成。材料和⽣理盐⽔保护液经伽玛射线辐照灭菌。 | 盒 | 11200 |  | 12
577 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括直线型，直线型血管长度15cm，血管直径涵盖08mm-32mm。 | 套 | 15000 |  | 12
578 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。 涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括直线型，直线型血管长度30cm，血管直径涵盖08mm-32mm。 | 套 | 21000 |  | 12
579 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。 涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括直线型，直线型血管长度45cm，血管直径涵盖08mm-32mm。 | 套 | 26500 |  | 12
580 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。 涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括直线型，直线型血管长度60cm,血管直径涵盖08mm-32mm。 | 套 | 31500 |  | 12
581 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。 涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括侧分叉型，侧分叉型血管主体最小有效长度50cm，分支最小有效长度25cm，主体直径涵盖14mm-32mm，分支直径涵盖8mm、10mm。 6.优先考虑国产人工血管，保证产品货源充足，不能出现断供或停供。 | 套 | 30500 |  | 12
582 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。 涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括四分叉型，四分叉型血管主体最小有效长度50cm，分支主体最小有效长度25cm，主体直径应涵盖20mm-32mm，其余四个分支应涵盖直径应涵盖：8-12mm。 | 套 | 39800 |  | 12
583 | 人工血管 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。 涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括双分叉型，双分叉型血管主体最小有效长度15cm，分支主体最小有效长度25cm，主体直径涵盖16mm-24mm，分支直径涵盖8mm-12mm。 | 套 | 17800 |  | 12
584 | 心脏外科生物补片 | 由牛心包片构成。用于心脏外科开胸手术修复室间隔缺损。尺寸：3cm*4cm | 片 | 3600 |  | 12
585 | 心脏外科生物补片 | 由牛心包片构成。用于心脏外科开胸手术修复室间隔缺损。尺寸：4cm*6cm | 片 | 6600 |  | 12
586 | 心脏外科生物补片 | 由牛心包片构成。用于心脏外科开胸手术修复室间隔缺损。尺寸：8cmx12cm | 片 | 18000 |  | 12
587 | 血管刀 | 用于血管切割和分离。一体式血管刀，刀柄更长，操作更加简单；同时具有分体式产品，满足不同手术要求。资质要求：CFDA认证、FDA认证、ISO认证。产品材料：一体型血管刀的刀片材料为SUS302奥氏体不锈钢，刀柄材料为ABS树脂。安全性：切割刀刀刃短，只有3mm限深刀刃，专用侧切口手术，防止损伤血管后壁及刺穿对侧血管壁，操作更精准、安全。生产工艺：刀片直交研磨加工，刀刃表面锋利平顺光滑，确保足够的锋利度，手术切口边缘整齐、愈合更快。刀片特性：切割刀倾斜单侧刀刃，钝直刀背，切割时更易穿透血管壁，切割力0.4-0.6N；剥离刀曲线形的锐利刀刃能容易便捷剥离组织，短小而锋利的背刃辅助对剥离后的组织进行切割。 | 盒 | 1600 |  | 12
588 | 内窥镜血管采集系统 | 1、人工血管由 PET聚酯（ 涤纶）采用创新工艺编织制成，需留有适当孔隙使得组织长入人工血管壁与低渗血保持动态平衡。涂层可耐受手术操作而不脱落，减少血管植入过程中的出血。 2、须含牛胶原及甘油涂层，且使用前无需使用生理盐水浸泡，植入后涂层可逐渐被人体吸收。 3、主体为褶皱结构，具有优异的物理性能，有弹性和可拉伸性，不会发生扭曲和萎陷。 4、人工血管壁厚为0.40mm±0.05 mm、 人工血管轴向拉伸强度应≥500N、 人工血管圆周拉伸强度应≥15N/mm 、人工血管探针破裂强度应≥500N 。 5、规格型号包括四分叉型，四分叉型血管主体最小有效长度50cm，分支主体最小有效长度25cm，主体直径应涵盖20mm-32mm，其余四个分支应涵盖直径应涵盖：8-12mm。 | 套 | 18500 |  | 12
589 | 心脏稳定系统 | 1.旋柄扭力不得大于4.0N.m(35in.lbs)；定向夹头扭力不得小于1.1N.m(10.0in.lbs)；在柔性臂拉紧条件下，对其执行拉力测试，施加不小于9N的拉力，产品的固定座钳口不得从胸骨撑开器上脱落，且柔性臂无弯曲变形；松弛的三爪固定座抬起位移为19mm(0.75英寸)的力不应大于1.2N(0.275lbf)。同时目检固定座钳口不得脱落。 2.柔性臂L型测试：在400mmHg20mmHg的真空力下，可以慢慢举起340g(0.75lbs)测试砝码10秒钟。3.心脏稳定系统管路，可承受15N拉力不分离。 4.金属部件应具有良好的耐腐蚀性，其表面状态应不低于YY/T 0149中沸水试验法b级的规定。 5.心脏稳定器与组织接触部分：溶出液的重金属总含量不应超过5ug/mL(以铅计). 6.产品应无热原；细菌内毒素应小于20EU/部件;细胞毒性应不超过2级。 | 套 | 14000 |  | 12
590 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 由Valiant胸主动脉覆膜支架和Captivia输送系统组成。Valiant胸主动脉覆膜支架由镍钛记忆合金和聚对苯二甲酸乙二醇酯（ PET） 构成， 并缝有铂-铱不透X射线标记。Captivia输送系统由一个带集成手柄的一次性导管组成， 导丝腔可以兼容0.035”（ 0.89mm） 的导丝。电子束灭菌。用于胸降主动脉疾病的治疗， 包括但不局限于胸降动脉瘤和胸降主动脉夹层。Valiant胸主动脉覆膜支架适用于动脉瘤、假腔或破裂位点的隔离， 以及恢复流经主动脉覆膜支架腔的血流。用于常规手术修补候选患者和因已有风险因素不能进行常规手术修补的候选患者。近端支架直径：26mm-46mm，远端支架直径：22mm-42mm，长度：150mm | 套 | 59614 |  | 12
591 | 主动脉打孔器Aortic Punch | 用于在冠状动脉搭桥手术过程中进行血管壁的打孔。由冲头及手柄组成，手柄包括套筒、按手、弹簧，冲头和弹簧由不锈钢制成，套筒和按手由聚碳酸酯组成。满足两种不同的手柄长度:标准手柄打孔器：109mm、加长手柄打孔器：160mm。圆锥形尖端的圆形开口，易于插入主动脉切孔，更精准地切除主动脉组织。打孔直径满足2.5-6.0mm,标准手柄长度和加长手柄长度需分别满足打孔直径2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、6.0mm的规格； | 个 | 719 |  | 12
592 | 分支型术中支架系统 | 由支架人工血管和输送系统组成。支架主体与侧支一体化设计。支架人工血管由主体、侧支、人工血管组成。支架镍钛合金单独支架，其化学成分、显微结构应符合GB 24627-2009的要求。主体和侧支由覆膜通过缝合线与多个自扩张的金属支架段缝合而成。人工血管为涂层人工血管上覆有牛源性胶原蛋白涂层。 | 台 | 55000 |  | 12
593 | 分支型术中支架系统 | 由支架人工血管和输送系统组成。支架主体与侧支一体化设计。支架人工血管由主体、侧支、人工血管组成。支架镍钛合金单独支架，其化学成分、显微结构应符合GB 24627-2009的要求。主体和侧支由覆膜通过缝合线与多个自扩张的金属支架段缝合而成。 | 台 | 45000 |  | 12
594 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 覆膜支架由主体覆膜支架和单侧支覆膜支架缝合而成，主体和侧支支架上有显影点，其中金属支架由镍钛合金制成，覆膜由聚对苯二甲酸乙二结构及组成酯制成，缝合线(5-0)由聚对苯二甲酸乙二酯制成，显影点由铂铱合金制成，覆膜支架上束缚线由聚四氟乙烯制成，输送系统由锥形头/内管/套管/外管/连接件/分支导丝等部件组成，另附一根导引导管。覆膜支架主体的近端直径（D1）：26mm-44mm，覆膜支架主体的远端直径（D2）：20mm-44mm，侧支远端直径（D3）：6mm-14mm，覆膜支架主体长度（L1)：60mm-210mm，侧支长度（L2）：25mm-45mm，侧支后移长度（L3）：5mm-30mm | 套 | 69563 |  | 12
595 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 由主体覆膜支架和单侧支覆膜支架缝合而成，主体和侧支支架上有显影点，其中金属支架由镍钛合金制成，覆膜由聚对苯二甲酸乙二结构及组成酯制成，缝合线(5-0)由聚对苯二甲酸乙二酯制成，显影点由铂铱合金制成，覆膜支架上束缚线由聚四氟乙烯制成，输送系统由锥形头/内管/套管/外管/连接件/分支导丝等部件组成，另附一根导引导管，。覆膜支架主体的近端直径（D1）：26mm-44mm，覆膜支架主体的远端直径（D2）：20mm-44mm，侧支远端直径（D3）：6mm-14mm，覆膜支架主体长度（L1)：60mm-210mm，侧支长度（L2）：25mm-45mm，侧支后移长度（L3）：5mm-30mm | 套 | 71500 |  | 12
596 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线结构及组成(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和钽)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构，输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。主体支架输送器外径为14F/16F。主体覆膜支架近端直径（D1）：22mm-34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度（L1）：90mm-140mm | 套 | 57000 |  | 12
597 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线结构及组成(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和钽)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构，输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。髂分支支架输送器外径为12F。分支覆膜支架远端直径（D3)：10mm-24mm，分支覆膜支架覆膜长度（L3）：80mm-140mm | 套 | 13500 |  | 12
598 | 术中支架系统 | 由覆膜支架和输送装置组成。覆膜支架中金属支架材料为钴铬镍钼铁合金，覆膜材料为涤纶，使用外科非吸收性缝合线(聚丙烯、涤纶)缝合在支架外;输送装置由拉杆、绑扎线、内芯管和手柄组成。一次性使用。 | 台 | 15000 |  | 12
599 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 覆膜支架包括有裸段覆膜支架和无裸段覆膜支架。覆膜支架均由聚酯(PET)膜通过聚酯(PET)缝合线与多段自扩张的镍钛合金(NiTi)支架段结构及组成缝合而成。覆膜支架由全覆膜与打孔覆膜一体成型。覆膜支架上缝合有铂铱合金显影点。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的导入和释放，主要由锥形头、内管、外管、手柄等零部件组成。覆膜支架近端直径D1（mm）：20-44，覆膜支架远端直径D2（mm）:20-44，无孔覆膜长度L1（mm）：60-260，有孔覆膜长度L2（mm）：0-100；总长度：60-100mm。 | 套 | 31000 |  | 12
600 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 覆膜支架包括有裸段覆膜支架和无裸段覆膜支架。覆膜支架均由聚酯(PET)膜通过聚酯(PET)缝合线与多段自扩张的镍钛合金(NiTi)支架段结构及组成缝合而成。覆膜支架由全覆膜与打孔覆膜一体成型。覆膜支架上缝合有铂铱合金显影点。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的导入和释放，主要由锥形头、内管、外管、手柄等零部件组成。覆膜支架近端直径D1（mm）：20-44，覆膜支架远端直径D2（mm）:20-44，无孔覆膜长度L1（mm）：60-260，有孔覆膜长度L2（mm）：0-100，总长度：120-180mm。 | 套 | 47600 |  | 12
601 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 覆膜支架包括有裸段覆膜支架和无裸段覆膜支架。覆膜支架均由聚酯(PET)膜通过聚酯(PET)缝合线与多段自扩张的镍钛合金(NiTi)支架段结构及组成缝合而成。覆膜支架由全覆膜与打孔覆膜一体成型。覆膜支架上缝合有铂铱合金显影点。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的导入和释放，主要由锥形头、内管、外管、手柄等零部件组成。覆膜支架近端直径D1（mm）：20-44，覆膜支架远端直径D2（mm）:20-44，无孔覆膜长度L1（mm）：60-260，有孔覆膜长度L2（mm）：0-100，总长度：200-220mm。 | 套 | 54000 |  | 12
602 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 覆膜支架包括有裸段覆膜支架和无裸段覆膜支架。覆膜支架均由聚酯(PET)膜通过聚酯(PET)缝合线与多段自扩张的镍钛合金(NiTi)支架段结构及组成缝合而成。覆膜支架由全覆膜与打孔覆膜一体成型。覆膜支架上缝合有铂铱合金显影点。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的导入和释放，主要由锥形头、内管、外管、手柄等零部件组成。覆膜支架近端直径D1（mm）：20-44，覆膜支架远端直径D2（mm）:20-44，无孔覆膜长度L1（mm）：60-260，有孔覆膜长度L2（mm）：0-100，总长度：240-260mm。 | 套 | 62400 |  | 12
603 | 瓣成形环/带 | 弹性成型环和带专为保持修复的二尖瓣或三尖瓣的大小设计，并保留瓣环的生理运动，提供可裁剪的设计，适用于开胸、微创和机器人等手术方式植入，瓣环和带的弹性使其伴随心动周期改变形状，从而帮助优化血流动力学和维护自然的心室功能。 | 枚 | 9000 |  | 12
604 | 瓣膜 | 瓣膜为环上瓣，采用牛心包包被，猪的瓣叶组合设计，更加符合人体生物特性，帮助防止瓣叶与缝合环之前磨损，有助于提高耐久性，瓣叶使用三片大小均匀去除右冠瓣（膈肌条）的瓣叶，猪瓣必须去除膈肌条，促进更好的血流动力学，均匀的压力分布，降低应力。瓣角采用最低的瓣角9mm设计且瓣角可收拢，有效避免左室流出道梗阻，减少LVOT的发生，便于微创和腔镜术式的植入，瓣架使用8个大气压的力即可打开方便后续进行瓣中瓣手术，2遍10秒的冲洗有效缩短术中准备时间。 | 盒 | 34000 |  | 12
605 | 机械心脏瓣膜 | 采取独特的枢轴设计，凹球转轴设计，造就瓣叶打开角度为85度，缝合环采用环上瓣设计，带来更加优秀的孔环比，19号的EOA≥1.7，拥有最大的EOA数据；环上瓣特有的枢轴保护装置（小耳朵）可以减少血管翳，防止卡瓣、瓣周漏的发生，通过枢轴上提的设计使得环上瓣具有同类产品最低的植入高度。 | 个 | 13600 |  | 12
606 | 机械心脏瓣膜 | 采取独特的枢轴设计，凹球转轴设计，造就瓣叶打开角度为85度，缝合环采用环上瓣设计，带来更加优秀的孔环比，19号的EOA≥1.7，环上瓣特有的枢轴保护装置（小耳朵）可以减少血管翳，防止卡瓣、瓣周漏的发生，通过枢轴上提的设计使得环上瓣具有同类产品最低的植入高度。 | 个 | 13600 |  | 12
607 | 瓣膜 | 采用牛心包包被，猪的瓣叶组合设计，更加符合人体生物特性，帮助防止瓣叶与缝合环之前磨损，有助于提高耐久性，瓣叶使用三片大小均匀去除右冠瓣（膈肌条）的瓣叶，猪瓣必须去除膈肌条，促进更好的血流动力学，均匀的压力分布，降低应力。瓣角采用最低的瓣角9mm设计且瓣角可收拢，有效避免左室流出道梗阻，减少LVOT的发生，便于微创和腔镜术式的植入，瓣架使用8个大气压的力即可打开方便后续进行瓣中瓣手术，2遍10秒的冲洗有效缩短术中准备时间。 | 盒 | 30030 |  | 12
608 | 二尖瓣成形环 | 采用前硬后半硬的设计，贴合原有生理解剖形态，3:4设计呈肾形形态。内核：超高分子量聚乙烯（UHWPE）。外覆盖：聚酯纤维缝合环。一体化内芯设计可以从任一方向进行缝合，最大型号34mm，IOA统计≥600mm²,更加适合未来的环中瓣手术。可避免SAM症,保留生理性瓣环三维运动。 | 盒 | 25000 |  | 12
609 | 机械心脏瓣膜 | 用于二尖瓣和主动脉瓣，具有枢轴上提设计，可以更好的避免阻挡冠脉开口，小的轮廓外形减少了异物接触血液，具有更大的孔环比。 | 个 | 11147.5 |  | 12
610 | 胸骨结扎带 | 由结扎带盒带尖组成，结扎带采用复合YY/T 0660超高分子聚合物-聚醚醚酮（PEEK)材料制作，结扎带采用符合ASTM F899中的301不锈钢制造。 | 根 | 3100 |  | 12
611 | 导引导管鞘 | 由导管鞘、扩张器、带冲洗侧臂的可拆卸的止血阀和三通旋塞组成。扩张器外侧的导管鞘的长度：5-6cm，直径：4F/5F/6F/7F/8F，长度：45cm/65cm/90cm/120cm。 | 个 | 2800 |  | 12
612 | 镍钛合金支架系统 | 由自膨式支架和输送系统组成。支架为镍钛合金材质，sinus波纹设计，激光雕刻，闭环结构，防跳装置，无焊接点，带不透射线的显影钽标记。输送系统分为普通输送系统和Flexible输送系统，由导引鞘、内导管、金属套管、Y型接头、手柄、远端标记、近端标记组成。镍合金支架预装在输送系统上。10输送系统，直径16mm/18mm/20mm/22mm，长度：30mm/40mm/60mm/80mm/100mm | 个 | 36000 |  | 12
613 | 镍钛合金支架系统 | 由自膨式支架和输送系统组成。支架为镍钛合金材质，sinus波纹设计，激光雕刻，闭环结构，防跳装置，无焊接点，带不透射线的显影钽标记。输送系统分为普通输送系统和Flexible输送系统，由导引鞘、内导管、金属套管、Y型接头、手柄、远端标记、近端标记组成。支架预装在输送系统上。10输送系统，直径24mm/26mm/28mm/30mm/32mm/34mm/36mm,长度：30mm/40mm/60mm/80mm/100mm | 个 | 42000 |  | 12
614 | 穿刺扩张器 | 由扩张管和手柄两部分组成。适用于经皮扩张皮肤、皮下组织及血管的穿刺通路，建立治疗通道。直径14-24F，最小内径1mm，有效长度260mm。 | 个 | 2980 |  | 12
615 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 是一种整体交换式（0TW）经皮血管腔内成形术（PTA）球囊导管。由末端、球囊、显影环、导管、导管座套管、导管座、保护套管组成。球囊的材质为聚氨酯，为顺应性球囊。输送杆材料PEBAX，直径10-46mm，最小适配鞘12F，适配导丝（inch）0.035，导管有效长度（mm）1000，卸压时间30s，最大充盈体积55ml | 个 | 4500 |  | 12
616 | 大动脉覆膜支架系统 | 由覆膜支架和输送器组成。覆膜支架由网管状支架和覆膜组成，覆膜覆盖在支架外表面上，分直管型和分叉型。为自膨胀式覆膜支架。支架由SUS316L不锈钢材料制成，支架覆膜由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，缝合线采用YY0167规定的聚丙烯材料制成。支架长度100mm | 套 | 26000 |  | 12
617 | 大动脉覆膜支架系统 | 由覆膜支架和输送器组成。覆膜支架由网管状支架和覆膜组成，覆膜覆盖在支架外表面上，分直管型和分叉型。为自膨胀式覆膜支架。支架由SUS316L不锈钢材料制成，支架覆膜由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，缝合线采用YY0167规定的聚丙烯材料制成。支架长度120mm | 套 | 29000 |  | 12
618 | 大动脉覆膜支架系统 | 由覆膜支架和输送器组成。覆膜支架由网管状支架和覆膜组成，覆膜覆盖在支架外表面上，分直管型和分叉型。为自膨胀式覆膜支架。支架由SUS316L不锈钢材料制成，支架覆膜由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，缝合线采用YY0167规定的聚丙烯材料制成。支架长度160-220mm | 套 | 40000 |  | 12
619 | 大动脉覆膜支架系统 | 由覆膜支架和输送器组成。覆膜支架由网管状支架和覆膜组成，覆膜覆盖在支架外表面上，分直管型和分叉型。为自膨胀式覆膜支架。支架由SUS316L不锈钢材料制成，支架覆膜由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，缝合线采用YY0167规定的聚丙烯材料制成。支架直径24-44mm，长度40-220mm | 套 | 43000 |  | 12
620 | 导丝 | 由芯丝、显影绕丝和绕丝组成，其中芯丝材质为304不锈钢，表面涂聚四氮乙烯涂层：显影绕丝材质为铂铉，绕丝材质为304不锈钢，表面整体涂聚四氰乙烯涂层。称外径为0.035"（0.89mm），标称有效长度为260cm | 个 | 2550 |  | 12
621 | 可调弯导管 | 由抗折管和调控手柄组成，远端具有可调弯功能。抗折管主要由管体、尖端和显影环组成；调控手柄由管座和调控旋钮组成。直径6F，内径1mm,外径1.9 mm,有效长度550mm,700mm,900mm,1000mm,1100mm,1200mm,1300mm,可调弯段长度30±10mm，可调弯角度180±30° | 个 | 2400 |  | 12
622 | 可调弯鞘 | 由可调弯鞘管、扩张器、装载器、止血阀、输送钢缆和穿刺导丝组成。鞘管座分硅胶密封阀式（分卡扣式和旋扣式两种）和锁定连接式两种结构。直径6F-14F，有效长度：55cm, 70cm, 80cm, 90cm，调弯长度：30mm, 50mm，调弯角度：0°-160° | 套 | 3600 |  | 12
623 | 外周斑块切除系统 | 用于外周血管系统的斑块切除。当与栓塞保护器配合使用时，可用于严重钙化的血管病变。为切刀驱动器，驱动器含内部电源 | 个 | 8500 |  | 12
624 | 外周斑块切除系统 | 用于外周血管系统的斑块切除。当与栓塞保护器配合使用时，可用于严重钙化的血管病变。为外周斑块切除导管 | 个 | 28928 |  | 12
625 | 药物球囊扩张导管 | 为OTW型球囊扩张导管，由球囊、显影环、内管、外管、应力扩散管和Y型连接件组成，外管表面涂有聚乙烯吡咯烷酮涂层。球囊由聚酰胺制成，表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为 3.0 μg/mm²，载体为碘普罗胺。直径2-7mm，长度20-100cm | 个 | 17500 |  | 12
626 | 药物球囊扩张导管 | 为OTW型球囊扩张导管，由球囊、显影环、内管、外管、应力扩散管和Y型连接件组成，外管表面涂有聚乙烯吡咯烷酮涂层。球囊由聚酰胺制成，表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为 3.0 μg/mm²，载体为碘普罗胺。直径2-7mm，长度220cm | 个 | 20000 |  | 12
627 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 导管由加热元件、导管、手柄组件、启动/停止开关、连接电缆、仪器电缆接头组成。适用于下肢大隐静脉主干曲张的治疗。 | 个 | 9800 | 静脉腔内射频闭合发生器RFI-1000 | 12
628 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | 覆膜支架由金结构及组成属支架和外覆膜组成。支架由钴铬镍钼铁合金组成，覆膜材料为ePTFE。主体支架长度（mm）40-130、分支支架长度（mm）40-100、主体支架直径（mm）20、22、24、26、28、30、32、34、36、分支支架直径（mm）12、14、16、18、20。 | 套 | 37000 |  | 12
629 | 分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统 | 用于治疗近左锁骨下动脉的需要重建左锁骨下动脉血运的Stanford B 型夹层患者。其近端锚定区长度应≥15mm；左锁骨下动脉距离左总动脉≥5mm。由镍钛合金丝、PET膜、PET缝线、SUS316LVM不锈钢以及钽等原材料制成。内嵌分支支架：是自膨式支架，由镍钛合金丝、ePTFE膜、SUS316Lvm不锈钢以及钽等原材料制成。近端直径28mm-42mm；覆膜长度: 160mm-220mm锥度: 0,4,6,8,10；内嵌分支支架：血管接口直径8mm-16mm, 长度: 40mm, 50mm, 60mm；胸主内嵌覆膜支架:输送器外径20F-24F；内嵌分支支架:输送器外径12F；输送系统的柔顺性和抗折性在扭曲血管部位拥有更好的通过性。 | 支 | 78000 |  | 12
630 | 瓣膜成形环 | 成形环由不锈钢，硅橡胶，聚酯布和聚酯缝线制成。成形环内层为不锈钢，中间层为带有缝合翼的硅橡胶，外层为聚酯布，聚酯布上缝有带颜色的标志线。3D双马鞍形弹性生理性全环，前环刚性，后环柔性；全球首创铰链技术，铰链折叠活动度18º，环面交界处保留变形空间；AHCWR15%，铰链设计增加到20%。对应M24到M40,内环直径分别为24mm,26mm,28mm,30mm,32mm,34mm,36mm,38mm,40mm;外环直径为31mm,33mm.35mm,37mm,39mm,41mm,43mm,45mm,47mm;对应AP中间距离分别为18.9mm,19.7mm,21mm,22.3mm,23.6mm，25mm,26.2mm,27.5mm,28.8mm;对应开口面积为297mm²,350mm²,406mm²,465mm²,528mm²,600mm²,669mm²,740mm²,824mm²3D形态生理性弹性环，瓣环水平方向：硬性，缩小固定扩张的瓣环；瓣环垂直方向：弹性，维持瓣环的生理运动。可视化镂空窗口和一刀释放，是植入更加简化。对应T26至36， 内环直径为24mm；26mm,28mm，30mm,32mm,34mm;外环直径31mm,33mm,35mm，37mm,39mm,41mm;开口面积320mm²,380mm²,440mm²,500mm²,580mm²,640mm². | 个 | 18000 |  | 12
631 | 近端吻合辅助系统 | 由止血器(钳式)、穿刺针、扳手和打孔器组成。止血器（钳式）：下夹打开时开合胶管长40mm±5mm，头端封堵面宽14mm±2mm，压臂环宽15mm±2mm。 穿刺针：针管外径2mm±1mm，工作端长45mm±5mm 扳手：六角头端，长145mm±5mm 打孔器：打孔器内径3.5mm-5.0mm，长195mm±5mm 近端吻合辅助系统用于心外科医生在停跳或不停跳冠脉搭桥手术中，在无钙化的升主动脉区域进行1至3个近端吻合时使用，以替代部分阻断钳。避免了钳夹主动脉，减少因主动脉内膜斑块脱落引起的神经系统并发症，同时对血流动力学干扰小； | 套 | 11500 |  | 12
632 | 心脏固定器 | 采用负压吸引，负压吸引头数量小于等于8个,产品头端折叠角度可达到90°,连接臂和底座可达到360度旋转。固定支座最大张开尺寸27mm±5mm;固定头有效长度225mm-31mm，固定头有效宽度为22mm-30mm；连接臂有效长度150mm±15mm； 吸引管软管部分长度460mm±30mm，两根吸引延长管尺寸分别为：1800mm-3600mm | 套 | 19800 |  | 12
633 | 二尖瓣瓣膜成形环 | 1.瓣环尺寸满足24-40mm，适合不同患者的需求。 2.产品适用于因二尖瓣病变或受损而接受手术的患者，产品是由瓣膜成形环、持环器、手柄法兰和缝线组成。成形环由聚酯织物、硅胶环、MP35N合金和聚酯缝线制成，持环器由聚砜组成，手柄法兰由聚苯砜组成。 3.产品需满足半硬质特点，瓣环前环部分需为软性环，瓣环后环部分需为硬性环，符合二尖瓣生理结构和运动周期，保证前叶活动度的同时也保证了后瓣叶有效环缩。 4.成形环需具有两个绿色标记，用于指示前后三角区。 5.瓣环自带腱索导引线，人工腱索修复时，提供瓣环平面的视觉参考,辅助重建人工腱索。 分体式“一刀”切割蓝色卡槽来移除手柄，保留成型环支撑的同时可拆下手柄,为微创手术提供更大的缝合空间。 6.可完全延展为圆形，符合全生命周期管理理念，满足环中瓣介入手术无需再次开胸。 | 个 | 25800 |  | 12
634 | 分支型主动脉覆膜支架系统 | 由覆膜支架、输送系统、导引导管组成，覆膜支架预装于输送系统中。覆膜支架由主体覆膜支架和单侧支覆膜支架缝合而成，主体和侧支支架上有显影点，其中金属支架材料为镍钛合 金，覆膜材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯，缝合线和后释放线圈材料为聚对苯二甲酸乙三醇酯，显影点材料为铂铱合金，覆膜支架上束缚线材料为聚四氟乙烯。输送系统由锥形头、内管、套管、 外管、分支导丝、后释放线等部件组成，外管近端表面涂覆PVP亲水涂层。导引导管由管身、应力 扩散管、连接座、锁紧旋钮组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。规格范围：主体近端直径D1(mm) 26/28/30/32/34/36/38/40/42/44 主体远端直径D2(mm) 20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44 侧支远端直径D3(mm) 6/8/10/12/14 主体长度L1(mm) 60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/ 140/150/160/170/180/190/200/210 侧支长度L2(mm) 25/30/35/40/45 侧支后移长度L3(mm) 5 /10 /15 /20 /25 /30 | 套 | 99980 |  | 12
635 | 血管覆膜支架 | 由输送系统和支架组成。支架为自扩张镍钛合金( Nitinol )支架，两端各有4个射线可探测性钽标记，支架覆有材料为ePTFE的外膜和内膜，内膜内表面含碳。支架预装在输送系统远端的内导管和外鞘之间。 该产品适用于髂和股动脉狭窄的介入治疗。适应症包括:1、球囊扩张之后消减灌注(压力梯度)造成的残留狭窄，尤其是在按照Fontaine分期第III和IV阶段。2、夹层。3、球囊扩张之后造成的脱落的动脉硬化斑块物和内腔阻塞。4 、在扩张之前且在溶栓之后或吸引术之后的阻塞。5、重新形成狭窄或重阻塞。支架外径（mm）：5-13.5，支架长度（mm）：20-120 | 套 | 3283 |  | 12
636 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 球囊扩张式血管覆膜支架由封装在两层ePTFE覆膜中的316L不锈钢电抛光支架构成。覆膜支架预装在具有非顺应性球囊的经导丝OTW输送系统上。球囊轴上的两个不透射线标记指示球囊长度和覆膜支架的两端。输送系统的近端部分包括充盈腔螺纹鲁尔接口和导丝腔鲁尔接口。该产品的输送系统适用于80cm和135cm长度的导管，且兼容0.035”(0.89mm）导丝。球囊扩张式血管覆膜支架用于髂总动脉或髂外动脉粥样硬化性病变。球囊直径（mm）：5-12，支架长度（mm）：16-58，有效长度：80/135 | 套 | 3283 |  | 12
637 | 冷冻消融探头 | 1、需要与冷冻消融设备（主机型号：65CS1)配合使用。 2、在外科手术中对大折返性房性心动过速的成人患者进行冷冻消融治疗，冷冻消融探头由消融端、绝缘套、手柄、管身组成。 3、探头可手动塑形，提升微创手术器械操作灵活性、术野显露。4、可塑性消融探头是波纹状结构，具有抗扭结和热性能，能够更好的增强探头的可塑曲线。 5、消融探头有一个集成的热电偶用于监测消融端的温度。 6、探头规格分为： (1)7cm消融探头，消融端最大长度：70mm，绝缘套外径：7mm (2)10cm消融探头,消融端最大长度：100mm,绝缘套外径：7mm (3)10cm硬消融探头,消融端最大长度100mm,绝缘套外径：7mm | 套 | 43050 | 与冷冻消融设备（主机型号：65CS1) | 12
638 | 瓣膜成型环 | 1.满足26mm-36mm ，用于不同的三尖瓣瓣膜病变需求，由瓣膜成型环和持环器组成。成型环由聚酯织物（PET）、硅胶、钛6铝4钒ELI钛合金环和医用涤纶编织缝线制成，持环器由聚碳酸酯和聚丙烯单纤维丝缝线制成，蒸汽湿热灭菌。2.瓣环三维解剖形态，符合人体三尖瓣的CT数据，完整的贴合生理立体形态，额外的形态挤压功能，解决瓣环扩张问题，优化瓣叶接合，达到更好的防止远期三尖瓣返流的效果。3.右头端应为软性，进一步避免传导阻滞，减小组织应力避免撕裂。4.满足瓣膜成型环上用彩色缝合线标记3个点，这3个标记需对应三尖瓣的缝合处。5.满足低剖面高度为3.3mm，易于植入。6.非闭合成形环具有大面积开放区域，可避免阻断心脏传导系统。7.MRI条件下静磁场满足3T | 个 | 16500 |  | 12
639 | 猪生物瓣膜假体 | 1.满足25-33mm，用于替代病理或假体的二尖瓣瓣膜，原材料取自猪的主动脉，成品浸泡于0.2%的戊二醛溶液中，支架是乙缩醛聚合物制成，支架上覆以聚酯纤维，缝线为PTFE，瓣膜有Haynes Alloy No.25合金制成的射线可探测性标记。二尖瓣膜安装于Cinch夹套上,附件为持瓣手柄和手柄锁定螺母。2.具有Cinch旋转收缩瓣角装置，实现最佳瓣角收缩，根部狭窄的病人在微创术中防止挂线，减少植入时触碰左室壁导致破裂的风险。3.提取自猪的完整主动脉，而非拼接、具有射线可探测性标记。 4.AOA抗钙化可以与瓣膜中的乙醛自由基共价结合，抗钙化剂延缓钙离子进入组织速度，实现抗钙化效果。 | 个 | 49000 |  | 12
640 | 组织固定系统 | 1.用于不停跳心脏冠状动脉搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。2. 组织固定装置由组织固定头、柔性臂、装配夹、转动架、张力指示器、旋钮、夹紧把手、吸管、管夹、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。3.柔性臂的长度应≥17.3cm,长柔性臂有效的距离，能够在术中更容易接近所有血管操作。4.吸盘透明纤薄、2cm的低侧高塔台、更小鲸尾最大程度改善手术视野，大幅提高操作空间。5.柔性臂需具硅胶保护套，保护缝线和组织不受损。 6.塔台可360度旋转,便于触达所有血管。7.顺时针转动旋钮以固定关节臂，关节臂达到最大张力时，张力指示器呈现红色。 | 个 | 15800 |  | 12
641 | 植入式左心室辅助系统 | 由植入部件、体外部件、手术部件组成，植入部件包括：左心室辅助泵、顶环（心尖缝合环)、出口管;体外部分包括：连接器保护套、控制器、可充电锂电池组、电源适配器、充电座、通讯适配器(选配)、监视器（选配)、随身包、淋浴包,手术附件包括：开孔刀、拉线刀、连接器密封套。血泵直径34毫米、厚度26毫米、重量约90克，是同类产品中一款体积最小、重量最轻的轴向磁悬浮技术全磁悬浮人工心脏。 | 套 | 578000 |  | 12
642 | 外科用封合剂 | 是一种双组分（粉、液），即时反应固化封闭型器械。包含粉末、液体、试剂盒。粉末成份为两种聚乙二醇（PEGs）组成。液体成分由盐酸稀释液（溶液A，pH值2.1-2.3），磷酸二氢钠、碳酸钠（溶液B，pH值9.6-9.8）组成试剂盒包括液体成分袋，粉剂成分袋以及喷嘴袋。喷嘴袋含有两个一次性使用喷嘴，长7cm，材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，聚氨酯，不锈钢。外科用封合剂及其配件均不含乳胶，仅作为一次性无菌单元供应。用于血管重建时通过机械封闭方式辅助止血。 | 支 | 6150 |  | 12
643 | β2-微球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1（R1）：2×12mL、试剂2（R2）：2× 12mL、校准品：1× 1mL（复溶后体积） | 盒 | 2835 | cobas c701/C502 | 13
644 | β2-微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 140 测试、 校准品：1× 1mL（复溶后体积） | 盒 | 4094 | cobas c701/C502 | 13
645 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C定标液 | 4 × 1 mL | 盒 | 5079 | cobas c701/C502 | 13
646 | 不饱和铁结合力检测试剂盒（比色法） | 300测试 | 盒 | 201 | cobas c701/C502 | 13
647 | 蛋白质病理值质控品（尿液/脑脊液） | 4 × 3 mL | 盒 | 2261 | cobas c701/C502 | 13
648 | 蛋白质多项校准品 | 5 × 1 mL | 盒 | 1008 | cobas c701/C502 | 13
649 | 蛋白质校准品（尿液/脑脊液） | 5×1 mL | 盒 | 1812 | cobas c701/C502 | 13
650 | 电解质参比液 | 500 mL | 盒 | 730 | cobas c701/C502 | 13
651 | 电解质参比液 | 5 × 300 mL | 盒 | 1124 | cobas c701/C502 | 13
652 | 电解质内标液 | 浓缩型：供配成5 × 600 mL | 盒 | 4626 | cobas c701/C502 | 13
653 | 电解质内标液 | 浓缩型：供配成2 ×2000 mL | 盒 | 1405 | cobas c701/C502 | 13
654 | 多项生化校准品 | 12×3 mL（冻干粉，复溶后体积） | 盒 | 1346 | cobas c701/C502 | 13
655 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定标液 | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1604 | cobas e801 | 13
656 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定量测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 16255 | cobas e801 | 13
657 | 肺癌相关肿瘤标志物质控品 | 4×3.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 2800 | cobas e801 | 13
658 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 1632 | cobas e801 | 13
659 | 胱抑素C检测试剂盒（免疫比浊法） | 225测试 | 盒 | 5707 | cobas c701/C502 | 13
660 | 胱抑素C检测试剂盒（免疫比浊法） | 225测试 | 盒 | 5707 | cobas c701/C502 | 13
661 | 胱抑素C检测用质控品 | 质控品 1： 3 × 1 mL ，质控品 2：3 × 1 mL ，质控品 3：3 × 1 mL。 | 盒 | 7469 | cobas e801 | 13
662 | 甲胎蛋白定标液 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 1667 | cobas e801 | 13
663 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 4×1.5mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1145 | cobas e801 | 13
664 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 3852 | cobas e801 | 13
665 | 类风湿因子校准液 | 5×1mL | 盒 | 1264 | cobas c701/C502 | 13
666 | 类风湿因子质控品 | 水平1:2*1.0mL；水平2:2*1.0mL | 盒 | 1200 | cobas c701/C502 | 13
667 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 2213 | cobas e801 | 13
668 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 4128 | cobas e801 | 13
669 | 免疫通用质控品 | 4×3.0ml（冻干品复溶体积） | 盒 | 887 | cobas e801 | 13
670 | 前白蛋白-抗链球菌溶血素O-铜蓝蛋白检测用校准品 | 3 x 1mL | 盒 | 1056 | cobas c701/C502 | 13
671 | 轻链κ检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 2139 | cobas e801 | 13
672 | 轻链κ检测试剂盒（免疫比浊法） | 100 测试 | 盒 | 2128.5 | cobas e801 | 13
673 | 轻链λ检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 2123.1 | cobas e801 | 13
674 | 轻链λ检测试剂盒（免疫比浊法） | 100测试 | 盒 | 2123.1 | cobas e801 | 13
675 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 2374 | cobas e801 | 13
676 | 糖类抗原19-9定标液CA | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 2374 | cobas e801 | 13
677 | 微量白蛋白抗原过剩检测试剂盒(免疫比浊法) | 11mL | 盒 | 586 | cobas e801 | 13
678 | 样本稀释液 | 2×2000 mL | 盒 | 2444.12 | cobas e801 | 13
679 | 样本稀释液 | 5×300 mL | 盒 | 1233 | cobas e801 | 13
680 | 总前列腺特异性抗原定标液 | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 1667 | cobas e801 | 13
681 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 600mL×4袋/盒 | 盒 | 5500 | HA-8180 | 13
682 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 600mL×2袋/盒 | 盒 | 5000 | HA-8180 | 13
683 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2L*3瓶/盒 | 盒 | 6500 | HA-8180 | 13
684 | 糖化血红蛋白层析柱 | 80 | 盒 | 10000 | HA-8180 | 13
685 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2L*3瓶/盒 | 盒 | 11500 | HA-8180 | 13
686 | 糖化血红蛋白校准品 | 校准品80(低)冻干粉3ML*1或5ML*2相当量/瓶*1瓶,校准品80(高)冻干粉3ML*1或5ML*2相当量/瓶*1瓶,校准品专用溶解液15ml/瓶*1瓶 | 盒 | 0 | HA-8180 | 13
687 | 洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） | 600ml*4袋/盒 | 盒 | 11200 | HA-8180 | 13
688 | 洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） | 600ml*2袋/盒 | 盒 | 8100 | HA-8180 | 13
689 | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：2×60ml R2：2×15ml | 盒 | 3084.6 |  | 13
690 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1：1×40mL R2：1×10mL | 盒 | 5335 |  | 13
691 | 尿碘测定试剂盒（比色法） | 200测试 消化剂:200测试 | 盒 | 4324 |  | 13
692 | 脂联素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1：1×60mL R2：1×15mL | 盒 | 13000 |  | 13
693 | 前白蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | 480测试/盒（试剂1：3×20mL、试剂2：1×20mL） | 盒 | 1262.7 | cobas c702/c501 | 13
694 | β2-微球蛋白测定剂盒 （免疫比浊法） | 试剂1:62mL×3、试剂2:48mL×1 | 盒 | 1558.11 |  | 13
695 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法） | 试剂1:50mL×3、试剂2:10mL×3 | 盒 | 3091.96 |  | 13
696 | 胱抑素C测定试剂盒 （免疫比浊法） | 试剂1:50mL×2、试剂2:10mL×2 | 盒 | 1393.4 |  | 13
697 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1:45mL×1、试剂2:15mL×1 | 盒 | 568.81 |  | 13
698 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | 试剂1:50mL×1、试剂2:7mL×1 | 盒 | 1645.29 |  | 13
699 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法） | 试剂1:45mL×2、试剂2:15mL×2 | 盒 | 1722 |  | 13
700 | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1:45mL×3、试剂2:15mL×3 | 盒 | 1769.4 |  | 13
701 | 脂蛋白a测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | 试剂1:59mL×3、试剂2:59mL×1 | 盒 | 1975.32 |  | 13
702 | 总胆汁酸测定试剂盒 (酶循环法) | 试剂1:60mL×3、试剂2:60mL×1 | 盒 | 981.33 |  | 13
703 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2969 | HISCL-5000 | 13
704 | cobas c pack试剂空盒 | 1PC | 盒 | 507 | cobas c702/c501 | 13
705 | C肽检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 848.3 | cobas e801 | 13
706 | 缓冲液 | 2×2L | 盒 | 1336 | cobas e801 | 13
707 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 (比色法) | 1050测试/盒 | 盒 | 729 | cobas c702/c501 | 13
708 | 碱性洗液 | 102ml | 盒 | 327 | cobas c702/c501 | 13
709 | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 24000 | cobas e801 | 13
710 | 前白蛋白检测试剂盒 (免疫比浊法) | 150测试/盒 | 盒 | 1612 | cobas c702/c501 | 13
711 | 氢氧化钠基础洗液 | 2*1.8L | 盒 | 438 | cobas c702/c501 | 13
712 | 清洗液 | 2×2 L | 盒 | 1271 | cobas e801 | 13
713 | 清洗液 | 96mL | 盒 | 553 | cobas c702/c501 | 13
714 | 人附睾蛋白4检测试剂盒 (电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 5376 | cobas e801 | 13
715 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 750测试/盒 | 盒 | 484 | cobas c702/c501 | 13
716 | 三丙胺缓冲液 | 2 × 2 L | 盒 | 1377 | cobas e801 | 13
717 | 酸性洗液 | 119mL | 盒 | 382 | cobas c702/c501 | 13
718 | 糖类抗原125检测试剂盒 (电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 12665 | cobas e801 | 13
719 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 6392 | cobas e801 | 13
720 | 铁检测试剂盒(比色法) | 750测试/盒 | 盒 | 225 | cobas e801 | 13
721 | 样本稀释液 | 119mL/盒 | 盒 | 551 | cobas c702/c501 | 13
722 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 748.5 | cobas e801 | 13
723 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) | 500测试/盒 | 盒 | 289 | cobas c702/c501 | 13
724 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | 700测试/盒 | 盒 | 268.5 | cobas c702/c501 | 13
725 | 125孔存档架 | 1pc | 个 | 378 | cobas c702/c501 | 13
726 | 801分析吸头/分析杯 | 36*105个/盒 | 盒 | 4488 | cobas e801 | 13
727 | Archiving Cap归档试管盖 | 5000 pcs | 盒 | 2160 | cobas c702/c501 | 13
728 | c501/c502比色杯 | 24件 | 盒 | 11921 | cobas c702/c501 | 13
729 | cobas c 501/502清洗液 | 12*59ml | 盒 | 3837 | cobas c702/c501 | 13
730 | cobas c pack 试剂空盒 | / | 盒 | 80 | cobas c702/c501 | 13
731 | C反应蛋白检测试剂盒(胶乳法) | 300测试 | 盒 | 4035 | cobas c702/c501 | 13
732 | C反应蛋白检测试剂盒(胶乳法) | 250测试 | 盒 | 2804.57 | cobas c702/c501 | 13
733 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 500测试 | 盒 | 3295 | cobas c702/c501 | 13
734 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 250测试 | 盒 | 1647 | cobas c702/c501 | 13
735 | C反应蛋白检测用质控品 | 5×0.5mL | 盒 | 852 | cobas c702/c501 | 13
736 | C-肽定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1376 | Cobas e801 | 13
737 | HALOGEN LAMP卤钨灯 | 12V/50W | 盒 | 5211 | cobas c702/c501 | 13
738 | HIT 917 酸性洗液 | 12*66ml | 盒 | 536 | cobas c702/c501 | 13
739 | Modular 用的定标架子1-10号STD-RACK，CALIBRATION C001-C010 BLACK | 10个/盒 | 盒 | 6526 | cobas c702/c501 | 13
740 | Modular 用的定标架子11-20号STD-RACK，CALIBRATION C011-C020 BLACK | 10个/盒 | 盒 | 6526 | cobas c702/c501 | 13
741 | Reaction Cell | 1*56pc | 盒 | 34269 | cobas c702/c501 | 13
742 | Sample Cup Micro13/16 | 2*450 | 盒 | 650 | cobas c702/c501 | 13
743 | α1-Micro α1-微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：2*20ml,试剂2：2*5ml | 盒 | 2490 | cobas c702/c501 | 13
744 | β2 微球蛋白血清质控品 | 水平1：2×1.0 mL，水平2：2×1.0 mL 。 | 盒 | 2391 | cobas c702/c501 | 13
745 | β-胶原特殊序列定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1952 | Cobas e801 | 13
746 | β-胶原特殊序列检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 4050 | cobas e801 | 13
747 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 5714 | Cobas e801 | 13
748 | 癌胚抗原定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1720 | Cobas e801 | 13
749 | 氨/乙醇/二氧化碳检测用校准品 | 2×4 mL | 盒 | 1344 | cobas c702/c501 | 13
750 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用病理值质控品 | 5×4mL | 盒 | 1623 | cobas c702/c501 | 13
751 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用正常值质控品 | 5×4mL | 盒 | 1623 | cobas c702/c501 | 13
752 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) | 750测试 | 盒 | 218 | cobas c702/c501 | 13
753 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) | 300测试 | 盒 | 87 | cobas c702/c501 | 13
754 | 比色杯清洗液 | 50ml | 盒 | 148 | cobas c702/c501 | 13
755 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 1100测试 | 盒 | 453 | cobas c702/c501 | 13
756 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 500测试 | 盒 | 205 | cobas c702/c501 | 13
757 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 16*1.3ml | 盒 | 3200 | Cobas e801 | 13
758 | 补体C3c检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 709 | Cobas c702/c501 | 13
759 | 补体C3c检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 709 | Cobas c702/c501 | 13
760 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 711 | Cobas c702/c501 | 13
761 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 711 | Cobas c702/c501 | 13
762 | 不饱和铁结合力检测试剂盒（比色法） | 100测试 | 盒 | 201 | Cobas c702/c501 | 13
763 | 参比电极 | Reference electrode | 盒 | 6503 | Cobas c702/c501 | 13
764 | 触珠蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 1660.5 | Cobas c702/c501 | 13
765 | 雌二醇定标液 Estradiol Ⅲ CalSet | 4 x 1.0 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1406.59 | Cobas e801 | 13
766 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Estradiol Ⅲ | 300测试/盒 | 盒 | 2170.65 | Cobas e801 | 13
767 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 3615 | Cobas e801 | 13
768 | 促甲状腺素定标液 | 4×1.3mL | 盒 | 1767.6 | Cobas e801 | 13
769 | 促甲状腺素受体抗体定标液 | 4 × 2.0 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1125 | Cobas e801 | 13
770 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 13521 | Cobas e801 | 13
771 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒 （电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 2170.65 | Cobas e801 | 13
772 | 促肾上腺皮质激素定标液 | 4 × 1.0 mL | 盒 | 2825 | Cobas e801 | 13
773 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 5415 | cobas e801 | 13
774 | 催化剂 | 9*12ml | 盒 | 1380 | Cobas c702/c501 | 13
775 | 催乳素定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1247 | Cobas e801 | 13
776 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 2170.65 | Cobas e801 | 13
777 | 蛋白质正常值质控品（尿液/脑脊液） | 4 × 3 mL | 盒 | 2261 | Cobas c702/c501 | 13
778 | 地高辛检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 4428.9 | cobas e801 | 13
779 | 电解质定标液 | 电解质低值定标液：10×3mL | 盒 | 576 | Cobas e801 | 13
780 | 电解质定标液 | 电解质高值定标液：10×3mL | 盒 | 576 | Cobas e801 | 13
781 | 多标记物质控品 | 6 × 2.0 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1364 | Cobas c702/c501 | 13
782 | 多项生化低值质控品 | 20*5mL（冻干粉，复溶后体积） | 盒 | 3550 | Cobas c702/c501 | 13
783 | 多项生化高值质控品 | 20*5mL（冻干粉，复溶后体积） | 盒 | 4206 | Cobas c702/c501 | 13
784 | 多用洗液 | 12*59ml | 盒 | 867 | Cobas c702/c501 | 13
785 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 10143 | Cobas e801 | 13
786 | 睾酮定标液 | 4×1.0 mL | 盒 | 1236 | Cobas e801 | 13
787 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 5925 | Cobas e801 | 13
788 | 骨钙素定标液 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 1790 | Cobas e801 | 13
789 | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 4049 | cobas e801 | 13
790 | 环孢霉素定标液 | 6*1.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 11400 | Cobas e801 | 13
791 | 环孢霉素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 34983 | cobas e801 | 13
792 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 2170.65 | Cobas e801 | 13
793 | 黄体生成素定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1235 | Cobas e801 | 13
794 | 肌钙蛋白质控品 | 4×2.0mL | 盒 | 1377 | Cobas e801 | 13
795 | 肌红蛋白定标液 | 4 × 1.0 mL | 盒 | 1919.23 | Cobas e801 | 13
796 | 肌红蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 3995 | cobas e801 | 13
797 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液CalSet CK-MB | 4X1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 1486.8 | Cobas e801 | 13
798 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法)CK-MB | 100测试/盒 | 盒 | 2231 | cobas e801 | 13
799 | 肌酸激酶同工酶检测用校准品C.f.a.s CK-MB | 3 x 1mL | 盒 | 865 | Cobas c702/c501 | 13
800 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 5772 | Cobas e801 | 13
801 | 甲型肝炎病毒抗体（IgM)质控液 | 16×0.67 mL | 盒 | 4082 | Cobas e801 | 13
802 | 甲型肝炎病毒抗体质控液 | 4 x 4.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 3093 | Cobas e801 | 13
803 | 甲状旁腺素(1-84)检测试剂盒(电化学发光法) PTH (1-84) | 100测试/盒 | 盒 | 7108 | cobas e801 | 13
804 | 甲状旁腺素定标液CalSet PTH | 4×1.0 mL（冻干品, 复溶体积） | 盒 | 1545 | Cobas e801 | 13
805 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) PTH | 300测试/盒 | 盒 | 16314 | Cobas e801 | 13
806 | 甲状腺球蛋白定标液 Tg II CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 1828.48 | Cobas e801 | 13
807 | 甲状腺球蛋白核实试剂 Tg ⅡConfirmatory Test | 50T | 盒 | 1771 | Cobas e801 | 13
808 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Tg II | 300测试/盒 | 盒 | 5618 | Cobas e801 | 13
809 | 甲状腺球蛋白抗体定标液Anti-Tg CalSet | 4×1.5 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1233 | Cobas e801 | 13
810 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-Tg | 300测试/盒 | 盒 | 6516 | Cobas e801 | 13
811 | 甲状腺素定标液 T4 CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 1859 | Cobas e801 | 13
812 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys T4 | 300测试/盒 | 盒 | 3750 | Cobas e801 | 13
813 | 甲状腺相关自身抗体质控品 PreciControl ThyroAB | 4×2.0mL | 盒 | 2747 | Cobas e801 | 13
814 | 钾电极 | Potassium electrode | 盒 | 3633 | Cobas c702/c501 | 13
815 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) (ALP2) | 1050测试 | 盒 | 729 | Cobas c702/c501 | 13
816 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) (ALP2) | 400测试 | 盒 | 253.44 | Cobas c702/c501 | 13
817 | 降钙素定标液 Calcitonin CalSet | 4×1.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 4027.5 | Cobas e801 | 13
818 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 3902 | cobas e801 | 13
819 | 降钙素原检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 21600 | Cobas e801 | 13
820 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 5921 | cobas e801 | 13
821 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 4 × 2.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 2305 | cobas e801 | 13
822 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 400测试 | 盒 | 1946 | Cobas c702/c501 | 13
823 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 1946 | Cobas c702/c501 | 13
824 | 抗缪勒管激素定标液 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 2325 | Cobas e801 | 13
825 | 抗缪勒管激素质控品 | 4 × 2.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 7353 | Cobas e801 | 13
826 | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 500测试 | 盒 | 486 | Cobas c702/c501 | 13
827 | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 486 | Cobas c702/c501 | 13
828 | 卵泡刺激素定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1611 | Cobas e801 | 13
829 | 氯电极 | Chloride electrode | 盒 | 3932 | Cobas c702/c501 | 13
830 | 免疫多项质控品 | 4×3.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1443 | Cobas e801 | 13
831 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 1110 | Cobas c702/c501 | 13
832 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 500测试 | 盒 | 2850 | Cobas c702/c501 | 13
833 | 免疫球蛋白E定标液 | 4 × 1.0 mL | 盒 | 1661 | Cobas e801 | 13
834 | 免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 2792 | cobas e801 | 13
835 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 218.21 | Cobas c702/c501 | 13
836 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 500测试 | 盒 | 727.35 | Cobas c702/c501 | 13
837 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 720 | Cobas c702/c501 | 13
838 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 500测试 | 盒 | 2850 | Cobas c702/c501 | 13
839 | 免疫抑制药物质控品 | 3 × 3.0 mL (冻干品，复溶体积) | 盒 | 5049 | cobas e801 | 13
840 | 钠电极 | Sodium electrode | 盒 | 3633 | Cobas c702/c501 | 13
841 | 脑利钠肽前体定标液CalSet proBNP II | 4×1.0 mL（冻干品, 复溶体积） | 盒 | 1435 | Cobas e801 | 13
842 | 皮质醇定标液 Cortisol II CalSet | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 1575.9 | Cobas e801 | 13
843 | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 9555 | Cobas e801 | 13
844 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试 | 盒 | 1049 | Cobas c702/c501 | 13
845 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | 1049 | Cobas c702/c501 | 13
846 | 氢氧化钠 | 66ml | 盒 | 161 | Cobas c702/c501 | 13
847 | 清洗液 | 12*20ml | 盒 | 1285 | Cobas c702/c501 | 13
848 | 清洗液 ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean | 5×100ml | 盒 | 2814 | Cobas c702/c501 | 13
849 | 人附睾蛋白4定标液 HE4 CalSet | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 3255 | Cobas e801 | 13
850 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 5376 | cobas e801 | 13
851 | 人附睾蛋白4质控品 PreciControl HE4 | 4×1.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 2111.4 | cobas e801 | 13
852 | 人绒毛膜促性腺激素定标液HCG+β CalSet | 4 × 1.0 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1338 | Cobas e801 | 13
853 | 人生长激素定标液 | 4 × 1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 3607.68 | Cobas e801 | 13
854 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HCG+β | 300测试/盒 | 盒 | 2319 | Cobas e801 | 13
855 | 乳酸检测试剂盒(比色法)Lactate Gen.2(LACT2) | 100测试 | 盒 | 92 | Cobas c702/c501 | 13
856 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 300测试 | 盒 | 194 | Cobas c702/c501 | 13
857 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 T3 CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 1667 | Cobas e801 | 13
858 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys T3 | 300测试/盒 | 盒 | 3834 | Cobas e801 | 13
859 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法) Elecsys NSE | 300测试/盒 | 盒 | 12052 | Cobas e801 | 13
860 | 神经元特异性烯醇化酶稀释液 Diluent NSE | 4×3mL | 盒 | 1780 | Cobas e801 | 13
861 | 酸性磷酸酶检测试剂盒（比色法)（ACP/ACP2） | 4x100测试 | 盒 | 1907 | Cobas c702/c501 | 13
862 | 酸性洗液 | 2*1800ml | 盒 | 2258 | Cobas c702/c501 | 13
863 | 酸性洗液 | 50ml | 盒 | 161 | Cobas c702/c501 | 13
864 | 他克莫司定标液 Tracrolimus CalSet | 6×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 11400 | Cobas e801 | 13
865 | 他克莫司检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 34983 | Cobas e801 | 13
866 | 糖类抗原125 检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 12159 | Cobas e801 | 13
867 | 糖类抗原125定标液 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1964 | Cobas e801 | 13
868 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 10311 | Cobas e801 | 13
869 | 糖类抗原15-3定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 2376 | Cobas e801 | 13
870 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 12069 | Cobas e801 | 13
871 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 13376 | Cobas e801 | 13
872 | 糖类抗原72-4定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 2374 | Cobas e801 | 13
873 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（比色法） | 1100测试 | 盒 | 474 | Cobas c702/c501 | 13
874 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（比色法） | 500测试 | 盒 | 219 | Cobas c702/c501 | 13
875 | 条码色带 | 50*18mm | 盒 | 1547 | Cobas c702/c501 | 13
876 | 条码纸 | 50*18mm | 卷 | 1806 | Cobas c702/c501 | 13
877 | 铁蛋白定标液 | 4×1.0mL | 盒 | 1217 | Cobas e801 | 13
878 | 铁检测试剂盒(比色法) | 200测试 | 盒 | 60 | Cobas c702/c501 | 13
879 | 铁检测用校准品FE Standard | 1 × 75mL | 盒 | 1091 | Cobas c702/c501 | 13
880 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶比色法） (HCYS) | 100测试 | 盒 | 639.41 | Cobas c702/c501 | 13
881 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶比色法）(HCYS) | 200测试 | 盒 | 1278.82 | Cobas c702/c501 | 13
882 | 同型半胱氨酸检测用校准品 Homocysteine Calibrator Kit | 2 x 3 mL | 盒 | 933.3 | Cobas c702/c501 | 13
883 | 同型半胱氨酸检测用质控品 Homocysteine Control Kit | 质控 1：2 × 3 mL；质控 2：2 × 3 mL 。 | 盒 | 529 | Cobas c702/c501 | 13
884 | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Albumin Gen.2(ALBT2) | 100测试 | 盒 | 160.98 | Cobas c702/c501 | 13
885 | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)Tina-quant Albumin Gen.2(ALBT2) | 750测试 | 盒 | 1207.35 | Cobas c702/c501 | 13
886 | 维生素B12定标液 VB12 Ⅱ calset | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 1851 | Cobas e801 | 13
887 | 维生素B12检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Vitamin B12 II | 300测试/盒 | 盒 | 10953 | Cobas e801 | 13
888 | 胃泌素释放肽前体定标液 ProGRP CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 4600 | Cobas e801 | 13
889 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys ProGRP | 100测试/盒 | 盒 | 5325 | cobas e801 | 13
890 | 心肌质控品 PreciControl Cardiac II | 4×2.0 mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 2673 | cobas e801 | 13
891 | 性激素结合球蛋白定标液 SHBG CalSet | 4*1ml | 盒 | 2317 | Cobas e801 | 13
892 | 洋地黄毒苷定标液 Digitoxin CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 3139 | Cobas e801 | 13
893 | 洋地黄毒苷检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Digitoxin | 100测试/盒 | 盒 | 5020 | cobas e801 | 13
894 | 样本杯 | 20*250 | 盒 | 1626 | Cobas c702/c501 | 13
895 | 样本架托盘TRAY ASSY | 1PC | 盒 | 6250 | Cobas c702/c501 | 13
896 | 样本稀释液 Diluent Estradiol/Progesterone | 2×22mL | 盒 | 1615 | Cobas c702/c501 | 13
897 | 样本稀释液 Diluent NaCL 9%(NACL ) | 50mL | 盒 | 232 | Cobas c702/c501 | 13
898 | 样本稀释液 Diluent Universal | 36mL | 盒 | 622 | cobas e801 | 13
899 | 样本稀释液Diluent MultiAssay | 36mL | 盒 | 1886 | cobas e801 | 13
900 | 样本针清洗液2 | 12*20ml | 盒 | 326 | Cobas c702/c501 | 13
901 | 叶酸定标液 CalSet Folate | 4×1.0 mL（冻干品, 复溶体积） | 盒 | 1668.03 | Cobas e801 | 13
902 | 叶酸检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Folate III | 300测试/盒 | 盒 | 10953 | Cobas e801 | 13
903 | 胰岛素定标液 Insulin CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 1410 | Cobas e801 | 13
904 | 游离β-绒毛膜促性腺激素定标液free βhCG CalSet | 4X1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 5090 | Cobas e801 | 13
905 | 游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys free β hCG | 100测试/盒 | 盒 | 4068 | cobas e801 | 13
906 | 游离甲状腺素定标液 CalSet FT4 III | 4×1.0mL | 盒 | 1667 | Cobas e801 | 13
907 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys FT4 III | 300测试/盒 | 盒 | 3774 | Cobas e801 | 13
908 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys free PSA | 300测试/盒 | 盒 | 13631 | Cobas e801 | 13
909 | 游离前列腺特异性抗原定标液free PSA CalSet | 4×1.0 mL | 盒 | 1413 | Cobas e801 | 13
910 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 FT3 III CalSet | 4×1.0mL | 盒 | 1667 | Cobas e801 | 13
911 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法）Elecsys FT3 Ⅲ | 300测试/盒 | 盒 | 3765 | Cobas e801 | 13
912 | 孕酮定标液 Progesterone III calset | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | 1224 | Cobas e801 | 13
913 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Progesterone III | 300测试/盒 | 盒 | 2020.95 | Cobas e801 | 13
914 | 脂蛋白(a)检测用校准品Preciset Lp(a)Gen.2 | 5*1ml（冻干粉，复溶后体积） | 盒 | 1902 | Cobas c702/c501 | 13
915 | 脂蛋白(a)检测用质控品 PreciControl Lp(a) Gen.2 | 低水平：2 × 1 mL（冻干粉，复溶后体积）；高水平：2 × 1 mL （冻干粉，复溶后体积） | 盒 | 1930 | Cobas c702/c501 | 13
916 | 脂肪酶检测试剂盒(比色法) Lipase Colorimetric assay(LIPC) | 580测试 | 盒 | 1206.4 | Cobas c702/c501 | 13
917 | 脂肪酶检测试剂盒(酶比色法)Lipase Colorimetric assay(LIPC) | 200测试 | 盒 | 416 | Cobas c702/c501 | 13
918 | 脂类多项检测用校准品 C.f.a.s Lipids | 3 × 1 mL | 盒 | 399 | Cobas c702/c501 | 13
919 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) Bilirubin Direct Gen.2(BILD2) | 350测试 | 盒 | 221 | Cobas c702/c501 | 13
920 | 肿瘤标志物质控品 PreciControl Tumor Marker | 4×3.0mL/盒 | 盒 | 3544 | Cobas e801 | 13
921 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) Tina-quant Transferrin ver.2(TRSF2) | 100测试 | 盒 | 186 | Cobas c702/c501 | 13
922 | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）Tina-quant Trasferrin ver.2(TRSF2) | 500测试 | 盒 | 930 | Cobas c702/c501 | 13
923 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液total P1NP CalSet | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 2704 | Cobas e801 | 13
924 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys total P1NP | 100测试/盒 | 盒 | 5620 | cobas e801 | 13
925 | 总胆红素检测试剂盒(重氮法)Bilirubin Total Gen.3 (BILT3) | 250测试 | 盒 | 156 | Cobas c702/c501 | 13
926 | 总胆红素检测试剂盒(重氮法)Bilirubin Total Gen.3（BILT3） | 600测试 | 盒 | 422 | Cobas c702/c501 | 13
927 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) Total Protein Gen.2(TP2) | 700测试 | 盒 | 242 | Cobas c702/c501 | 13
928 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) Total Protein Gen.2(TP2) | 300测试 | 盒 | 102 | Cobas c702/c501 | 13
929 | 总前列腺特异性抗原（PSA）测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys total PSA | 300测试/盒 | 盒 | 12285 | Cobas e801 | 13
930 | 缓冲液 | 2×2L | 盒 | 1336 | cobas e801 | 13
931 | 白蛋白试剂盒（溴甲酚绿法） | 测定试剂：3×450T，校准品：2×1mL | 盒 | 83.3 | cobas c701/c502 | 13
932 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒（液体）（紫外-乳酸脱氢酶法） | R1：3×400T，R2：2×600T | 盒 | 106.08 | cobas c701/c502 | 13
933 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 （AMP缓冲液法） | R1：3×380T，R2：1×1140T | 盒 | 168.72 | cobas c701/c502 | 13
934 | 前白蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：4×510T，R2：2×1020T，校准品：5×0.5mL | 盒 | 3328.67 | cobas c701/c502 | 13
935 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（乳酸法） | R1：3×430T，R2：1×1290T | 盒 | 200.21 | cobas c701/c502 | 13
936 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒（液体） （紫外-苹果酸脱氢酶法） | R1：3×410T，R2：2×615T | 盒 | 115.99 | cobas c701/c502 | 13
937 | 总蛋白试剂盒 （双缩脲比色法） | 测定试剂：3×410T，校准品：2×1mL | 盒 | 90.9 | cobas c701/c502 | 13
938 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | 500*20/箱 | 盒 | 51600 | 型号 AU5821 | 13
939 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1400 | HISCL5000 | 13
940 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | P-FDP 缓冲液（P-FDP R1）：10ml*2，P-FDP乳胶液（P-FDP R2）:10ml*2 | 盒 | 4070 | CN-6000 | 13
941 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | P-FDP 缓冲液（P-FDP R1）：5ml*2，P-FDP乳胶液（P-FDP R2）:5ml*2 | 盒 | 2035 | CN-6000 | 13
942 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 3*1ml | 盒 | 1500 | CN-6000 | 13
943 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 低浓度（L）:1ml*3 高浓度（H）:1mL*3 | 盒 | 1995 | CN-6000 | 13
944 | 样本稀释液 | 38ml*1 | 盒 | 171 | CN-6000 | 13
945 | 待测物清洗液 | I型：10×：500mL*2瓶/盒 | 盒 | 280 | SMART 500S | 13
946 | 待测物清洗液 | III型：100mL*2瓶/盒 | 盒 | 314 | SMART 500S | 13
947 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG测定试剂（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 21000 | SMART 500S | 13
948 | 全自动免疫检验系统用底物液 | I型：规格2:2瓶/盒（底物液A:100ml*1瓶、底物液B：100ml*1瓶） | 盒 | 209 | SMART 500S | 13
949 | 样本稀释液 | III型：1瓶/盒（100ml/瓶） | 盒 | 304 | SMART 500S | 13
950 | 贝克曼自动流水线试管盖 | 500*20/箱 | 箱 | 5000 |  | 13
951 | 罗氏前处理试管 | 500支/盒 | 盒 | 180 | cobas e801 | 13
952 | 罗氏生化仪吸头 | 192支/盒 | 盒 | 119 | cobas e801 | 13
953 | 一次性使用塑料试管 | 13*100配盖 (3000支/箱) | 箱 | 1320 |  | 13
954 | 一次性使用样品杯 | 日立样品杯 500只/包 | 包 | 128 | cobas e801 | 13
955 | 多项目血清学阴性非定值质控品 | 3.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 1500 |  | 13
956 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1：1.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 6800 |  | 13
957 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平2：1.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 6800 |  | 13
958 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平3：1.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 6800 |  | 13
959 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1：1.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 4800 |  | 13
960 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平2：1.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 4800 |  | 13
961 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平3：1.0mL×10瓶/盒 | 盒 | 4800 |  | 13
962 | 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 水平2：3.0mL×6瓶/盒 | 盒 | 3283 |  | 13
963 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 水平2：3.0mL×6瓶/盒 | 盒 | 3283 |  | 13
964 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯 | 65个/盒 | 盒 | 60 | SMART 500S | 13
965 | D-二聚体检测试剂盒（免疫比浊法） | D-二聚体缓冲液（DD R1） 5ml*2 D-二聚体胶乳液(DD R2) 5ml*2或D-二聚体缓冲液（DD R1）10ml*2 D-二聚体胶乳液(DD R2) 10ml*2 | 盒 | 5436 | CN6000 | 13
966 | D-二聚体校准品 | 3×1ml | 盒 | 1500 | CN6000 | 13
967 | 低分子量肝素质控品 | 水平1（ C3）：6×1ml 水平2（C4）：6×1ml | 盒 | 1200 | CN6000 | 13
968 | 低分子量肝素校准品 | 水平1：4×1ml水平2：4×1ml水平3：4×1ml水平4：4×1ml水平5：4×1ml | 盒 | 1112 | CN6000 | 13
969 | 红细胞沉降速率质控物 Liquichek Sedimentation Rate Control | 水平1：4*9ml | 盒 | 4458 | 全自动血沉仪 | 13
970 | 脂蛋白分类测定试剂盒（梯度凝胶电泳法） | 60人份/盒 | 盒 | 10800 | 脂蛋白分类图像分析仪（含电泳仪） | 13
971 | 病原体血清学多项非定值质控品 | 6×3.5ml 水平：高值（弱阳）乙肝表面抗原 HBsAg 乙肝e抗原 HBeAg 丙型肝炎病毒抗体 Anti-HCV 人类免疫缺陷病毒抗体 Anti-HIV-1/2 梅毒抗体 Anti-TP | 盒 | 5000 | MACCURA-i6000 | 13
972 | 病原体血清学多项非定值质控品II | 6×3.5ml 水平：高值（弱阳）乙肝表面抗体 HBsAb 乙肝e抗体 HBeAb 乙肝核心抗体 HBcAb HIV-p24抗原 HIV-p24 Ag | 盒 | 5000 | MACCURA-i6000 | 13
973 | 病原体血清学多项非定值质控品N | 6×3.5ml 水平：低值（阴性） 乙肝表面抗原 /乙肝表面抗体 /乙肝e抗原 /乙肝e抗体 /乙肝核心抗体 / 乙肝核心抗体/丙型肝炎病毒抗体 / 人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒抗体 / 梅毒快速血浆反应素试验/HIV-p24抗原 / | 盒 | 2600 | MACCURA-i6000 | 13
974 | 血细胞分析用染色液 | WDF-800A 42mL×2瓶/盒 | 盒 | 6750 | XN9000 | 13
975 | 血细胞分析用染色液 | WNR-800A 82mL×2瓶/盒 | 盒 | 6244 | XN9000 | 13
976 | 血细胞分析用溶血剂 | WDF-210A 5L/桶 | 桶 | 1850 | XN9000 | 13
977 | 血细胞分析用溶血剂 | WNR-210A 5L/桶 | 桶 | 2150 | XN9000 | 13
978 | 血细胞分析用溶血剂 | SLS-220A：5L/箱 | 箱 | 4570 | XN9000 | 13
979 | 全自动封膜机专用铝膜 | 铝膜容量38000人份/卷; 铝膜宽度120mm; 适用于PET试管 | 卷 | 9500 |  | 13
980 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法） | 2×50测试/盒（含校准品） | 盒 | 1000 | MACCURA-i6000 | 13
981 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法） | 2×50测试/盒（含校准品） | 盒 | 1000 | MACCURA-i6000 | 13
982 | 降钙素原测定试剂盒(直接化学发光法） | 2×100测试/盒（含校准品） | 盒 | 10000 | MACCURA-i6000 | 13
983 | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（光激化学发光法） | 2×50测试/盒(专机专用) | 盒 | 8000.00 | LiCASmart | 13
984 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（光激化学发光法） | 2×100测试/盒(专机专用) | 盒 | 3400.00 | LiCASmart | 13
985 | 肌红蛋白检测试剂盒（光激化学发光法） | 2×100测试/盒(专机专用) | 盒 | 7000.00 | LiCASmart | 13
986 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（光激化学发光法） | 2×100测试/盒(专机专用) | 盒 | 7000.00 | LiCASmart | 13
987 | 降钙素原检测试剂盒（光激化学发光法） | 2×100测试/盒(专机专用) | 盒 | 13000.00 | LiCASmart | 13
988 | 钢针维护液（PM Solution） | 45ml/瓶，4瓶/盒(专机专用) | 盒 | 1795.50 | LiCASmart | 13
989 | 反应杯 | 500个/包，6包/盒(专机专用) | 盒 | 3630 | LiCASmart | 13
990 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | SynthAsil 液体试剂:5×10ml， 氯化钙:5×10ml | 盒 | 1092.00 | ACL-TOP | 13
991 | 血液净化用回路 | 用于血液净化装置的带泵管式管路，由血液侧管结构及组成路(动脉管路、静脉管路)和液侧管路(血浆分离管路、返浆管路、其他辅助管路)构成。用于血浆交换疗法、白细胞吸附疗法、血细胞去除疗法中，用于对患者血浆的废弃、滤过、吸附的血液净化方适用范围式；或者用于患者血液的吸附/血细胞成分去除的血液净化方式，是与患者、血浆成分分离器、二级处理膜(血浆成分分离器、选择性血浆成分吸附器、血浆吸附器)、置换液、白细胞吸附器连接用的管路。 | 套 | 3200 | PlasautoΣ | 14
992 | 血液滤过体外循环血路 | 用于血液净化装置的带泵管式管路，由血液侧管路结构及组成(动脉管路、静脉管路、输液管路)和液侧管路(废液管路、辅助管路、补液返流管路、连接管)构成。用于以往的短时间透析疗法(4-6小时)很难治愈的多脏器功能适用范围衰竭，如重症合并症、心衰或浮肿等循环系统衰竭的肾脏疾病，其目的是进行体液调整和净化减轻患者负担，是连接持续徐缓式血液滤过器和人体、置换液的管路。 | 套 | 3200 | PlasautoΣ | 14
993 | 一次性使用手术单 | 40cm*50cm/45cm*60cm。医用非织造布或医用膜以及医用非织造布和膜复合材料制成。 | 个 | 2.49 |  | 14
994 | 一次性使用治疗巾 | B型40cm*50cm。以医用非织造布覆聚乙烯膜为主要原料，经裁剪而成。清疮换药、检查时衬垫用。 | 个 | 2.75 |  | 14
995 | 膜型血浆成分分离器 | 由中空纤维、0型环、血液出入口、纤维固定材料、结构及组成外壳、盖子(滤液侧盖子、血浆侧盖子)组成。填充溶液为注射用水。本产品为一次性使用产品，灭菌方法为Y射线灭菌。本产品适用于实施双重滤过血浆交换疗法中，与血浆交换用适用范围血浆分离器并用，通过膜分离方法，从分离出来的血浆中分离一定分子量的物质为目的。 | 支 | 1800 | PlasautoΣ | 14
996 | 膜型血浆分离器 | 由容器、中空纤维(聚乙烯)、血液口、血液口用结构及组成盖、血浆口用盖、0形环及粘合剂(聚氨酯树脂)构成，容器内充填生理盐水。本产品为一次性使用产品，灭菌方法为γ射线灭菌。本产品在血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离，一次性使用。 | 支 | 1800 | PlasautoΣ | 14
997 | 选择性血浆成份吸附器 | 由选择性血浆成份吸附器(简称吸附器)和与其配套使用的中空纤维微粒子去除滤过器(简称微粒子滤器)组成。吸附器由吸附材料、容器主体、容器管嘴、支撑网、盖子、容器盖子、PP镶板、0型圈组成。吸附器内填充溶液为生理盐水结构及组成(0.9%NaCl溶液)。微粒子滤器由中空纤维支撑体、中空纤维、容器主体、连接套筒、盖子、吸附器连接部、血液管路连接部、停正器组成。本产品为一次性使用产品，吸附器的灭菌方法为高压蒸汽灭菌，微粒子滤器的灭菌方法为环氧乙烷灭菌。本产品以改善胶原病自身免疫疾病为目的，对血浆分离器分离出的血浆进行净化，去除血浆中的有害物质。 | 支 | 11800 | PlasautoΣ | 14
998 | 选择性血浆成份吸附器 | 由选择性血浆成份吸附器(简称吸附器)和与其配套使用的中空纤维微粒子去除滤过器(简称微粒子滤器)组结构及组成成。吸附器由吸附材料、容器主体、容器管嘴、筛孔、盖子、PP镶板、0型圈组成。填充溶液为生理盐水(0.9%NaCl溶液)。微粒子滤器由中空纤维支撑体、中空纤维、容器主休、连接套筒、盖子、吸附器连接部、血液管路连接部、停止器组成。一次性使用，高压蒸汽灭菌。本品适用于治疗肝脏疾病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化以及高胆红素血症。 | 支 | 11800 | PlasautoΣ | 14
999 | 冲吸式口护吸痰管 | 冲吸式口护吸痰管由海绵刷头、吸痰管刷柄、吸痰管手柄、滑动开关、延长管、母接头、母接头护帽组成。适用范围供医疗机构中的专业人员对临床患者进行呼吸道吸取痰液一次性使用。独特双管设计，可冲、可吸、可控。刷头:由PU海绵材料制成，柔软舒适，避免损伤黏膜;刷头带有三个大小适合的吸引口，防止堵塞引起误吸。刷柄手柄为PVC材料制成，透明而硬度好，方便观察口腔内液体的颜色、性质、量等情况，避免给病人咬断或咬碎而引起窒息的发生;吸引管腔:利用负压接头与负压连接管相连接，吸引口腔内的液体;负压范围:40~53.3kpa;控压孔:可通过拇指控制负压; | 个 | 23 |  | 14
1000 | 酒精消毒片 | 酒精消毒片(全棉型、通用型):(3-20)cm×(3-30)cm(分度值为1mm)、酒精消毒球：0.2~1.6g个(分度值为0.1g)、酒精消毒棉签:7.5～24cm(分度值为1mm)。由填料和消毒剂组成。消毒片(全棉型)的填料为全棉无纺布结构及组成;消毒片(通用型)的填料为涤粘无纺布；消毒球的填料为脱脂棉,消毒棉签的填料为棉签。消毒剂均为浓度70-75%的酒精。用于注射、输液前对完整皮肤消毒。 | 盒 | 8.5 |  | 14
1001 | 高渗盐水敷料 | 纤维/聚酯无纺布高渗盐敷料，充满15%-20%氯化钠高渗盐。 | 片 | 30 |  | 14
1002 | 氧气面罩及配件 | 初包装为PE袋,厚度为0.03mm，产品结构组成:氧气面罩及配件包括面罩、氧气管、氧浓度阀和氧袋。 | 个 | 60 |  | 14
1003 | 可控式吸痰管 | DRE-PE 4.67mm（14F）*100mm | 根 | 8 |  | 14
1004 | 一次性医用石蜡油棉球 | 小包2粒 | 包 | 0.95 |  | 14
1005 | 血气、血氧、电解质、代谢物质控品及定标液 | 对酸碱度（pH）、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、总血红蛋白浓度（ctHb）、动脉氧饱和度（sO2）、动脉氧合血红蛋白分数（FO2Hb）、动脉碳氧血红蛋白分数（FCOHb）、动脉高铁血红蛋白分数（FMetHb）、还原血红蛋白分数（FHHb）、胎儿血红蛋白分数（FHbF）、钾离子浓度（cK+）、钠离子浓度（cNa+）、钙离子浓度（cCa2+）、氯离子浓度（cCl–）、葡萄糖浓度（cGlu）、乳酸浓度（cLac）、总胆红素浓度（ctBil）项目检测时进行质量控制，以及对酸碱度（pH）、二氧化碳分压（pCO2）、钾离子浓度（cK+）、钠离子浓度（cNa+）、钙离子浓度（cCa2+）、氯离子浓度（cCl–）、葡萄糖浓度（cGlu）、乳酸浓度（cLac）项目检测时进行校准。 | 盒 | 1500 | ABL90 FLEX | 14
1006 | 密闭式吸痰管 | 一次性密闭式吸痰导管配波纹管，波纹管符合YY1040.1-2015中通用22mm规格的接头的要求，病人端有旋转开关按钮，有加药接口、冲洗接口、呼吸机接口、气管插管接口，有透明观察窗。使用时长72小时，白色护帽不脱落并易于拆除 规格：12Fr,白色标识，吸痰管外径4.00±0.15mm，吸痰管最小内径2.45mm，长度600±6mm； 规格：14Fr,绿色标识，吸痰管外径4.67±0.20mm，吸痰管最小内径2.95mm，长度600±6mm； | 根 | 126 |  | 14
1007 | 锝[99mTc]依替菲宁注射液 | 10mCi | 支 | 450 |  | 15
1008 | 注射用甲氧异腈 | 1mg | 瓶 | 250 |  | 15
1009 | 锝[99mTc]二巯丁二酸盐注射液 | 10mCi | 支 | 400 |  | 15
1010 | 锝[99mTc]甲氧异腈注射液 | 25mCi | 支 | 500 |  | 15
1011 | 锝[99mTc]聚合白蛋白注射液 | 10mCi | 支 | 550 |  | 15
1012 | 锝[99mTc]喷替酸盐注射液 | 10mCi | 支 | 500 |  | 15
1013 | 锝[99mTc]双半胱氨酸注射液 | 10mCi | 支 | 450 |  | 15
1014 | 锝[99mTc]双半胱乙酯注射液 | 25mCi | 支 | 550 |  | 15
1015 | 锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐注射液 | 25mCi | 支 | 550 |  | 15
1016 | 高锝[99mTc]酸钠注射液 | 1mCi | 支 | 20 |  | 15